## 2.5x2.5, 1.1 Cu
HVL=1.1 mm Cu |  | РИП=30см
2.5x2.5 cm
| PDD |  | BSF | Dose (0cm) | DOSERATE ON DEPTH, Gy/min
| h, mm | % |  | Gy/min
| 0 | 100 | 1.099 | 0.71 | 0.78029
| 1 | 97.4933 |  |  | 0.6922
| 2 | 95.9467 |  |  | 0.68122
| 3 | 93.5733 |  |  | 0.66437
| 4 | 91.3333 |  |  | 0.64847
| 5 | 89.84 |  |  | 0.63786
| 6 | 88.3467 |  |  | 0.62726
| 7 | 86 |  |  | 0.6106
| 8 | 84.08 |  |  | 0.59697
| 9 | 82.0533 |  |  | 0.58258
| 10 | 80.5067 |  |  | 0.5716
| 11 | 78.8 |  |  | 0.55948
| 12 | 76.5067 |  |  | 0.5432
| 13 | 75.5733 |  |  | 0.53657
| 14 | 74.2133 |  |  | 0.52691
| 15 | 71.44 |  |  | 0.50722
| 16 | 70.56 |  |  | 0.50098
| 17 | 68.9867 |  |  | 0.48981
| 18 | 67.4933 |  |  | 0.4792
| 19 | 66.2133 |  |  | 0.47011
| 20 | 63.9733 |  |  | 0.45421
| 21 | 62.64 |  |  | 0.44474
| 22 | 61.5467 |  |  | 0.43698
| 23 | 59.7067 |  |  | 0.42392
| 24 | 58.7733 |  |  | 0.41729
| 25 | 57.2267 |  |  | 0.40631
| 26 | 55.6533 |  |  | 0.39514
| 27 | 54.2933 |  |  | 0.38548
| 28 | 53.4133 |  |  | 0.37923
| 29 | 51.9467 |  |  | 0.36882
| 30 | 50.72 |  |  | 0.36011
| 31 | 48.88 |  |  | 0.34705
| 32 | 48 |  |  | 0.3408
| 33 | 46.64 |  |  | 0.33114
| 34 | 45.76 |  |  | 0.3249
| 35 | 44.3467 |  |  | 0.31486
| 36 | 43.4667 |  |  | 0.30861
| 37 | 41.9733 |  |  | 0.29801
| 38 | 41.0933 |  |  | 0.29176
| 39 | 40.08 |  |  | 0.28457
| 40 | 38.6667 |  |  | 0.27453
| 41 | 37.5733 |  |  | 0.26677
| 42 | 36.96 |  |  | 0.26242
| 43 | 35.5467 |  |  | 0.25238
| 44 | 35.2 |  |  | 0.24992
| 45 | 34.0533 |  |  | 0.24178
| 46 | 33.2533 |  |  | 0.2361
| 47 | 32.2933 |  |  | 0.22928
| 48 | 30.9333 |  |  | 0.21963
| 49 | 30.9333 |  |  | 0.21963
| 50 | 30.5333 |  |  | 0.21679
| 51 | 29.2016 |  |  | 0.20733
| 52 | 28.4533 |  |  | 0.20202
| 53 | 27.8933 |  |  | 0.19804
| 54 | 27.36 |  |  | 0.19426
| 55 | 26.6933 |  |  | 0.18952
| 56 | 25.3867 |  |  | 0.18025
| 57 | 25.0667 |  |  | 0.17797
| 58 | 23.9733 |  |  | 0.17021
| 59 | 23.4933 |  |  | 0.1668
| 60 | 23.0133 |  |  | 0.16339
| 61 | 22.6133 |  |  | 0.16055
| 62 | 21.68 |  |  | 0.15393
| 63 | 20.8533 |  |  | 0.14806
| 64 | 19.92 |  |  | 0.14143
| 65 | 19.7067 |  |  | 0.13992
| 66 | 18.96 |  |  | 0.13462
| 67 | 18.3467 |  |  | 0.13026
| 68 | 17.8933 |  |  | 0.12704
| 69 | 17.7333 |  |  | 0.12591
| 70 | 16.8533 |  |  | 0.11966
| 71 | 16.0119 |  |  | 0.11368
| 72 | 15.7867 |  |  | 0.11209
| 73 | 15.2533 |  |  | 0.1083
| 74 | 15.2533 |  |  | 0.1083
| 75 | 14.4267 |  |  | 0.10243
| 76 | 13.68 |  |  | 0.097128
| 77 | 13.3333 |  |  | 0.094667
| 78 | 12.1988 |  |  | 0.086611
| 79 | 12.0119 |  |  | 0.085284
| 80 | 12.0533 |  |  | 0.085579
| 81 | 11.1944 |  |  | 0.07948
| 82 | 11.042 |  |  | 0.078398
| 83 | 10.5067 |  |  | 0.074597
| 84 | 10.2016 |  |  | 0.072431
| 85 | 9.5467 |  |  | 0.067781
| 86 | 9.4933 |  |  | 0.067403
| 87 | 8.7467 |  |  | 0.062101
| 88 | 8.5333 |  |  | 0.060587
| 89 | 8.0533 |  |  | 0.057179
| 90 | 7.062 |  |  | 0.05014
| 91 | 7.1952 |  |  | 0.051086
| 92 | 7.062 |  |  | 0.05014
| 93 | 7.1733 |  |  | 0.050931
| 94 | 6.9067 |  |  | 0.049037
| 95 | 6.3733 |  |  | 0.045251
| 96 | 5.8933 |  |  | 0.041843
| 97 | 5.1976 |  |  | 0.036903
| 98 | 5.1936 |  |  | 0.036875
| 99 | 4.1996 |  |  | 0.029817
| 100 | 4.6133 |  |  | 0.032755
| 101 | 4.2133 |  |  | 0.029915
| 102 | 3.8667 |  |  | 0.027453
| 103 | 4 |  |  | 0.0284
| 104 | 3.7867 |  |  | 0.026885
| 105 | 3.1952 |  |  | 0.022686
| 106 | 2.9867 |  |  | 0.021205
| 107 | 3.122 |  |  | 0.022166
| 108 | 2.1964 |  |  | 0.015594
| 109 | 2.3733 |  |  | 0.016851
| 110 | 2.3733 |  |  | 0.016851
| 111 | 1.8933 |  |  | 0.013443
| 112 | 1.6267 |  |  | 0.011549
| 113 | 1.4933 |  |  | 0.010603
| 114 | 1.1936 |  |  | 0.0084746
| 115 | 1.0933 |  |  | 0.0077626
| 116 | 0.88 |  |  | 0.006248
| 117 | 0.74667 |  |  | 0.0053014
| 118 | 0.42667 |  |  | 0.0030294
| 119 | 0.26667 |  |  | 0.0018934
| 120 | 0 |  |  | 0

## 4x4, 1.1 Cu
HVL=1.1 mm Cu |  | РИП=30см
4x4 cm
| PDD |  | BSF | Dose (0cm) | DOSERATE ON DEPTH, Gy/min
| h, mm | % |  | Gy/min
| 0 | 100 | 1.1235 | 0.833 | 0.93588
| 1 | 98.2533 |  |  | 0.81845
| 2 | 97.1889 |  |  | 0.80958
| 3 | 94.7325 |  |  | 0.78912
| 4 | 93.1223 |  |  | 0.77571
| 5 | 90.8843 |  |  | 0.75707
| 6 | 90.5022 |  |  | 0.75388
| 7 | 89.9563 |  |  | 0.74934
| 8 | 88.7282 |  |  | 0.73911
| 9 | 86.3264 |  |  | 0.7191
| 10 | 85.5622 |  |  | 0.71273
| 11 | 83.679 |  |  | 0.69705
| 12 | 81.8777 |  |  | 0.68204
| 13 | 80.1583 |  |  | 0.66772
| 14 | 78.4662 |  |  | 0.65362
| 15 | 77.0196 |  |  | 0.64157
| 16 | 75.8188 |  |  | 0.63157
| 17 | 74.1266 |  |  | 0.61747
| 18 | 73.0895 |  |  | 0.60884
| 19 | 70.988 |  |  | 0.59133
| 20 | 69.4596 |  |  | 0.5786
| 21 | 67.7948 |  |  | 0.56473
| 22 | 67.5218 |  |  | 0.56246
| 23 | 65.2838 |  |  | 0.54381
| 24 | 63.8919 |  |  | 0.53222
| 25 | 62.964 |  |  | 0.52449
| 26 | 61.7631 |  |  | 0.51449
| 27 | 60.3712 |  |  | 0.50289
| 28 | 59.2249 |  |  | 0.49334
| 29 | 57.8057 |  |  | 0.48152
| 30 | 56.5502 |  |  | 0.47106
| 31 | 55.4858 |  |  | 0.4622
| 32 | 54.1758 |  |  | 0.45128
| 33 | 52.5382 |  |  | 0.43764
| 34 | 51.583 |  |  | 0.42969
| 35 | 50.3275 |  |  | 0.41923
| 36 | 48.9083 |  |  | 0.40741
| 37 | 47.7893 |  |  | 0.39808
| 38 | 46.7522 |  |  | 0.38945
| 39 | 45.4967 |  |  | 0.37899
| 40 | 44.5142 |  |  | 0.3708
| 41 | 43.3952 |  |  | 0.36148
| 42 | 42.9585 |  |  | 0.35784
| 43 | 41.5939 |  |  | 0.34648
| 44 | 40.5022 |  |  | 0.33738
| 45 | 39.4924 |  |  | 0.32897
| 46 | 38.4552 |  |  | 0.32033
| 47 | 37.7456 |  |  | 0.31442
| 48 | 36.1627 |  |  | 0.30123
| 49 | 35.6987 |  |  | 0.29737
| 50 | 34.8253 |  |  | 0.29009
| 51 | 33.7336 |  |  | 0.281
| 52 | 33.024 |  |  | 0.27509
| 53 | 32.2052 |  |  | 0.26827
| 54 | 30.9771 |  |  | 0.25804
| 55 | 30.3766 |  |  | 0.25304
| 56 | 29.4487 |  |  | 0.24531
| 57 | 28.5207 |  |  | 0.23758
| 58 | 28.0295 |  |  | 0.23349
| 59 | 27.5382 |  |  | 0.22939
| 60 | 26.6921 |  |  | 0.22235
| 61 | 25.7642 |  |  | 0.21462
| 62 | 24.6179 |  |  | 0.20507
| 63 | 24.3996 |  |  | 0.20325
| 64 | 23.6354 |  |  | 0.19688
| 65 | 23.0622 |  |  | 0.19211
| 66 | 22.4618 |  |  | 0.18711
| 67 | 21.8614 |  |  | 0.18211
| 68 | 21.0972 |  |  | 0.17574
| 69 | 20.9334 |  |  | 0.17438
| 70 | 19.7325 |  |  | 0.16437
| 71 | 19.5142 |  |  | 0.16255
| 72 | 18.9411 |  |  | 0.15778
| 73 | 18.5044 |  |  | 0.15414
| 74 | 17.8493 |  |  | 0.14869
| 75 | 17.1397 |  |  | 0.14277
| 76 | 16.6485 |  |  | 0.13868
| 77 | 16.048 |  |  | 0.13368
| 78 | 15.7205 |  |  | 0.13095
| 79 | 14.8199 |  |  | 0.12345
| 80 | 14.5469 |  |  | 0.12118
| 81 | 13.9465 |  |  | 0.11617
| 82 | 13.4552 |  |  | 0.11208
| 83 | 13.2915 |  |  | 0.11072
| 84 | 12.4727 |  |  | 0.1039
| 85 | 12.3635 |  |  | 0.10299
| 86 | 11.8723 |  |  | 0.098896
| 87 | 10.9989 |  |  | 0.091621
| 88 | 10.7533 |  |  | 0.089575
| 89 | 10.5349 |  |  | 0.087756
| 90 | 10.262 |  |  | 0.085483
| 91 | 9.7162 |  |  | 0.080936
| 92 | 9.3341 |  |  | 0.077753
| 93 | 8.8428 |  |  | 0.07366
| 94 | 8.4061 |  |  | 0.070023
| 95 | 8.024 |  |  | 0.06684
| 96 | 7.9149 |  |  | 0.065931
| 97 | 7.1507 |  |  | 0.059565
| 98 | 6.6867 |  |  | 0.0557
| 99 | 6.6867 |  |  | 0.0557
| 100 | 6.3046 |  |  | 0.052517
| 101 | 5.6496 |  |  | 0.047061
| 102 | 5.322 |  |  | 0.044333
| 103 | 5.1583 |  |  | 0.042969
| 104 | 4.94 |  |  | 0.04115
| 105 | 4.7216 |  |  | 0.039331
| 106 | 4.1758 |  |  | 0.034784
| 107 | 3.7937 |  |  | 0.031601
| 108 | 3.5207 |  |  | 0.029328
| 109 | 4.9399 |  |  | 0.041149
| 110 | 3.0841 |  |  | 0.02569
| 111 | 2.6201 |  |  | 0.021825
| 112 | 2.0742 |  |  | 0.017278
| 113 | 1.9651 |  |  | 0.016369
| 114 | 1.5284 |  |  | 0.012731
| 115 | 1.4192 |  |  | 0.011822
| 116 | 1.2009 |  |  | 0.010003
| 117 | 0.81878 |  |  | 0.0068204
| 118 | 0.81878 |  |  | 0.0068204
| 119 | 0.3821 |  |  | 0.0031829
| 120 | 0 |  |  | 0

## 4x4, 2.0 Cu
HVL=2.0 mm Cu |  | РИП=30см
4x4 cm
| PDD |  | BSF | Dose (0cm) | DOSERATE ON DEPTH, Gy/min
| h, mm | % |  | Gy/min
| 0 | 100 | 1.161 | 0.493 | 0.57237
| 1 | 98.0349 |  |  | 0.48331
| 2 | 97.0524 |  |  | 0.47847
| 3 | 95.1692 |  |  | 0.46918
| 4 | 94.0229 |  |  | 0.46353
| 5 | 92.5491 |  |  | 0.45627
| 6 | 90.857 |  |  | 0.44792
| 7 | 87.6638 |  |  | 0.43218
| 8 | 87.5819 |  |  | 0.43178
| 9 | 86.3537 |  |  | 0.42572
| 10 | 85.0437 |  |  | 0.41927
| 11 | 83.3242 |  |  | 0.41079
| 12 | 82.0142 |  |  | 0.40433
| 13 | 80.7041 |  |  | 0.39787
| 14 | 78.6572 |  |  | 0.38778
| 15 | 77.2653 |  |  | 0.38092
| 16 | 75.1365 |  |  | 0.37042
| 17 | 74.3996 |  |  | 0.36679
| 18 | 72.6256 |  |  | 0.35804
| 19 | 71.9432 |  |  | 0.35468
| 20 | 69.9236 |  |  | 0.34472
| 21 | 69.2686 |  |  | 0.34149
| 22 | 67.5491 |  |  | 0.33302
| 23 | 65.5841 |  |  | 0.32333
| 24 | 64.4378 |  |  | 0.31768
| 25 | 63.1277 |  |  | 0.31122
| 26 | 61.8996 |  |  | 0.30516
| 27 | 60.1801 |  |  | 0.29669
| 28 | 59.5251 |  |  | 0.29346
| 29 | 58.4607 |  |  | 0.28821
| 30 | 57.1507 |  |  | 0.28175
| 31 | 55.7587 |  |  | 0.27489
| 32 | 54.5306 |  |  | 0.26884
| 33 | 53.3297 |  |  | 0.26292
| 34 | 52.6747 |  |  | 0.25969
| 35 | 50.6277 |  |  | 0.24959
| 36 | 49.9727 |  |  | 0.24637
| 37 | 48.4989 |  |  | 0.2391
| 38 | 47.9258 |  |  | 0.23627
| 39 | 47.0251 |  |  | 0.23183
| 40 | 46.2063 |  |  | 0.2278
| 41 | 44.9782 |  |  | 0.22174
| 42 | 43.8319 |  |  | 0.21609
| 43 | 42.9312 |  |  | 0.21165
| 44 | 41.6212 |  |  | 0.20519
| 45 | 40.393 |  |  | 0.19914
| 46 | 39.6561 |  |  | 0.1955
| 47 | 38.9192 |  |  | 0.19187
| 48 | 37.691 |  |  | 0.18582
| 49 | 36.7085 |  |  | 0.18097
| 50 | 35.8897 |  |  | 0.17694
| 51 | 34.4432 |  |  | 0.16981
| 52 | 34.2795 |  |  | 0.169
| 53 | 33.1332 |  |  | 0.16335
| 54 | 32.3963 |  |  | 0.15971
| 55 | 31.0862 |  |  | 0.15326
| 56 | 30.4312 |  |  | 0.15003
| 57 | 29.4487 |  |  | 0.14518
| 58 | 28.548 |  |  | 0.14074
| 59 | 28.1386 |  |  | 0.13872
| 60 | 27.4017 |  |  | 0.13509
| 61 | 26.4192 |  |  | 0.13025
| 62 | 25.9279 |  |  | 0.12782
| 63 | 25.3548 |  |  | 0.125
| 64 | 24.3723 |  |  | 0.12016
| 65 | 23.9629 |  |  | 0.11814
| 66 | 22.9804 |  |  | 0.11329
| 67 | 22.4891 |  |  | 0.11087
| 68 | 21.6703 |  |  | 0.10683
| 69 | 21.179 |  |  | 0.10441
| 70 | 20.4421 |  |  | 0.10078
| 71 | 19.7871 |  |  | 0.097551
| 72 | 19.4596 |  |  | 0.095936
| 73 | 18.4771 |  |  | 0.091092
| 74 | 18.3952 |  |  | 0.090688
| 75 | 17.167 |  |  | 0.084633
| 76 | 16.3483 |  |  | 0.080597
| 77 | 16.512 |  |  | 0.081404
| 78 | 15.857 |  |  | 0.078175
| 79 | 15.4749 |  |  | 0.076291
| 80 | 14.9836 |  |  | 0.073869
| 81 | 14.5742 |  |  | 0.071851
| 82 | 13.9192 |  |  | 0.068622
| 83 | 13.5917 |  |  | 0.067007
| 84 | 13.0186 |  |  | 0.064182
| 85 | 12.6911 |  |  | 0.062567
| 86 | 12.3635 |  |  | 0.060952
| 87 | 11.381 |  |  | 0.056108
| 88 | 10.9716 |  |  | 0.05409
| 89 | 11.0535 |  |  | 0.054494
| 90 | 10.5622 |  |  | 0.052072
| 91 | 9.9072 |  |  | 0.048843
| 92 | 9.3341 |  |  | 0.046017
| 93 | 8.8428 |  |  | 0.043595
| 94 | 8.7609 |  |  | 0.043191
| 95 | 8.3515 |  |  | 0.041173
| 96 | 8.024 |  |  | 0.039558
| 97 | 7.5328 |  |  | 0.037136
| 98 | 7.2871 |  |  | 0.035926
| 99 | 6.9596 |  |  | 0.034311
| 100 | 6.3865 |  |  | 0.031485
| 101 | 6.1408 |  |  | 0.030274
| 102 | 5.6496 |  |  | 0.027852
| 103 | 5.4039 |  |  | 0.026641
| 104 | 4.8308 |  |  | 0.023816
| 105 | 4.5851 |  |  | 0.022605
| 106 | 4.5851 |  |  | 0.022605
| 107 | 4.0939 |  |  | 0.020183
| 108 | 3.5207 |  |  | 0.017357
| 109 | 3.2751 |  |  | 0.016146
| 110 | 3.0295 |  |  | 0.014935
| 111 | 2.7838 |  |  | 0.013724
| 112 | 2.6201 |  |  | 0.012917
| 113 | 2.2107 |  |  | 0.010899
| 114 | 2.0469 |  |  | 0.010091
| 115 | 1.7194 |  |  | 0.0084768
| 116 | 1.2282 |  |  | 0.0060549
| 117 | 1.0644 |  |  | 0.0052475
| 118 | 0.65502 |  |  | 0.0032292
| 119 | 0.57314 |  |  | 0.0028256
| 120 | 0 |  |  | 0

## 6x8, 1.1 Cu
HVL=1.1 mm Cu |  | РИП=40см
6x8 cm
| PDD |  | BSF | Dose (0cm) | DOSERATE ON DEPTH, Gy/min
| h, mm | % |  | Gy/min
| 0 | 100 | 1.149 | 0.587 | 0.67446
| 1 | 99.2548 |  |  | 0.58263
| 2 | 97.5065 |  |  | 0.57236
| 3 | 97.2772 |  |  | 0.57102
| 4 | 97.5065 |  |  | 0.57236
| 5 | 95.2995 |  |  | 0.55941
| 6 | 94.2964 |  |  | 0.55352
| 7 | 93.7231 |  |  | 0.55015
| 8 | 91.8028 |  |  | 0.53888
| 9 | 88.4207 |  |  | 0.51903
| 10 | 89.2519 |  |  | 0.52391
| 11 | 87.3316 |  |  | 0.51264
| 12 | 86.0132 |  |  | 0.5049
| 13 | 85.182 |  |  | 0.50002
| 14 | 83.5483 |  |  | 0.49043
| 15 | 82.4592 |  |  | 0.48404
| 16 | 81.0547 |  |  | 0.47579
| 17 | 79.4784 |  |  | 0.46654
| 18 | 78.5039 |  |  | 0.46082
| 19 | 77.6727 |  |  | 0.45594
| 20 | 76.1823 |  |  | 0.44719
| 21 | 74.262 |  |  | 0.43592
| 22 | 72.7142 |  |  | 0.42683
| 23 | 71.3671 |  |  | 0.41893
| 24 | 69.9627 |  |  | 0.41068
| 25 | 68.7303 |  |  | 0.40345
| 26 | 68.415 |  |  | 0.4016
| 27 | 66.7527 |  |  | 0.39184
| 28 | 65.8355 |  |  | 0.38645
| 29 | 64.3451 |  |  | 0.37771
| 30 | 63.2846 |  |  | 0.37148
| 31 | 62.4534 |  |  | 0.3666
| 32 | 60.6191 |  |  | 0.35583
| 33 | 59.4726 |  |  | 0.3491
| 34 | 58.3262 |  |  | 0.34237
| 35 | 57.151 |  |  | 0.33548
| 36 | 56.4059 |  |  | 0.3311
| 37 | 55.4887 |  |  | 0.32572
| 38 | 54.3422 |  |  | 0.31899
| 39 | 53.2531 |  |  | 0.3126
| 40 | 52.2786 |  |  | 0.30688
| 41 | 50.8742 |  |  | 0.29863
| 42 | 49.957 |  |  | 0.29325
| 43 | 48.8105 |  |  | 0.28652
| 44 | 48.4666 |  |  | 0.2845
| 45 | 47.4635 |  |  | 0.27861
| 46 | 46.059 |  |  | 0.27037
| 47 | 45.6578 |  |  | 0.26801
| 48 | 43.9954 |  |  | 0.25825
| 49 | 43.9094 |  |  | 0.25775
| 50 | 42.591 |  |  | 0.25001
| 51 | 40.6993 |  |  | 0.23891
| 52 | 40.2694 |  |  | 0.23638
| 53 | 39.123 |  |  | 0.22965
| 54 | 39.9541 |  |  | 0.23453
| 55 | 38.865 |  |  | 0.22814
| 56 | 37.5466 |  |  | 0.2204
| 57 | 36.6294 |  |  | 0.21501
| 58 | 36.6294 |  |  | 0.21501
| 59 | 35.483 |  |  | 0.20828
| 60 | 33.9926 |  |  | 0.19954
| 61 | 33.4193 |  |  | 0.19617
| 62 | 32.2729 |  |  | 0.18944
| 63 | 31.8429 |  |  | 0.18692
| 64 | 31.1837 |  |  | 0.18305
| 65 | 30.6105 |  |  | 0.17968
| 66 | 29.2061 |  |  | 0.17144
| 67 | 28.2889 |  |  | 0.16606
| 68 | 27.6297 |  |  | 0.16219
| 69 | 26.8845 |  |  | 0.15781
| 70 | 26.4546 |  |  | 0.15529
| 71 | 25.5661 |  |  | 0.15007
| 72 | 25.2221 |  |  | 0.14805
| 73 | 24.3909 |  |  | 0.14317
| 74 | 23.5024 |  |  | 0.13796
| 75 | 22.9865 |  |  | 0.13493
| 76 | 22.3273 |  |  | 0.13106
| 77 | 21.9261 |  |  | 0.12871
| 78 | 20.665 |  |  | 0.1213
| 79 | 20.1777 |  |  | 0.11844
| 80 | 19.3465 |  |  | 0.11356
| 81 | 18.8593 |  |  | 0.1107
| 82 | 18.458 |  |  | 0.10835
| 83 | 17.4549 |  |  | 0.10246
| 84 | 17.2829 |  |  | 0.10145
| 85 | 16.4517 |  |  | 0.096572
| 86 | 15.5632 |  |  | 0.091356
| 87 | 15.3052 |  |  | 0.089842
| 88 | 14.1301 |  |  | 0.082944
| 89 | 14.1301 |  |  | 0.082944
| 90 | 13.4136 |  |  | 0.078738
| 91 | 12.1525 |  |  | 0.071335
| 92 | 12.6684 |  |  | 0.074363
| 93 | 12.1525 |  |  | 0.071335
| 94 | 11.9805 |  |  | 0.070326
| 95 | 10.834 |  |  | 0.063596
| 96 | 10.4328 |  |  | 0.06124
| 97 | 9.9169 |  |  | 0.058212
| 98 | 9.5156 |  |  | 0.055857
| 99 | 8.9424 |  |  | 0.052492
| 100 | 8.1972 |  |  | 0.048118
| 101 | 7.9392 |  |  | 0.046603
| 102 | 7.7673 |  |  | 0.045594
| 103 | 7.28 |  |  | 0.042734
| 104 | 6.7068 |  |  | 0.039369
| 105 | 6.6208 |  |  | 0.038864
| 106 | 5.4457 |  |  | 0.031966
| 107 | 4.5572 |  |  | 0.026751
| 108 | 4.2132 |  |  | 0.024732
| 109 | 3.898 |  |  | 0.022881
| 110 | 3.64 |  |  | 0.021367
| 111 | 3.64 |  |  | 0.021367
| 112 | 3.2388 |  |  | 0.019011
| 113 | 2.4935 |  |  | 0.014637
| 114 | 2.3216 |  |  | 0.013628
| 115 | 1.7484 |  |  | 0.010263
| 116 | 1.8343 |  |  | 0.010768
| 117 | 1.1465 |  |  | 0.0067297
| 118 | 0.83118 |  |  | 0.004879
| 119 | 0.34394 |  |  | 0.0020189
| 120 | 0 |  |  | 0

## 6x8, 2.0 Cu
HVL=2,0 mm Cu |  | РИП=40см
6x8 cm
| PDD |  | BSF | Dose (0cm) | DOSERATE ON DEPTH, Gy/min
| h, mm | % |  | Gy/min
| 0 | 100 | 1.206 | 0.35 | 0.4221
| 1 | 99.3121 |  |  | 0.34759
| 2 | 99.3121 |  |  | 0.34759
| 3 | 98.2516 |  |  | 0.34388
| 4 | 97.1625 |  |  | 0.34007
| 5 | 95.9587 |  |  | 0.33586
| 6 | 93.8091 |  |  | 0.32833
| 7 | 93.2645 |  |  | 0.32643
| 8 | 91.5162 |  |  | 0.32031
| 9 | 90.5704 |  |  | 0.317
| 10 | 88.5354 |  |  | 0.30987
| 11 | 87.6182 |  |  | 0.30666
| 12 | 87.3316 |  |  | 0.30566
| 13 | 85.2966 |  |  | 0.29854
| 14 | 85.0387 |  |  | 0.29764
| 15 | 82.4878 |  |  | 0.28871
| 16 | 81.6853 |  |  | 0.2859
| 17 | 80.8541 |  |  | 0.28299
| 18 | 79.507 |  |  | 0.27827
| 19 | 78.0453 |  |  | 0.27316
| 20 | 75.3511 |  |  | 0.26373
| 21 | 73.4594 |  |  | 0.25711
| 22 | 74.1187 |  |  | 0.25942
| 23 | 73.3161 |  |  | 0.25661
| 24 | 71.969 |  |  | 0.25189
| 25 | 71.1665 |  |  | 0.24908
| 26 | 70.364 |  |  | 0.24627
| 27 | 68.4723 |  |  | 0.23965
| 28 | 66.5807 |  |  | 0.23303
| 29 | 66.0361 |  |  | 0.23113
| 30 | 64.9756 |  |  | 0.22741
| 31 | 63.3419 |  |  | 0.2217
| 32 | 62.2815 |  |  | 0.21799
| 33 | 61.9948 |  |  | 0.21698
| 34 | 60.5044 |  |  | 0.21177
| 35 | 59.8452 |  |  | 0.20946
| 36 | 58.0969 |  |  | 0.20334
| 37 | 56.7498 |  |  | 0.19862
| 38 | 56.2052 |  |  | 0.19672
| 39 | 54.8581 |  |  | 0.192
| 40 | 53.6543 |  |  | 0.18779
| 41 | 52.7085 |  |  | 0.18448
| 42 | 50.8169 |  |  | 0.17786
| 43 | 50.5589 |  |  | 0.17696
| 44 | 50.129 |  |  | 0.17545
| 45 | 47.8647 |  |  | 0.16753
| 46 | 47.5781 |  |  | 0.16652
| 47 | 45.8298 |  |  | 0.1604
| 48 | 45.1419 |  |  | 0.158
| 49 | 44.4827 |  |  | 0.15569
| 50 | 42.7343 |  |  | 0.14957
| 51 | 41.6452 |  |  | 0.14576
| 52 | 41.5305 |  |  | 0.14536
| 53 | 39.6389 |  |  | 0.13874
| 54 | 38.951 |  |  | 0.13633
| 55 | 38.5497 |  |  | 0.13492
| 56 | 37.2026 |  |  | 0.13021
| 57 | 36.1135 |  |  | 0.1264
| 58 | 35.311 |  |  | 0.12359
| 59 | 34.6518 |  |  | 0.12128
| 60 | 33.8492 |  |  | 0.11847
| 61 | 32.7601 |  |  | 0.11466
| 62 | 31.8143 |  |  | 0.11135
| 63 | 31.0118 |  |  | 0.10854
| 64 | 30.3239 |  |  | 0.10613
| 65 | 29.7793 |  |  | 0.10423
| 66 | 28.4322 |  |  | 0.099513
| 67 | 28.5755 |  |  | 0.10001
| 68 | 27.3717 |  |  | 0.095801
| 69 | 26.5692 |  |  | 0.092992
| 70 | 25.8813 |  |  | 0.090585
| 71 | 24.9355 |  |  | 0.087274
| 72 | 23.7317 |  |  | 0.083061
| 73 | 23.5884 |  |  | 0.082559
| 74 | 22.9292 |  |  | 0.080252
| 75 | 22.1267 |  |  | 0.077443
| 76 | 21.6968 |  |  | 0.075939
| 77 | 20.493 |  |  | 0.071725
| 78 | 20.0917 |  |  | 0.070321
| 79 | 20.0917 |  |  | 0.070321
| 80 | 18.8879 |  |  | 0.066108
| 81 | 17.7988 |  |  | 0.062296
| 82 | 16.595 |  |  | 0.058083
| 83 | 16.9963 |  |  | 0.059487
| 84 | 16.1938 |  |  | 0.056678
| 85 | 16.3084 |  |  | 0.057079
| 86 | 15.9071 |  |  | 0.055675
| 87 | 15.2479 |  |  | 0.053368
| 88 | 14.0155 |  |  | 0.049054
| 89 | 13.6142 |  |  | 0.04765
| 90 | 13.3563 |  |  | 0.046747
| 91 | 12.6684 |  |  | 0.044339
| 92 | 12.4104 |  |  | 0.043437
| 93 | 11.7512 |  |  | 0.041129
| 94 | 11.3213 |  |  | 0.039625
| 95 | 11.2066 |  |  | 0.039223
| 96 | 10.5188 |  |  | 0.036816
| 97 | 9.9742 |  |  | 0.03491
| 98 | 9.4583 |  |  | 0.033104
| 99 | 8.7704 |  |  | 0.030696
| 100 | 8.2259 |  |  | 0.02879
| 101 | 8.3692 |  |  | 0.029292
| 102 | 8.1112 |  |  | 0.028389
| 103 | 7.4233 |  |  | 0.025982
| 104 | 6.7641 |  |  | 0.023674
| 105 | 6.3342 |  |  | 0.02217
| 106 | 6.0762 |  |  | 0.021267
| 107 | 5.8183 |  |  | 0.020364
| 108 | 4.3279 |  |  | 0.015148
| 109 | 4.5858 |  |  | 0.01605
| 110 | 4.1846 |  |  | 0.014646
| 111 | 3.5254 |  |  | 0.012339
| 112 | 3.2388 |  |  | 0.011336
| 113 | 2.9808 |  |  | 0.010433
| 114 | 2.1783 |  |  | 0.007624
| 115 | 2.035 |  |  | 0.0071224
| 116 | 1.6337 |  |  | 0.005718
| 117 | 1.2324 |  |  | 0.0043136
| 118 | 0.83118 |  |  | 0.0029091
| 119 | 0.42992 |  |  | 0.0015047
| 120 | 0 |  |  | 0

## 8x10, 1.1 Cu
HVL=1.1 mm Cu |  | РИП=40см
8x10 cm
| PDD |  | BSF | Dose (0cm) | DOSERATE ON DEPTH, Gy/min
| h, mm | % |  | Gy/min
| 0 | 100 | 1.159 | 0.59 | 0.68381
| 1 | 99.6775 |  |  | 0.5881
| 2 | 98.798 |  |  | 0.58291
| 3 | 97.3615 |  |  | 0.57443
| 4 | 96.4233 |  |  | 0.5689
| 5 | 95.4559 |  |  | 0.56319
| 6 | 94.6643 |  |  | 0.55852
| 7 | 94.0487 |  |  | 0.55489
| 8 | 92.5242 |  |  | 0.54589
| 9 | 91.5567 |  |  | 0.54018
| 10 | 91.0877 |  |  | 0.53742
| 11 | 89.27 |  |  | 0.52669
| 12 | 88.156 |  |  | 0.52012
| 13 | 87.2765 |  |  | 0.51493
| 14 | 85.9865 |  |  | 0.50732
| 15 | 85.6933 |  |  | 0.50559
| 16 | 84.0809 |  |  | 0.49608
| 17 | 83.3773 |  |  | 0.49193
| 18 | 81.6183 |  |  | 0.48155
| 19 | 80.1231 |  |  | 0.47273
| 20 | 79.1557 |  |  | 0.46702
| 21 | 77.5726 |  |  | 0.45768
| 22 | 76.781 |  |  | 0.45301
| 23 | 75.7256 |  |  | 0.44678
| 24 | 74.0545 |  |  | 0.43692
| 25 | 71.9144 |  |  | 0.42429
| 26 | 72.3248 |  |  | 0.42672
| 27 | 71.2694 |  |  | 0.42049
| 28 | 69.8622 |  |  | 0.41219
| 29 | 69.1293 |  |  | 0.40786
| 30 | 67.6341 |  |  | 0.39904
| 31 | 66.2562 |  |  | 0.39091
| 32 | 65.0836 |  |  | 0.38399
| 33 | 64.1161 |  |  | 0.37828
| 34 | 62.6209 |  |  | 0.36946
| 35 | 62.2985 |  |  | 0.36756
| 36 | 60.5394 |  |  | 0.35718
| 37 | 59.4254 |  |  | 0.35061
| 38 | 58.7804 |  |  | 0.3468
| 39 | 57.0507 |  |  | 0.3366
| 40 | 56.4057 |  |  | 0.33279
| 41 | 55.1158 |  |  | 0.32518
| 42 | 54.3242 |  |  | 0.32051
| 43 | 52.8877 |  |  | 0.31204
| 44 | 51.8616 |  |  | 0.30598
| 45 | 50.9235 |  |  | 0.30045
| 46 | 50.1319 |  |  | 0.29578
| 47 | 49.487 |  |  | 0.29197
| 48 | 48.4609 |  |  | 0.28592
| 49 | 47.4055 |  |  | 0.27969
| 50 | 45.9689 |  |  | 0.27122
| 51 | 45.2653 |  |  | 0.26707
| 52 | 44.0633 |  |  | 0.25997
| 53 | 43.6822 |  |  | 0.25772
| 54 | 42.3336 |  |  | 0.24977
| 55 | 40.7212 |  |  | 0.24026
| 56 | 40.6626 |  |  | 0.23991
| 57 | 39.6951 |  |  | 0.2342
| 58 | 37.9361 |  |  | 0.22382
| 59 | 37.3791 |  |  | 0.22054
| 60 | 36.6755 |  |  | 0.21639
| 61 | 35.2389 |  |  | 0.20791
| 62 | 34.2715 |  |  | 0.2022
| 63 | 34.1249 |  |  | 0.20134
| 64 | 33.0108 |  |  | 0.19476
| 65 | 32.4538 |  |  | 0.19148
| 66 | 31.7502 |  |  | 0.18733
| 67 | 30.4603 |  |  | 0.17972
| 68 | 30.3723 |  |  | 0.1792
| 69 | 29.2876 |  |  | 0.1728
| 70 | 28.4667 |  |  | 0.16795
| 71 | 27.8511 |  |  | 0.16432
| 72 | 27.5286 |  |  | 0.16242
| 73 | 26.4145 |  |  | 0.15585
| 74 | 25.9455 |  |  | 0.15308
| 75 | 25.3005 |  |  | 0.14927
| 76 | 24.333 |  |  | 0.14356
| 77 | 23.7174 |  |  | 0.13993
| 78 | 22.8379 |  |  | 0.13474
| 79 | 22.0463 |  |  | 0.13007
| 80 | 21.4014 |  |  | 0.12627
| 81 | 20.6098 |  |  | 0.1216
| 82 | 20.1994 |  |  | 0.11918
| 83 | 19.4078 |  |  | 0.11451
| 84 | 18.9387 |  |  | 0.11174
| 85 | 18.2938 |  |  | 0.10793
| 86 | 17.2677 |  |  | 0.10188
| 87 | 17.4142 |  |  | 0.10274
| 88 | 16.5347 |  |  | 0.097555
| 89 | 16.0657 |  |  | 0.094787
| 90 | 15.4207 |  |  | 0.090982
| 91 | 14.5412 |  |  | 0.085793
| 92 | 13.691 |  |  | 0.080777
| 93 | 13.7496 |  |  | 0.081123
| 94 | 13.046 |  |  | 0.076972
| 95 | 12.0786 |  |  | 0.071264
| 96 | 11.844 |  |  | 0.06988
| 97 | 11.287 |  |  | 0.066593
| 98 | 10.6714 |  |  | 0.062961
| 99 | 10.085 |  |  | 0.059502
| 100 | 9.7919 |  |  | 0.057772
| 101 | 9.1469 |  |  | 0.053967
| 102 | 8.7364 |  |  | 0.051545
| 103 | 7.8863 |  |  | 0.046529
| 104 | 7.4758 |  |  | 0.044107
| 105 | 7.3292 |  |  | 0.043242
| 106 | 6.7722 |  |  | 0.039956
| 107 | 6.8308 |  |  | 0.040302
| 108 | 6.2738 |  |  | 0.037016
| 109 | 5.7168 |  |  | 0.033729
| 110 | 5.0132 |  |  | 0.029578
| 111 | 4.2216 |  |  | 0.024908
| 112 | 3.0871 |  |  | 0.018214
| 113 | 2.8731 |  |  | 0.016951
| 114 | 1.4952 |  |  | 0.0088214
| 115 | 1.4365 |  |  | 0.0084755
| 116 | 1.0261 |  |  | 0.0060539
| 117 | 0.64497 |  |  | 0.0038053
| 118 | 0.55702 |  |  | 0.0032864
| 119 | 0.08795 |  |  | 0.0005189
| 120 | 0 |  |  | 0

## 8x10, 2.0 Cu
HVL=2,0 mm Cu |  | РИП=40см
8x10 cm
| PDD |  | BSF | Dose (0cm) | DOSERATE ON DEPTH, Gy/min
| h, mm | % |  | Gy/min
| 0 | 100 | 1.229 | 0.351 | 0.43138
| 1 | 99.139 |  |  | 0.34798
| 2 | 95.6354 |  |  | 0.33568
| 3 | 96.6152 |  |  | 0.33912
| 4 | 97.8919 |  |  | 0.3436
| 5 | 97.1793 |  |  | 0.3411
| 6 | 95.0713 |  |  | 0.3337
| 7 | 93.3789 |  |  | 0.32776
| 8 | 92.9335 |  |  | 0.3262
| 9 | 91.2411 |  |  | 0.32026
| 10 | 91.2411 |  |  | 0.32026
| 11 | 89.2815 |  |  | 0.31338
| 12 | 88.0048 |  |  | 0.3089
| 13 | 87.7375 |  |  | 0.30796
| 14 | 86.0451 |  |  | 0.30202
| 15 | 84.2043 |  |  | 0.29556
| 16 | 83.2245 |  |  | 0.29212
| 17 | 81.9477 |  |  | 0.28764
| 18 | 81.5321 |  |  | 0.28618
| 19 | 79.9584 |  |  | 0.28065
| 20 | 78.7114 |  |  | 0.27628
| 21 | 77.1378 |  |  | 0.27075
| 22 | 76.158 |  |  | 0.26731
| 23 | 75.3266 |  |  | 0.2644
| 24 | 74.7625 |  |  | 0.26242
| 25 | 72.0606 |  |  | 0.25293
| 26 | 72.209 |  |  | 0.25345
| 27 | 70.2494 |  |  | 0.24658
| 28 | 69.9525 |  |  | 0.24553
| 29 | 67.9929 |  |  | 0.23865
| 30 | 65.8551 |  |  | 0.23115
| 31 | 64.7268 |  |  | 0.22719
| 32 | 63.1829 |  |  | 0.22177
| 33 | 62.4703 |  |  | 0.21927
| 34 | 61.7874 |  |  | 0.21687
| 35 | 60.3622 |  |  | 0.21187
| 36 | 57.8385 |  |  | 0.20301
| 37 | 57.3931 |  |  | 0.20145
| 38 | 57.1259 |  |  | 0.20051
| 39 | 56.9774 |  |  | 0.19999
| 40 | 54.7209 |  |  | 0.19207
| 41 | 54.8694 |  |  | 0.19259
| 42 | 52.88 |  |  | 0.18561
| 43 | 52.6128 |  |  | 0.18467
| 44 | 51.1876 |  |  | 0.17967
| 45 | 50.3563 |  |  | 0.17675
| 46 | 48.9311 |  |  | 0.17175
| 47 | 48.367 |  |  | 0.16977
| 48 | 46.6746 |  |  | 0.16383
| 49 | 46.1105 |  |  | 0.16185
| 50 | 44.715 |  |  | 0.15695
| 51 | 43.171 |  |  | 0.15153
| 52 | 43.2898 |  |  | 0.15195
| 53 | 41.0333 |  |  | 0.14403
| 54 | 41.5974 |  |  | 0.14601
| 55 | 40.6176 |  |  | 0.14257
| 56 | 39.0736 |  |  | 0.13715
| 57 | 38.5095 |  |  | 0.13517
| 58 | 36.8171 |  |  | 0.12923
| 59 | 36.6686 |  |  | 0.12871
| 60 | 35.3919 |  |  | 0.12423
| 61 | 34.1449 |  |  | 0.11985
| 62 | 33.4323 |  |  | 0.11735
| 63 | 33.4323 |  |  | 0.11735
| 64 | 32.4525 |  |  | 0.11391
| 65 | 31.7399 |  |  | 0.11141
| 66 | 30.4632 |  |  | 0.10693
| 67 | 30.196 |  |  | 0.10599
| 68 | 28.6223 |  |  | 0.10046
| 69 | 27.791 |  |  | 0.097546
| 70 | 27.2268 |  |  | 0.095566
| 71 | 26.0986 |  |  | 0.091606
| 72 | 25.5344 |  |  | 0.089626
| 73 | 25.2375 |  |  | 0.088584
| 74 | 24.1093 |  |  | 0.084624
| 75 | 23.2779 |  |  | 0.081705
| 76 | 22.8325 |  |  | 0.080142
| 77 | 22.5653 |  |  | 0.079204
| 78 | 21.1401 |  |  | 0.074202
| 79 | 20.576 |  |  | 0.072222
| 80 | 19.329 |  |  | 0.067845
| 81 | 19.4477 |  |  | 0.068262
| 82 | 18.8836 |  |  | 0.066281
| 83 | 18.3195 |  |  | 0.064301
| 84 | 17.0724 |  |  | 0.059924
| 85 | 16.7755 |  |  | 0.058882
| 86 | 16.2114 |  |  | 0.056902
| 87 | 15.9442 |  |  | 0.055964
| 88 | 15.38 |  |  | 0.053984
| 89 | 14.3705 |  |  | 0.050441
| 90 | 13.9549 |  |  | 0.048982
| 91 | 13.3907 |  |  | 0.047001
| 92 | 12.8266 |  |  | 0.045021
| 93 | 11.9952 |  |  | 0.042103
| 94 | 12.114 |  |  | 0.04252
| 95 | 11.1342 |  |  | 0.039081
| 96 | 10.1544 |  |  | 0.035642
| 97 | 10.3029 |  |  | 0.036163
| 98 | 10.0059 |  |  | 0.035121
| 99 | 9.1746 |  |  | 0.032203
| 100 | 8.3135 |  |  | 0.029181
| 101 | 8.0463 |  |  | 0.028243
| 102 | 8.3135 |  |  | 0.029181
| 103 | 7.4822 |  |  | 0.026262
| 104 | 6.9181 |  |  | 0.024282
| 105 | 6.3539 |  |  | 0.022302
| 106 | 5.9086 |  |  | 0.020739
| 107 | 5.4929 |  |  | 0.01928
| 108 | 5.4929 |  |  | 0.01928
| 109 | 4.9287 |  |  | 0.0173
| 110 | 4.5131 |  |  | 0.015841
| 111 | 4.0974 |  |  | 0.014382
| 112 | 3.8005 |  |  | 0.01334
| 113 | 3.0879 |  |  | 0.010838
| 114 | 2.6722 |  |  | 0.0093795
| 115 | 2.405 |  |  | 0.0084415
| 116 | 1.5439 |  |  | 0.0054192
| 117 | 1.1283 |  |  | 0.0039602
| 118 | 0.26722 |  |  | 0.00093795
| 119 | 0.71259 |  |  | 0.0025012
| 120 | 0 |  |  | 0

## 10x15, 1.1 Cu
HVL=1.1 mm Cu |  | РИП=40см
10x15 cm
| PDD |  | BSF | Dose (0cm) | DOSERATE ON DEPTH, Gy/min
| h, mm | % |  | Gy/min
| 0 | 100 | 1.171 | 0.6332 | 0.74148
| 1 | 98.8217 |  |  | 0.62574
| 2 | 97.7054 |  |  | 0.61867
| 3 | 98.3876 |  |  | 0.62299
| 4 | 96.2791 |  |  | 0.60964
| 5 | 94.9147 |  |  | 0.601
| 6 | 94.0465 |  |  | 0.5955
| 7 | 93.2093 |  |  | 0.5902
| 8 | 92.2791 |  |  | 0.58431
| 9 | 91.5039 |  |  | 0.5794
| 10 | 89.0543 |  |  | 0.56389
| 11 | 89.7364 |  |  | 0.56821
| 12 | 88.4651 |  |  | 0.56016
| 13 | 87.1008 |  |  | 0.55152
| 14 | 85.8295 |  |  | 0.54347
| 15 | 85.1473 |  |  | 0.53915
| 16 | 83.969 |  |  | 0.53169
| 17 | 81.8295 |  |  | 0.51814
| 18 | 79.3798 |  |  | 0.50263
| 19 | 80.9922 |  |  | 0.51284
| 20 | 79.5349 |  |  | 0.50361
| 21 | 79.1938 |  |  | 0.50146
| 22 | 77.0853 |  |  | 0.4881
| 23 | 76.5891 |  |  | 0.48496
| 24 | 75.6279 |  |  | 0.47888
| 25 | 74.0155 |  |  | 0.46867
| 26 | 72.9302 |  |  | 0.46179
| 27 | 71.5659 |  |  | 0.45316
| 28 | 70.2946 |  |  | 0.44511
| 29 | 69.0233 |  |  | 0.43706
| 30 | 67.7519 |  |  | 0.42901
| 31 | 67.3178 |  |  | 0.42626
| 32 | 66.1395 |  |  | 0.4188
| 33 | 65.2093 |  |  | 0.41291
| 34 | 64.5271 |  |  | 0.40859
| 35 | 61.5504 |  |  | 0.38974
| 36 | 61.7984 |  |  | 0.39131
| 37 | 59.938 |  |  | 0.37953
| 38 | 59.1008 |  |  | 0.37423
| 39 | 58.2326 |  |  | 0.36873
| 40 | 57.7364 |  |  | 0.36559
| 41 | 55.5349 |  |  | 0.35165
| 42 | 55.2558 |  |  | 0.34988
| 43 | 53.7364 |  |  | 0.34026
| 44 | 52.8992 |  |  | 0.33496
| 45 | 51.7829 |  |  | 0.32789
| 46 | 50.4186 |  |  | 0.31925
| 47 | 49.8295 |  |  | 0.31552
| 48 | 48.2171 |  |  | 0.30531
| 49 | 48.062 |  |  | 0.30433
| 50 | 46.1085 |  |  | 0.29196
| 51 | 45.8605 |  |  | 0.29039
| 52 | 44.6512 |  |  | 0.28273
| 53 | 43.814 |  |  | 0.27743
| 54 | 42.3566 |  |  | 0.2682
| 55 | 41.8605 |  |  | 0.26506
| 56 | 40.6822 |  |  | 0.2576
| 57 | 39.6589 |  |  | 0.25112
| 58 | 38.9767 |  |  | 0.2468
| 59 | 38.1395 |  |  | 0.2415
| 60 | 36.9302 |  |  | 0.23384
| 61 | 35.845 |  |  | 0.22697
| 62 | 34.3876 |  |  | 0.21774
| 63 | 33.1163 |  |  | 0.20969
| 64 | 33.7054 |  |  | 0.21342
| 65 | 32.9612 |  |  | 0.20871
| 66 | 32.2791 |  |  | 0.20439
| 67 | 31.5039 |  |  | 0.19948
| 68 | 30.9147 |  |  | 0.19575
| 69 | 29.7364 |  |  | 0.18829
| 70 | 29.4574 |  |  | 0.18652
| 71 | 28.031 |  |  | 0.17749
| 72 | 27.938 |  |  | 0.1769
| 73 | 26.8217 |  |  | 0.16984
| 74 | 25.9845 |  |  | 0.16453
| 75 | 25.3023 |  |  | 0.16021
| 76 | 24.8062 |  |  | 0.15707
| 77 | 24.124 |  |  | 0.15275
| 78 | 23.5349 |  |  | 0.14902
| 79 | 22.3256 |  |  | 0.14137
| 80 | 21.5814 |  |  | 0.13665
| 81 | 20.9922 |  |  | 0.13292
| 82 | 20.3101 |  |  | 0.1286
| 83 | 19.2868 |  |  | 0.12212
| 84 | 18.8527 |  |  | 0.11938
| 85 | 18.0155 |  |  | 0.11407
| 86 | 17.3333 |  |  | 0.10975
| 87 | 16.8992 |  |  | 0.10701
| 88 | 15.814 |  |  | 0.10013
| 89 | 15.1318 |  |  | 0.095814
| 90 | 14.9457 |  |  | 0.094636
| 91 | 14.8837 |  |  | 0.094244
| 92 | 13.9225 |  |  | 0.088157
| 93 | 13.5814 |  |  | 0.085997
| 94 | 12.4961 |  |  | 0.079125
| 95 | 12.062 |  |  | 0.076377
| 96 | 11.4729 |  |  | 0.072646
| 97 | 10.9767 |  |  | 0.069505
| 98 | 10.2946 |  |  | 0.065185
| 99 | 10.0465 |  |  | 0.063615
| 100 | 9.1783 |  |  | 0.058117
| 101 | 8 |  |  | 0.050656
| 102 | 8.4031 |  |  | 0.053208
| 103 | 7.6589 |  |  | 0.048496
| 104 | 7.2248 |  |  | 0.045747
| 105 | 6.5426 |  |  | 0.041428
| 106 | 5.9535 |  |  | 0.037697
| 107 | 5.9535 |  |  | 0.037697
| 108 | 5.1783 |  |  | 0.032789
| 109 | 5.1163 |  |  | 0.032396
| 110 | 4.186 |  |  | 0.026506
| 111 | 3.6589 |  |  | 0.023168
| 112 | 3.5039 |  |  | 0.022187
| 113 | 2.8217 |  |  | 0.017867
| 114 | 2.2946 |  |  | 0.014529
| 115 | 2.2946 |  |  | 0.014529
| 116 | 1.7054 |  |  | 0.010799
| 117 | 1.0233 |  |  | 0.0064793
| 118 | 0.62016 |  |  | 0.0039268
| 119 | 0.27907 |  |  | 0.0017671
| 120 | 0 |  |  | 0

## 2Cu10x15
HVL=2.0 mm Cu |  | РИП=40см
10x15 cm
| PDD |  | BSF | Dose (0cm) | DOSERATE ON DEPTH, Gy/min
| h, mm | % |  | Gy/min
| 0 | 100 | 1.248 | 0.37 | 0.46176
| 1 | 99.8741 |  |  | 0.36953
| 2 | 97.7659 |  |  | 0.36173
| 3 | 97.9232 |  |  | 0.36232
| 4 | 97.64 |  |  | 0.36127
| 5 | 95.6891 |  |  | 0.35405
| 6 | 94.9969 |  |  | 0.35149
| 7 | 94.1787 |  |  | 0.34846
| 8 | 93.3291 |  |  | 0.34532
| 9 | 92.7942 |  |  | 0.34334
| 10 | 91.6929 |  |  | 0.33926
| 11 | 90.8433 |  |  | 0.33612
| 12 | 90.0252 |  |  | 0.33309
| 13 | 89.0497 |  |  | 0.32948
| 14 | 88.3575 |  |  | 0.32692
| 15 | 86.6897 |  |  | 0.32075
| 16 | 85.4311 |  |  | 0.3161
| 17 | 84.2039 |  |  | 0.31155
| 18 | 82.6621 |  |  | 0.30585
| 19 | 81.9698 |  |  | 0.30329
| 20 | 81.5607 |  |  | 0.30177
| 21 | 78.2253 |  |  | 0.28943
| 22 | 78.2253 |  |  | 0.28943
| 23 | 76.9666 |  |  | 0.28478
| 24 | 75.8653 |  |  | 0.2807
| 25 | 74.3235 |  |  | 0.275
| 26 | 73.5053 |  |  | 0.27197
| 27 | 72.6872 |  |  | 0.26894
| 28 | 70.6104 |  |  | 0.26126
| 29 | 69.635 |  |  | 0.25765
| 30 | 68.5022 |  |  | 0.25346
| 31 | 67.4009 |  |  | 0.24938
| 32 | 66.4254 |  |  | 0.24577
| 33 | 65.3241 |  |  | 0.2417
| 34 | 63.1215 |  |  | 0.23355
| 35 | 62.8383 |  |  | 0.2325
| 36 | 61.0132 |  |  | 0.22575
| 37 | 58.8106 |  |  | 0.2176
| 38 | 60.8874 |  |  | 0.22528
| 39 | 58.9364 |  |  | 0.21806
| 40 | 57.4261 |  |  | 0.21248
| 41 | 57.017 |  |  | 0.21096
| 42 | 55.601 |  |  | 0.20572
| 43 | 54.0906 |  |  | 0.20014
| 44 | 53.5242 |  |  | 0.19804
| 45 | 52.297 |  |  | 0.1935
| 46 | 51.4475 |  |  | 0.19036
| 47 | 50.7552 |  |  | 0.18779
| 48 | 49.2448 |  |  | 0.18221
| 49 | 47.8603 |  |  | 0.17708
| 50 | 47.168 |  |  | 0.17452
| 51 | 46.0352 |  |  | 0.17033
| 52 | 45.6262 |  |  | 0.16882
| 53 | 44.1158 |  |  | 0.16323
| 54 | 43.4235 |  |  | 0.16067
| 55 | 41.8817 |  |  | 0.15496
| 56 | 41.7558 |  |  | 0.1545
| 57 | 40.0881 |  |  | 0.14833
| 58 | 39.2385 |  |  | 0.14518
| 59 | 38.5463 |  |  | 0.14262
| 60 | 37.5708 |  |  | 0.13901
| 61 | 37.0359 |  |  | 0.13703
| 62 | 35.6514 |  |  | 0.13191
| 63 | 34.6759 |  |  | 0.1283
| 64 | 34.1095 |  |  | 0.12621
| 65 | 34.3927 |  |  | 0.12725
| 66 | 32.725 |  |  | 0.12108
| 67 | 31.7495 |  |  | 0.11747
| 68 | 31.6237 |  |  | 0.11701
| 69 | 30.0818 |  |  | 0.1113
| 70 | 30.365 |  |  | 0.11235
| 71 | 28.9805 |  |  | 0.10723
| 72 | 28.8546 |  |  | 0.10676
| 73 | 27.1869 |  |  | 0.10059
| 74 | 26.7778 |  |  | 0.099078
| 75 | 26.2115 |  |  | 0.096982
| 76 | 24.5437 |  |  | 0.090812
| 77 | 24.4179 |  |  | 0.090346
| 78 | 23.7256 |  |  | 0.087785
| 79 | 23.2851 |  |  | 0.086155
| 80 | 22.1838 |  |  | 0.08208
| 81 | 21.2083 |  |  | 0.078471
| 82 | 20.7992 |  |  | 0.076957
| 83 | 20.3902 |  |  | 0.075444
| 84 | 20.3902 |  |  | 0.075444
| 85 | 19.2889 |  |  | 0.071369
| 86 | 18.7225 |  |  | 0.069273
| 87 | 18.4393 |  |  | 0.068225
| 88 | 17.8729 |  |  | 0.06613
| 89 | 17.1806 |  |  | 0.063568
| 90 | 16.3625 |  |  | 0.060541
| 91 | 15.7961 |  |  | 0.058446
| 92 | 15.5444 |  |  | 0.057514
| 93 | 14.5689 |  |  | 0.053905
| 94 | 13.8767 |  |  | 0.051344
| 95 | 13.5935 |  |  | 0.050296
| 96 | 13.1844 |  |  | 0.048782
| 97 | 12.3348 |  |  | 0.045639
| 98 | 11.9257 |  |  | 0.044125
| 99 | 10.9503 |  |  | 0.040516
| 100 | 10.6671 |  |  | 0.039468
| 101 | 9.9748 |  |  | 0.036907
| 102 | 9.1567 |  |  | 0.03388
| 103 | 8.7476 |  |  | 0.032366
| 104 | 8.1812 |  |  | 0.030271
| 105 | 7.7722 |  |  | 0.028757
| 106 | 6.9226 |  |  | 0.025614
| 107 | 6.7967 |  |  | 0.025148
| 108 | 5.5381 |  |  | 0.020491
| 109 | 5.6954 |  |  | 0.021073
| 110 | 5.2549 |  |  | 0.019443
| 111 | 4.3109 |  |  | 0.01595
| 112 | 4.4368 |  |  | 0.016416
| 113 | 3.1781 |  |  | 0.011759
| 114 | 3.0522 |  |  | 0.011293
| 115 | 2.769 |  |  | 0.010245
| 116 | 2.2026 |  |  | 0.0081498
| 117 | 2.2026 |  |  | 0.0081498
| 118 | 1.3845 |  |  | 0.0051227
| 119 | 1.1013 |  |  | 0.0040749
| 120 | 0 |  |  | 0

## 4x15, 1.1 Cu
HVL=1,1 mm Cu |  | РИП=40см
4x15 cm
| PDD |  | BSF | Dose (0cm) | DOSERATE ON DEPTH, Gy/min
| h, mm | % |  | Gy/min
| 0 | 100 | 1.142 | 0.583 | 0.66579
| 1 | 97.7867 |  |  | 0.5701
| 2 | 97.2981 |  |  | 0.56725
| 3 | 95.6597 |  |  | 0.5577
| 4 | 95.2573 |  |  | 0.55535
| 5 | 92.699 |  |  | 0.54044
| 6 | 92.0379 |  |  | 0.53658
| 7 | 91.3193 |  |  | 0.53239
| 8 | 89.4223 |  |  | 0.52133
| 9 | 87.6976 |  |  | 0.51128
| 10 | 86.5479 |  |  | 0.50457
| 11 | 85.2544 |  |  | 0.49703
| 12 | 83.9322 |  |  | 0.48932
| 13 | 82.4662 |  |  | 0.48078
| 14 | 81.2302 |  |  | 0.47357
| 15 | 79.3331 |  |  | 0.46251
| 16 | 76.4875 |  |  | 0.44592
| 17 | 77.8672 |  |  | 0.45397
| 18 | 76.2288 |  |  | 0.44441
| 19 | 74.7629 |  |  | 0.43587
| 20 | 73.8431 |  |  | 0.43051
| 21 | 72.2047 |  |  | 0.42095
| 22 | 71.6298 |  |  | 0.4176
| 23 | 69.3303 |  |  | 0.4042
| 24 | 68.353 |  |  | 0.3985
| 25 | 66.8008 |  |  | 0.38945
| 26 | 65.4211 |  |  | 0.38141
| 27 | 64.3576 |  |  | 0.3752
| 28 | 63.1216 |  |  | 0.368
| 29 | 62.2018 |  |  | 0.36264
| 30 | 60.6496 |  |  | 0.35359
| 31 | 60.0747 |  |  | 0.35024
| 32 | 59.0112 |  |  | 0.34404
| 33 | 56.9704 |  |  | 0.33214
| 34 | 56.4817 |  |  | 0.32929
| 35 | 55.5045 |  |  | 0.32359
| 36 | 53.8373 |  |  | 0.31387
| 37 | 52.5438 |  |  | 0.30633
| 38 | 51.7103 |  |  | 0.30147
| 39 | 50.8192 |  |  | 0.29628
| 40 | 49.0946 |  |  | 0.28622
| 41 | 48.4335 |  |  | 0.28237
| 42 | 47.7149 |  |  | 0.27818
| 43 | 46.4789 |  |  | 0.27097
| 44 | 45.3291 |  |  | 0.26427
| 45 | 44.0931 |  |  | 0.25706
| 46 | 43.432 |  |  | 0.25321
| 47 | 41.8798 |  |  | 0.24416
| 48 | 40.8163 |  |  | 0.23796
| 49 | 40.5001 |  |  | 0.23612
| 50 | 39.2642 |  |  | 0.22891
| 51 | 38.2006 |  |  | 0.22271
| 52 | 37.1371 |  |  | 0.21651
| 53 | 35.6424 |  |  | 0.2078
| 54 | 35.9873 |  |  | 0.20981
| 55 | 34.9238 |  |  | 0.20361
| 56 | 34.1765 |  |  | 0.19925
| 57 | 33.4291 |  |  | 0.19489
| 58 | 32.3656 |  |  | 0.18869
| 59 | 31.7907 |  |  | 0.18534
| 60 | 31.1584 |  |  | 0.18165
| 61 | 30.411 |  |  | 0.1773
| 62 | 28.9451 |  |  | 0.16875
| 63 | 28.5139 |  |  | 0.16624
| 64 | 27.8816 |  |  | 0.16255
| 65 | 26.9618 |  |  | 0.15719
| 66 | 26.3869 |  |  | 0.15384
| 67 | 25.7258 |  |  | 0.14998
| 68 | 24.8347 |  |  | 0.14479
| 69 | 23.9437 |  |  | 0.13959
| 70 | 23.2826 |  |  | 0.13574
| 71 | 22.5352 |  |  | 0.13138
| 72 | 21.7304 |  |  | 0.12669
| 73 | 21.2417 |  |  | 0.12384
| 74 | 20.8106 |  |  | 0.12133
| 75 | 20.1495 |  |  | 0.11747
| 76 | 19.3446 |  |  | 0.11278
| 77 | 18.7698 |  |  | 0.10943
| 78 | 18.4536 |  |  | 0.10758
| 79 | 17.9362 |  |  | 0.10457
| 80 | 17.1314 |  |  | 0.099876
| 81 | 16.4703 |  |  | 0.096022
| 82 | 15.9816 |  |  | 0.093173
| 83 | 15.3205 |  |  | 0.089318
| 84 | 14.7456 |  |  | 0.085967
| 85 | 14.3432 |  |  | 0.083621
| 86 | 13.7683 |  |  | 0.080269
| 87 | 13.1072 |  |  | 0.076415
| 88 | 12.8773 |  |  | 0.075074
| 89 | 12.3886 |  |  | 0.072226
| 90 | 11.7275 |  |  | 0.068371
| 91 | 11.2964 |  |  | 0.065858
| 92 | 10.81 |  |  | 0.063022
| 93 | 10.2328 |  |  | 0.059657
| 94 | 9.9166 |  |  | 0.057814
| 95 | 9.8304 |  |  | 0.057311
| 96 | 9.0256 |  |  | 0.052619
| 97 | 8.5944 |  |  | 0.050105
| 98 | 7.9621 |  |  | 0.046419
| 99 | 7.301 |  |  | 0.042565
| 100 | 6.956 |  |  | 0.040554
| 101 | 6.3811 |  |  | 0.037202
| 102 | 6.6398 |  |  | 0.03871
| 103 | 6.1512 |  |  | 0.035861
| 104 | 7.3 |  |  | 0.042559
| 105 | 5.4039 |  |  | 0.031504
| 106 | 5.0877 |  |  | 0.029661
| 107 | 4.6852 |  |  | 0.027315
| 108 | 4.3403 |  |  | 0.025304
| 109 | 3.7654 |  |  | 0.021953
| 110 | 5.41 |  |  | 0.03154
| 111 | 5.09 |  |  | 0.029675
| 112 | 2.7882 |  |  | 0.016255
| 113 | 2.3857 |  |  | 0.013909
| 114 | 2.2133 |  |  | 0.012903
| 115 | 1.8109 |  |  | 0.010557
| 116 | 1.3222 |  |  | 0.0077085
| 117 | 1.3222 |  |  | 0.0077085
| 118 | 0.74734 |  |  | 0.004357
| 119 | 0.57488 |  |  | 0.0033516
| 120 | 0 |  |  | 0