## 4x4, 2.2 Cu
HVL= 2.2 mm Cu |  | РИП=30см
4x4 cm
| PDD |  | BSF | Dose (0cm) | DOSERATE ON DEPTH, Gy/min
| h, mm | % |  | Gy/min
| 0 | 100 | 1.203 | 0.63 | 0.75789
| 1 | 98.5033 |  |  | 0.62057
| 2 | 97.9767 |  |  | 0.61725
| 3 | 96.286 |  |  | 0.6066
| 4 | 94.3459 |  |  | 0.59438
| 5 | 93.5698 |  |  | 0.58949
| 6 | 91.8792 |  |  | 0.57884
| 7 | 90.1885 |  |  | 0.56819
| 8 | 89.4124 |  |  | 0.5633
| 9 | 88.4978 |  |  | 0.55754
| 10 | 87.2228 |  |  | 0.5495
| 11 | 85.7262 |  |  | 0.54007
| 12 | 84.1463 |  |  | 0.53012
| 13 | 82.1508 |  |  | 0.51755
| 14 | 81.8736 |  |  | 0.5158
| 15 | 80.3215 |  |  | 0.50603
| 16 | 78.52 |  |  | 0.49468
| 17 | 78.6308 |  |  | 0.49537
| 18 | 79.102 |  |  | 0.49834
| 19 | 77.0787 |  |  | 0.4856
| 20 | 76.0532 |  |  | 0.47914
| 21 | 74.0299 |  |  | 0.46639
| 22 | 72.5887 |  |  | 0.45731
| 23 | 71.2306 |  |  | 0.44875
| 24 | 68.3758 |  |  | 0.43077
| 25 | 66.8237 |  |  | 0.42099
| 26 | 67.5443 |  |  | 0.42553
| 27 | 66.3803 |  |  | 0.4182
| 28 | 64.4124 |  |  | 0.4058
| 29 | 63.1098 |  |  | 0.39759
| 30 | 62.0843 |  |  | 0.39113
| 31 | 60.5322 |  |  | 0.38135
| 32 | 59.8115 |  |  | 0.37681
| 33 | 58.1208 |  |  | 0.36616
| 34 | 56.9568 |  |  | 0.35883
| 35 | 55.7095 |  |  | 0.35097
| 36 | 55.0166 |  |  | 0.3466
| 37 | 53.3814 |  |  | 0.3363
| 38 | 52.4113 |  |  | 0.33019
| 39 | 51.1641 |  |  | 0.32233
| 40 | 49.4734 |  |  | 0.31168
| 41 | 48.6419 |  |  | 0.30644
| 42 | 47.2007 |  |  | 0.29736
| 43 | 46.0366 |  |  | 0.29003
| 44 | 45.122 |  |  | 0.28427
| 45 | 43.7639 |  |  | 0.27571
| 46 | 42.5998 |  |  | 0.26838
| 47 | 41.8792 |  |  | 0.26384
| 48 | 40.8537 |  |  | 0.25738
| 49 | 39.8836 |  |  | 0.25127
| 50 | 38.7749 |  |  | 0.24428
| 51 | 37.8603 |  |  | 0.23852
| 52 | 36.9457 |  |  | 0.23276
| 53 | 35.7262 |  |  | 0.22507
| 54 | 35.0055 |  |  | 0.22053
| 55 | 33.8415 |  |  | 0.2132
| 56 | 32.8714 |  |  | 0.20709
| 57 | 31.7627 |  |  | 0.20011
| 58 | 31.1807 |  |  | 0.19644
| 59 | 29.878 |  |  | 0.18823
| 60 | 29.5455 |  |  | 0.18614
| 61 | 28.52 |  |  | 0.17968
| 62 | 27.9933 |  |  | 0.17636
| 63 | 27.3559 |  |  | 0.17234
| 64 | 26.6353 |  |  | 0.1678
| 65 | 25.7206 |  |  | 0.16204
| 66 | 25 |  |  | 0.1575
| 67 | 24.418 |  |  | 0.15383
| 68 | 23.6973 |  |  | 0.14929
| 69 | 23.0599 |  |  | 0.14528
| 70 | 22.4778 |  |  | 0.14161
| 71 | 21.7572 |  |  | 0.13707
| 72 | 20.9812 |  |  | 0.13218
| 73 | 19.7339 |  |  | 0.12432
| 74 | 19.5399 |  |  | 0.1231
| 75 | 19.3459 |  |  | 0.12188
| 76 | 18.5144 |  |  | 0.11664
| 77 | 18.265 |  |  | 0.11507
| 78 | 17.4058 |  |  | 0.10966
| 79 | 16.4911 |  |  | 0.10389
| 80 | 15.9922 |  |  | 0.10075
| 81 | 15.2716 |  |  | 0.096211
| 82 | 14.8004 |  |  | 0.093243
| 83 | 14.551 |  |  | 0.091671
| 84 | 14.0244 |  |  | 0.088354
| 85 | 13.0543 |  |  | 0.082242
| 86 | 12.8049 |  |  | 0.080671
| 87 | 12.4723 |  |  | 0.078575
| 88 | 11.7517 |  |  | 0.074035
| 89 | 11.5576 |  |  | 0.072813
| 90 | 10.9756 |  |  | 0.069146
| 91 | 10.3381 |  |  | 0.06513
| 92 | 9.9501 |  |  | 0.062686
| 93 | 9.6729 |  |  | 0.06094
| 94 | 8.98 |  |  | 0.056574
| 95 | 8.8969 |  |  | 0.05605
| 96 | 8.1208 |  |  | 0.051161
| 97 | 7.7328 |  |  | 0.048717
| 98 | 7.5942 |  |  | 0.047844
| 99 | 6.8182 |  |  | 0.042955
| 100 | 6.7073 |  |  | 0.042256
| 101 | 6.1807 |  |  | 0.038938
| 102 | 5.7927 |  |  | 0.036494
| 103 | 5.5987 |  |  | 0.035272
| 104 | 5.1275 |  |  | 0.032303
| 105 | 4.684 |  |  | 0.029509
| 106 | 4.296 |  |  | 0.027065
| 107 | 3.8248 |  |  | 0.024096
| 108 | 3.6308 |  |  | 0.022874
| 109 | 3.3814 |  |  | 0.021303
| 110 | 2.9379 |  |  | 0.018509
| 111 | 2.7439 |  |  | 0.017287
| 112 | 2.4113 |  |  | 0.015191
| 113 | 1.9678 |  |  | 0.012397
| 114 | 1.7738 |  |  | 0.011175
| 115 | 1.4412 |  |  | 0.0090798
| 116 | 0.77605 |  |  | 0.0048891
| 117 | 0.52661 |  |  | 0.0033176
| 118 | 0.8592 |  |  | 0.005413
| 119 | 0.52661 |  |  | 0.0033176
| 120 | 0 |  |  | 0

## 6x8, 2.2 Cu
HVL=2.2 mm Cu |  | РИП=40см
6x8 cm
| PDD |  | BSF | Dose (0cm) | DOSERATE ON DEPTH, Gy/min
| h, mm | % |  | Gy/min
| 0 | 100 | 1.291 | 0.48 | 0.61968
| 1 | 99.4951 |  |  | 0.47758
| 2 | 98.3962 |  |  | 0.4723
| 3 | 97.6834 |  |  | 0.46888
| 4 | 96.0796 |  |  | 0.46118
| 5 | 94.8619 |  |  | 0.45534
| 6 | 94.5649 |  |  | 0.45391
| 7 | 93.466 |  |  | 0.44864
| 8 | 91.9513 |  |  | 0.44137
| 9 | 90.7336 |  |  | 0.43552
| 10 | 89.4268 |  |  | 0.42925
| 11 | 88.3279 |  |  | 0.42397
| 12 | 87.526 |  |  | 0.42012
| 13 | 86.4271 |  |  | 0.41485
| 14 | 84.6154 |  |  | 0.40615
| 15 | 82.5958 |  |  | 0.39646
| 16 | 82.3879 |  |  | 0.39546
| 17 | 80.695 |  |  | 0.38734
| 18 | 79.7743 |  |  | 0.38292
| 19 | 77.7547 |  |  | 0.37322
| 20 | 76.6558 |  |  | 0.36795
| 21 | 75.7648 |  |  | 0.36367
| 22 | 74.5471 |  |  | 0.35783
| 23 | 72.0226 |  |  | 0.34571
| 24 | 72.1414 |  |  | 0.34628
| 25 | 71.1316 |  |  | 0.34143
| 26 | 68.9041 |  |  | 0.33074
| 27 | 68.6071 |  |  | 0.32931
| 28 | 66.9142 |  |  | 0.32119
| 29 | 66.1123 |  |  | 0.31734
| 30 | 64.0927 |  |  | 0.30764
| 31 | 63.2908 |  |  | 0.3038
| 32 | 62.281 |  |  | 0.29895
| 33 | 60.9742 |  |  | 0.29268
| 34 | 59.6674 |  |  | 0.2864
| 35 | 58.3606 |  |  | 0.28013
| 36 | 57.232 |  |  | 0.27471
| 37 | 55.8361 |  |  | 0.26801
| 38 | 55.0342 |  |  | 0.26416
| 39 | 53.4304 |  |  | 0.25647
| 40 | 52.0048 |  |  | 0.24962
| 41 | 51.4108 |  |  | 0.24677
| 42 | 50.0149 |  |  | 0.24007
| 43 | 49.005 |  |  | 0.23522
| 44 | 48.8862 |  |  | 0.23465
| 45 | 47.4903 |  |  | 0.22795
| 46 | 45.7677 |  |  | 0.21969
| 47 | 44.9658 |  |  | 0.21584
| 48 | 43.1541 |  |  | 0.20714
| 49 | 42.2631 |  |  | 0.20286
| 50 | 41.4612 |  |  | 0.19901
| 51 | 40.3326 |  |  | 0.1936
| 52 | 38.3427 |  |  | 0.18405
| 53 | 38.7288 |  |  | 0.1859
| 54 | 38.0457 |  |  | 0.18262
| 55 | 37.2141 |  |  | 0.17863
| 56 | 36.531 |  |  | 0.17535
| 57 | 35.5212 |  |  | 0.1705
| 58 | 35.1054 |  |  | 0.16851
| 59 | 33.2937 |  |  | 0.15981
| 60 | 32.6106 |  |  | 0.15653
| 61 | 32.4918 |  |  | 0.15596
| 62 | 31.6008 |  |  | 0.15168
| 63 | 30.5019 |  |  | 0.14641
| 64 | 29.6703 |  |  | 0.14242
| 65 | 28.4823 |  |  | 0.13672
| 66 | 27.8586 |  |  | 0.13372
| 67 | 27.4725 |  |  | 0.13187
| 68 | 26.4627 |  |  | 0.12702
| 69 | 25.6608 |  |  | 0.12317
| 70 | 24.7401 |  |  | 0.11875
| 71 | 24.1461 |  |  | 0.1159
| 72 | 23.2551 |  |  | 0.11162
| 73 | 22.5423 |  |  | 0.1082
| 74 | 21.5325 |  |  | 0.10336
| 75 | 20.9385 |  |  | 0.1005
| 76 | 19.9287 |  |  | 0.095658
| 77 | 19.3347 |  |  | 0.092807
| 78 | 18.9189 |  |  | 0.090811
| 79 | 18.3249 |  |  | 0.08796
| 80 | 17.523 |  |  | 0.08411
| 81 | 16.5132 |  |  | 0.079263
| 82 | 16.2162 |  |  | 0.077838
| 83 | 16.2162 |  |  | 0.077838
| 84 | 15.2064 |  |  | 0.072991
| 85 | 14.4936 |  |  | 0.069569
| 86 | 13.3947 |  |  | 0.064295
| 87 | 13.1868 |  |  | 0.063297
| 88 | 12.5928 |  |  | 0.060446
| 89 | 12.771 |  |  | 0.061301
| 90 | 12.0879 |  |  | 0.058022
| 91 | 11.583 |  |  | 0.055598
| 92 | 10.5732 |  |  | 0.050751
| 93 | 10.6623 |  |  | 0.051179
| 94 | 9.6525 |  |  | 0.046332
| 95 | 8.8506 |  |  | 0.042483
| 96 | 8.1675 |  |  | 0.039204
| 97 | 8.5536 |  |  | 0.041057
| 98 | 7.8408 |  |  | 0.037636
| 99 | 7.4547 |  |  | 0.035783
| 100 | 6.9498 |  |  | 0.033359
| 101 | 6.4449 |  |  | 0.030936
| 102 | 6.1479 |  |  | 0.02951
| 103 | 5.5539 |  |  | 0.026659
| 104 | 5.1381 |  |  | 0.024663
| 105 | 4.7223 |  |  | 0.022667
| 106 | 4.4253 |  |  | 0.021241
| 107 | 4.1283 |  |  | 0.019816
| 108 | 3.4155 |  |  | 0.016394
| 109 | 3.0294 |  |  | 0.014541
| 110 | 3.0294 |  |  | 0.014541
| 111 | 2.9106 |  |  | 0.013971
| 112 | 2.3166 |  |  | 0.01112
| 113 | 1.8117 |  |  | 0.0086962
| 114 | 1.4256 |  |  | 0.0068429
| 115 | 1.0989 |  |  | 0.0052747
| 116 | 0.7128 |  |  | 0.0034214
| 117 | 0.6237 |  |  | 0.0029938
| 118 | 0.9207 |  |  | 0.0044194
| 119 | 0.6237 |  |  | 0.0029938
| 120 | 0 |  |  | 0

## 8x10, 2.2 Cu
HVL=2.2 mm Cu |  | РИП=40см
8x10 cm
| PDD |  | BSF | Dose (0cm) | DOSERATE ON DEPTH, Gy/min
| h, mm | % |  | Gy/min
| 0 | 100 | 1.343 | 0.484 | 0.65001
| 1 | 99.4274 |  |  | 0.48123
| 2 | 97.6793 |  |  | 0.47277
| 3 | 96.8053 |  |  | 0.46854
| 4 | 96.8053 |  |  | 0.46854
| 5 | 94.8463 |  |  | 0.45906
| 6 | 93.4901 |  |  | 0.45249
| 7 | 92.3146 |  |  | 0.4468
| 8 | 89.9036 |  |  | 0.43513
| 9 | 90.657 |  |  | 0.43878
| 10 | 89.9036 |  |  | 0.43513
| 11 | 88.4268 |  |  | 0.42799
| 12 | 87.2815 |  |  | 0.42244
| 13 | 86.1061 |  |  | 0.41675
| 14 | 84.4485 |  |  | 0.40873
| 15 | 83.6649 |  |  | 0.40494
| 16 | 82.7004 |  |  | 0.40027
| 17 | 82.3086 |  |  | 0.39837
| 18 | 80.3797 |  |  | 0.38904
| 19 | 79.1139 |  |  | 0.38291
| 20 | 78.903 |  |  | 0.38189
| 21 | 78.7221 |  |  | 0.38102
| 22 | 76.2809 |  |  | 0.3692
| 23 | 75.4069 |  |  | 0.36497
| 24 | 74.2315 |  |  | 0.35928
| 25 | 73.0862 |  |  | 0.35374
| 26 | 71.4286 |  |  | 0.34571
| 27 | 70.5546 |  |  | 0.34148
| 28 | 68.9873 |  |  | 0.3339
| 29 | 67.7215 |  |  | 0.32777
| 30 | 66.7571 |  |  | 0.3231
| 31 | 64.9186 |  |  | 0.31421
| 32 | 63.8336 |  |  | 0.30895
| 33 | 63.0802 |  |  | 0.30531
| 34 | 62.2061 |  |  | 0.30108
| 35 | 61.4225 |  |  | 0.29729
| 36 | 60.6389 |  |  | 0.29349
| 37 | 59.6745 |  |  | 0.28882
| 38 | 58.4991 |  |  | 0.28314
| 39 | 57.1429 |  |  | 0.27657
| 40 | 55.9675 |  |  | 0.27088
| 41 | 54.7016 |  |  | 0.26476
| 42 | 54.5208 |  |  | 0.26388
| 43 | 53.3454 |  |  | 0.25819
| 44 | 52.381 |  |  | 0.25352
| 45 | 51.1151 |  |  | 0.2474
| 46 | 50.8137 |  |  | 0.24594
| 47 | 50.3315 |  |  | 0.2436
| 48 | 49.6685 |  |  | 0.2404
| 49 | 48.5835 |  |  | 0.23514
| 50 | 48.0108 |  |  | 0.23237
| 51 | 46.4436 |  |  | 0.22479
| 52 | 45.9614 |  |  | 0.22245
| 53 | 44.6052 |  |  | 0.21589
| 54 | 43.7312 |  |  | 0.21166
| 55 | 42.9476 |  |  | 0.20787
| 56 | 41.1995 |  |  | 0.19941
| 57 | 40.7173 |  |  | 0.19707
| 58 | 39.6624 |  |  | 0.19197
| 59 | 38.8788 |  |  | 0.18817
| 60 | 37.7034 |  |  | 0.18248
| 61 | 36.8294 |  |  | 0.17825
| 62 | 36.3472 |  |  | 0.17592
| 63 | 35.3828 |  |  | 0.17125
| 64 | 34.5087 |  |  | 0.16702
| 65 | 33.1525 |  |  | 0.16046
| 66 | 32.4593 |  |  | 0.1571
| 67 | 31.5853 |  |  | 0.15287
| 68 | 31.1935 |  |  | 0.15098
| 69 | 30.1386 |  |  | 0.14587
| 70 | 29.1441 |  |  | 0.14106
| 71 | 27.7878 |  |  | 0.13449
| 72 | 26.8234 |  |  | 0.12983
| 73 | 27.1248 |  |  | 0.13128
| 74 | 25.7685 |  |  | 0.12472
| 75 | 25.3767 |  |  | 0.12282
| 76 | 24.774 |  |  | 0.11991
| 77 | 23.8999 |  |  | 0.11568
| 78 | 23.7191 |  |  | 0.1148
| 79 | 22.7547 |  |  | 0.11013
| 80 | 21.8807 |  |  | 0.1059
| 81 | 21.2779 |  |  | 0.10298
| 82 | 20.6148 |  |  | 0.099776
| 83 | 19.8312 |  |  | 0.095983
| 84 | 19.349 |  |  | 0.093649
| 85 | 18.264 |  |  | 0.088398
| 86 | 17.9928 |  |  | 0.087085
| 87 | 17.4804 |  |  | 0.084605
| 88 | 16.2447 |  |  | 0.078624
| 89 | 16.0338 |  |  | 0.077603
| 90 | 14.9789 |  |  | 0.072498
| 91 | 14.3761 |  |  | 0.06958
| 92 | 13.8035 |  |  | 0.066809
| 93 | 13.5021 |  |  | 0.06535
| 94 | 12.5377 |  |  | 0.060682
| 95 | 12.1459 |  |  | 0.058786
| 96 | 12.0555 |  |  | 0.058348
| 97 | 11.2719 |  |  | 0.054556
| 98 | 10.217 |  |  | 0.04945
| 99 | 10.006 |  |  | 0.048429
| 100 | 9.2224 |  |  | 0.044637
| 101 | 9.0416 |  |  | 0.043761
| 102 | 8.469 |  |  | 0.04099
| 103 | 7.5949 |  |  | 0.036759
| 104 | 7.5949 |  |  | 0.036759
| 105 | 6.9922 |  |  | 0.033842
| 106 | 6.1181 |  |  | 0.029612
| 107 | 5.3345 |  |  | 0.025819
| 108 | 5.0633 |  |  | 0.024506
| 109 | 4.8523 |  |  | 0.023485
| 110 | 4.4605 |  |  | 0.021589
| 111 | 3.7975 |  |  | 0.01838
| 112 | 3.4057 |  |  | 0.016483
| 113 | 2.9234 |  |  | 0.014149
| 114 | 2.3207 |  |  | 0.011232
| 115 | 2.1398 |  |  | 0.010357
| 116 | 1.6576 |  |  | 0.0080229
| 117 | 1.3562 |  |  | 0.0065642
| 118 | 0.48222 |  |  | 0.0023339
| 119 | 0.21097 |  |  | 0.0010211
| 120 | 0 |  |  | 0

## 10x15, 2.2 Cu
HVL=2.2 mm Cu |  | РИП=40см
10x15 cm
| PDD |  | BSF | Dose (0cm) | DOSERATE ON DEPTH, Gy/min
| h, mm | % |  | Gy/min
| 0 | 100 | 1.395 | 0.52 | 0.7254
| 1 | 99.4313 |  |  | 0.51704
| 2 | 99.1769 |  |  | 0.51572
| 3 | 98.357 |  |  | 0.51146
| 4 | 96.3665 |  |  | 0.50111
| 5 | 95.9558 |  |  | 0.49897
| 6 | 95.4818 |  |  | 0.49651
| 7 | 94.2496 |  |  | 0.4901
| 8 | 93.5545 |  |  | 0.48648
| 9 | 93.6493 |  |  | 0.48698
| 10 | 91.4692 |  |  | 0.47564
| 11 | 90.3949 |  |  | 0.47005
| 12 | 89.2575 |  |  | 0.46414
| 13 | 88.5624 |  |  | 0.46052
| 14 | 87.1406 |  |  | 0.45313
| 15 | 86.0032 |  |  | 0.44722
| 16 | 85.4028 |  |  | 0.44409
| 17 | 83.5071 |  |  | 0.43424
| 18 | 82.5276 |  |  | 0.42914
| 19 | 81.6746 |  |  | 0.42471
| 20 | 79.7472 |  |  | 0.41469
| 21 | 78.2938 |  |  | 0.40713
| 22 | 78.0095 |  |  | 0.40565
| 23 | 76.872 |  |  | 0.39973
| 24 | 74.8499 |  |  | 0.38922
| 25 | 73.7125 |  |  | 0.3833
| 26 | 72.9226 |  |  | 0.3792
| 27 | 72.1643 |  |  | 0.37525
| 28 | 70.9321 |  |  | 0.36885
| 29 | 70.3318 |  |  | 0.36573
| 30 | 68.6256 |  |  | 0.35685
| 31 | 67.3618 |  |  | 0.35028
| 32 | 66.0348 |  |  | 0.34338
| 33 | 64.4866 |  |  | 0.33533
| 34 | 64.4866 |  |  | 0.33533
| 35 | 62.8436 |  |  | 0.32679
| 36 | 61.8009 |  |  | 0.32136
| 37 | 60.3476 |  |  | 0.31381
| 38 | 59.684 |  |  | 0.31036
| 39 | 58.0411 |  |  | 0.30181
| 40 | 56.9984 |  |  | 0.29639
| 41 | 56.2401 |  |  | 0.29245
| 42 | 55.6714 |  |  | 0.28949
| 43 | 54.1232 |  |  | 0.28144
| 44 | 52.9858 |  |  | 0.27553
| 45 | 52.0063 |  |  | 0.27043
| 46 | 51.1532 |  |  | 0.266
| 47 | 50.2686 |  |  | 0.2614
| 48 | 49.9842 |  |  | 0.25992
| 49 | 48.0885 |  |  | 0.25006
| 50 | 47.2986 |  |  | 0.24595
| 51 | 46.4455 |  |  | 0.24152
| 52 | 45.4976 |  |  | 0.23659
| 53 | 43.7599 |  |  | 0.22755
| 54 | 43.5703 |  |  | 0.22657
| 55 | 42.4961 |  |  | 0.22098
| 56 | 41.2638 |  |  | 0.21457
| 57 | 39.0521 |  |  | 0.20307
| 58 | 38.3886 |  |  | 0.19962
| 59 | 38.7678 |  |  | 0.20159
| 60 | 38.1043 |  |  | 0.19814
| 61 | 37.2196 |  |  | 0.19354
| 62 | 36.1769 |  |  | 0.18812
| 63 | 35.703 |  |  | 0.18566
| 64 | 34.4392 |  |  | 0.17908
| 65 | 33.5861 |  |  | 0.17465
| 66 | 33.0174 |  |  | 0.17169
| 67 | 32.5118 |  |  | 0.16906
| 68 | 31.6588 |  |  | 0.16463
| 69 | 30.6161 |  |  | 0.1592
| 70 | 29.8262 |  |  | 0.1551
| 71 | 29.1627 |  |  | 0.15165
| 72 | 27.8357 |  |  | 0.14475
| 73 | 26.7615 |  |  | 0.13916
| 74 | 26.7615 |  |  | 0.13916
| 75 | 26.0979 |  |  | 0.13571
| 76 | 25.4344 |  |  | 0.13226
| 77 | 24.6445 |  |  | 0.12815
| 78 | 23.981 |  |  | 0.1247
| 79 | 23.2227 |  |  | 0.12076
| 80 | 22.1485 |  |  | 0.11517
| 81 | 21.2954 |  |  | 0.11074
| 82 | 20.6319 |  |  | 0.10729
| 83 | 19.7472 |  |  | 0.10269
| 84 | 19.0837 |  |  | 0.099235
| 85 | 19.0837 |  |  | 0.099235
| 86 | 18.3254 |  |  | 0.095292
| 87 | 17.346 |  |  | 0.090199
| 88 | 16.1137 |  |  | 0.083791
| 89 | 16.019 |  |  | 0.083299
| 90 | 15.3555 |  |  | 0.079848
| 91 | 14.4708 |  |  | 0.075248
| 92 | 13.8073 |  |  | 0.071798
| 93 | 13.4281 |  |  | 0.069826
| 94 | 12.575 |  |  | 0.06539
| 95 | 11.8799 |  |  | 0.061776
| 96 | 11.9747 |  |  | 0.062269
| 97 | 11.0269 |  |  | 0.05734
| 98 | 10.2686 |  |  | 0.053397
| 99 | 9.763 |  |  | 0.050768
| 100 | 9.2891 |  |  | 0.048303
| 101 | 8.3412 |  |  | 0.043374
| 102 | 7.4882 |  |  | 0.038938
| 103 | 6.9826 |  |  | 0.03631
| 104 | 6.8878 |  |  | 0.035817
| 105 | 6.8878 |  |  | 0.035817
| 106 | 6.2243 |  |  | 0.032367
| 107 | 6.0348 |  |  | 0.031381
| 108 | 5.6556 |  |  | 0.029409
| 109 | 4.5814 |  |  | 0.023823
| 110 | 4.3918 |  |  | 0.022837
| 111 | 4.2022 |  |  | 0.021852
| 112 | 3.5387 |  |  | 0.018401
| 113 | 3.0648 |  |  | 0.015937
| 114 | 2.5908 |  |  | 0.013472
| 115 | 2.3065 |  |  | 0.011994
| 116 | 1.7062 |  |  | 0.008872
| 117 | 1.6114 |  |  | 0.0083791
| 118 | 1.2322 |  |  | 0.0064076
| 119 | 0.47393 |  |  | 0.0024645
| 120 | 0 |  |  | 0