## 2.5x2.5
HVL=7.5 mm Al |  | РИП=30см
2.5x2.5 cm
| PDD |  | BSF | Dose (0cm) | DOSERATE ON DEPTH, Gy/min
| h, mm | % |  | Gy/min
| 0 | 100 | 1.164 | 0.662 | 0.77057
| 1 | 98.497 |  |  | 0.65205
| 2 | 95.3097 |  |  | 0.63095
| 3 | 93.9622 |  |  | 0.62203
| 4 | 91.5781 |  |  | 0.60625
| 5 | 89.6087 |  |  | 0.59321
| 6 | 86.5768 |  |  | 0.57314
| 7 | 84.5297 |  |  | 0.55959
| 8 | 82.5343 |  |  | 0.54638
| 9 | 79.9171 |  |  | 0.52905
| 10 | 78.4918 |  |  | 0.51962
| 11 | 75.7191 |  |  | 0.50126
| 12 | 74.0347 |  |  | 0.49011
| 13 | 72.454 |  |  | 0.47965
| 14 | 70.951 |  |  | 0.4697
| 15 | 68.4892 |  |  | 0.4534
| 16 | 67.5305 |  |  | 0.44705
| 17 | 65.6388 |  |  | 0.43453
| 18 | 63.8766 |  |  | 0.42286
| 19 | 61.674 |  |  | 0.40828
| 20 | 60.2488 |  |  | 0.39885
| 21 | 58.4866 |  |  | 0.38718
| 22 | 57.0614 |  |  | 0.37775
| 23 | 55.6362 |  |  | 0.36831
| 24 | 54.6774 |  |  | 0.36196
| 25 | 52.7857 |  |  | 0.34944
| 26 | 50.5571 |  |  | 0.33469
| 27 | 49.8316 |  |  | 0.32988
| 28 | 48.5618 |  |  | 0.32148
| 29 | 47.5253 |  |  | 0.31462
| 30 | 46.1 |  |  | 0.30518
| 31 | 44.5971 |  |  | 0.29523
| 32 | 43.0163 |  |  | 0.28477
| 33 | 42.0575 |  |  | 0.27842
| 34 | 40.71 |  |  | 0.2695
| 35 | 39.829 |  |  | 0.26367
| 36 | 38.8184 |  |  | 0.25698
| 37 | 37.3672 |  |  | 0.24737
| 38 | 36.4343 |  |  | 0.2412
| 39 | 35.4755 |  |  | 0.23485
| 40 | 34.6722 |  |  | 0.22953
| 41 | 33.7393 |  |  | 0.22335
| 42 | 32.3659 |  |  | 0.21426
| 43 | 31.2775 |  |  | 0.20706
| 44 | 30.0078 |  |  | 0.19865
| 45 | 29.2822 |  |  | 0.19385
| 46 | 29.1267 |  |  | 0.19282
| 47 | 27.857 |  |  | 0.18441
| 48 | 27.2091 |  |  | 0.18012
| 49 | 26.5095 |  |  | 0.17549
| 50 | 25.5507 |  |  | 0.16915
| 51 | 24.5919 |  |  | 0.1628
| 52 | 23.8922 |  |  | 0.15817
| 53 | 23.3221 |  |  | 0.15439
| 54 | 22.7002 |  |  | 0.15028
| 55 | 22.2078 |  |  | 0.14702
| 56 | 21.5082 |  |  | 0.14238
| 57 | 20.3939 |  |  | 0.13501
| 58 | 19.7461 |  |  | 0.13072
| 59 | 19.5906 |  |  | 0.12969
| 60 | 18.9686 |  |  | 0.12557
| 61 | 18.3208 |  |  | 0.12128
| 62 | 17.9321 |  |  | 0.11871
| 63 | 17.3102 |  |  | 0.11459
| 64 | 16.8178 |  |  | 0.11133
| 65 | 16.2736 |  |  | 0.10773
| 66 | 15.0039 |  |  | 0.099326
| 67 | 15.0039 |  |  | 0.099326
| 68 | 14.4338 |  |  | 0.095552
| 69 | 13.9673 |  |  | 0.092464
| 70 | 13.6564 |  |  | 0.090405
| 71 | 13.164 |  |  | 0.087146
| 72 | 12.4644 |  |  | 0.082514
| 73 | 12.2311 |  |  | 0.08097
| 74 | 11.8943 |  |  | 0.07874
| 75 | 11.5833 |  |  | 0.076682
| 76 | 10.8577 |  |  | 0.071878
| 77 | 10.7022 |  |  | 0.070849
| 78 | 10.0803 |  |  | 0.066732
| 79 | 9.5102 |  |  | 0.062958
| 80 | 9.4325 |  |  | 0.062443
| 81 | 9.1215 |  |  | 0.060385
| 82 | 8.7328 |  |  | 0.057811
| 83 | 8.3182 |  |  | 0.055067
| 84 | 8.0073 |  |  | 0.053008
| 85 | 7.5408 |  |  | 0.04992
| 86 | 7.5408 |  |  | 0.04992
| 87 | 6.893 |  |  | 0.045632
| 88 | 6.7375 |  |  | 0.044602
| 89 | 6.3488 |  |  | 0.042029
| 90 | 6.271 |  |  | 0.041514
| 91 | 6.0378 |  |  | 0.03997
| 92 | 5.5455 |  |  | 0.036711
| 93 | 5.39 |  |  | 0.035682
| 94 | 5.0013 |  |  | 0.033109
| 95 | 4.9236 |  |  | 0.032594
| 96 | 4.5089 |  |  | 0.029849
| 97 | 4.3535 |  |  | 0.02882
| 98 | 4.0425 |  |  | 0.026761
| 99 | 3.887 |  |  | 0.025732
| 100 | 3.6538 |  |  | 0.024188
| 101 | 3.2392 |  |  | 0.021443
| 102 | 3.0837 |  |  | 0.020414
| 103 | 3.006 |  |  | 0.019899
| 104 | 2.6173 |  |  | 0.017326
| 105 | 2.4618 |  |  | 0.016297
| 106 | 2.3063 |  |  | 0.015268
| 107 | 2.1508 |  |  | 0.014238
| 108 | 1.8917 |  |  | 0.012523
| 109 | 1.8917 |  |  | 0.012523
| 110 | 1.4252 |  |  | 0.0094351
| 111 | 1.503 |  |  | 0.0099497
| 112 | 1.192 |  |  | 0.0078912
| 113 | 1.2698 |  |  | 0.0084058
| 114 | 0.88106 |  |  | 0.0058326
| 115 | 0.9588 |  |  | 0.0063473
| 116 | 0.69966 |  |  | 0.0046317
| 117 | 0.46644 |  |  | 0.0030878
| 118 | 0.31096 |  |  | 0.0020586
| 119 | 0 |  |  | 0
| 120 | 0.07774 |  |  | 0.00051464

## 4x4
HVL=7.5 mm Al |  | РИП=30см
4x4 cm
| PDD |  | BSF | Dose (0cm) | DOSERATE ON DEPTH, Gy/min
| h, mm | % |  | Gy/min
| 0 | 100 | 1.203 | 0.828 | 0.99608
| 1 | 98.1365 |  |  | 0.81257
| 2 | 95.8793 |  |  | 0.79388
| 3 | 94.1995 |  |  | 0.77997
| 4 | 92.2572 |  |  | 0.76389
| 5 | 89.4751 |  |  | 0.74085
| 6 | 88.0577 |  |  | 0.72912
| 7 | 85.8005 |  |  | 0.71043
| 8 | 83.8845 |  |  | 0.69456
| 9 | 82.336 |  |  | 0.68174
| 10 | 80.9711 |  |  | 0.67044
| 11 | 79.2913 |  |  | 0.65653
| 12 | 77.6903 |  |  | 0.64328
| 13 | 76.2467 |  |  | 0.63132
| 14 | 74.5932 |  |  | 0.61763
| 15 | 72.8346 |  |  | 0.60307
| 16 | 70.7087 |  |  | 0.58547
| 17 | 69.685 |  |  | 0.57699
| 18 | 68.0053 |  |  | 0.56308
| 19 | 66.5092 |  |  | 0.5507
| 20 | 65.0394 |  |  | 0.53853
| 21 | 63.6221 |  |  | 0.52679
| 22 | 61.7323 |  |  | 0.51114
| 23 | 60.5249 |  |  | 0.50115
| 24 | 58.8976 |  |  | 0.48767
| 25 | 57.2966 |  |  | 0.47442
| 26 | 55.8793 |  |  | 0.46268
| 27 | 54.252 |  |  | 0.44921
| 28 | 53.1758 |  |  | 0.4403
| 29 | 51.7323 |  |  | 0.42834
| 30 | 50.2625 |  |  | 0.41617
| 31 | 48.8976 |  |  | 0.40487
| 32 | 47.7953 |  |  | 0.39574
| 33 | 46.273 |  |  | 0.38314
| 34 | 45.1706 |  |  | 0.37401
| 35 | 43.1496 |  |  | 0.35728
| 36 | 41.8635 |  |  | 0.34663
| 37 | 41.4961 |  |  | 0.34359
| 38 | 40.8924 |  |  | 0.33859
| 39 | 39.6063 |  |  | 0.32794
| 40 | 39.1076 |  |  | 0.32381
| 41 | 38.1365 |  |  | 0.31577
| 42 | 36.7717 |  |  | 0.30447
| 43 | 35.9318 |  |  | 0.29751
| 44 | 34.8294 |  |  | 0.28839
| 45 | 33.7533 |  |  | 0.27948
| 46 | 32.3884 |  |  | 0.26818
| 47 | 31.9423 |  |  | 0.26448
| 48 | 31.2336 |  |  | 0.25861
| 49 | 30.21 |  |  | 0.25014
| 50 | 29.3438 |  |  | 0.24297
| 51 | 28.6352 |  |  | 0.2371
| 52 | 27.874 |  |  | 0.2308
| 53 | 26.9029 |  |  | 0.22276
| 54 | 26.5092 |  |  | 0.2195
| 55 | 25.748 |  |  | 0.21319
| 56 | 25.0919 |  |  | 0.20776
| 57 | 24.252 |  |  | 0.20081
| 58 | 23.0971 |  |  | 0.19124
| 59 | 22.4409 |  |  | 0.18581
| 60 | 21.9947 |  |  | 0.18212
| 61 | 21.4961 |  |  | 0.17799
| 62 | 20.9186 |  |  | 0.17321
| 63 | 20.0787 |  |  | 0.16625
| 64 | 19.685 |  |  | 0.16299
| 65 | 19.0289 |  |  | 0.15756
| 66 | 18.3202 |  |  | 0.15169
| 67 | 17.6903 |  |  | 0.14648
| 68 | 17.1654 |  |  | 0.14213
| 69 | 16.5879 |  |  | 0.13735
| 70 | 15.8005 |  |  | 0.13083
| 71 | 15.4331 |  |  | 0.12779
| 72 | 15.3018 |  |  | 0.1267
| 73 | 14.3832 |  |  | 0.11909
| 74 | 13.937 |  |  | 0.1154
| 75 | 13.4908 |  |  | 0.1117
| 76 | 13.0446 |  |  | 0.10801
| 77 | 12.5722 |  |  | 0.1041
| 78 | 11.9947 |  |  | 0.099317
| 79 | 11.5486 |  |  | 0.095622
| 80 | 10.9186 |  |  | 0.090406
| 81 | 10.3937 |  |  | 0.08606
| 82 | 10.5249 |  |  | 0.087146
| 83 | 10.1837 |  |  | 0.084321
| 84 | 9.5538 |  |  | 0.079106
| 85 | 9.1601 |  |  | 0.075846
| 86 | 9.0289 |  |  | 0.074759
| 87 | 8.5827 |  |  | 0.071065
| 88 | 8.2677 |  |  | 0.068457
| 89 | 7.6903 |  |  | 0.063676
| 90 | 7.4803 |  |  | 0.061937
| 91 | 7.4278 |  |  | 0.061502
| 92 | 6.9816 |  |  | 0.057808
| 93 | 6.5092 |  |  | 0.053896
| 94 | 6.063 |  |  | 0.050202
| 95 | 5.8005 |  |  | 0.048028
| 96 | 5.6168 |  |  | 0.046507
| 97 | 5.1706 |  |  | 0.042813
| 98 | 5.1706 |  |  | 0.042813
| 99 | 4.7244 |  |  | 0.039118
| 100 | 4.252 |  |  | 0.035206
| 101 | 4.0157 |  |  | 0.03325
| 102 | 3.8845 |  |  | 0.032164
| 103 | 3.8845 |  |  | 0.032164
| 104 | 3.4121 |  |  | 0.028252
| 105 | 3.1759 |  |  | 0.026296
| 106 | 2.9134 |  |  | 0.024123
| 107 | 2.6509 |  |  | 0.02195
| 108 | 2.5197 |  |  | 0.020863
| 109 | 2.2047 |  |  | 0.018255
| 110 | 1.8635 |  |  | 0.01543
| 111 | 1.7323 |  |  | 0.014343
| 112 | 1.6798 |  |  | 0.013909
| 113 | 1.1549 |  |  | 0.0095622
| 114 | 0.91864 |  |  | 0.0076063
| 115 | 0.65617 |  |  | 0.0054331
| 116 | 0.57743 |  |  | 0.0047811
| 117 | 0.3937 |  |  | 0.0032598
| 118 | 0.26247 |  |  | 0.0021733
| 119 | 0 |  |  | 0
| 120 | 0.07874 |  |  | 0.00065197

## 6x8
HVL=7.5 mm Al |  | РИП=40см
6x8 cm
| PDD |  | BSF | Dose (0cm) | DOSERATE ON DEPTH, Gy/min
| h, mm | % |  | Gy/min
| 0 | 100 | 1.291 | 0.62 | 0.80042
| 1 | 98.2828 |  |  | 0.60935
| 2 | 98.0145 |  |  | 0.60769
| 3 | 96.4583 |  |  | 0.59804
| 4 | 95.0094 |  |  | 0.58906
| 5 | 93.2922 |  |  | 0.57841
| 6 | 92.1116 |  |  | 0.57109
| 7 | 90.5822 |  |  | 0.56161
| 8 | 88.9455 |  |  | 0.55146
| 9 | 86.5039 |  |  | 0.53632
| 10 | 86.9332 |  |  | 0.53899
| 11 | 84.8672 |  |  | 0.52618
| 12 | 82.7743 |  |  | 0.5132
| 13 | 82.506 |  |  | 0.51154
| 14 | 80.7888 |  |  | 0.50089
| 15 | 79.1521 |  |  | 0.49074
| 16 | 77.4349 |  |  | 0.4801
| 17 | 76.147 |  |  | 0.47211
| 18 | 74.6981 |  |  | 0.46313
| 19 | 73.1688 |  |  | 0.45365
| 20 | 71.1833 |  |  | 0.44134
| 21 | 70.3515 |  |  | 0.43618
| 22 | 70.0027 |  |  | 0.43402
| 23 | 68.0977 |  |  | 0.42221
| 24 | 66.3536 |  |  | 0.41139
| 25 | 65.2804 |  |  | 0.40474
| 26 | 63.8315 |  |  | 0.39576
| 27 | 62.1143 |  |  | 0.38511
| 28 | 61.2825 |  |  | 0.37995
| 29 | 60.102 |  |  | 0.37263
| 30 | 59.2165 |  |  | 0.36714
| 31 | 57.6603 |  |  | 0.35749
| 32 | 56.0236 |  |  | 0.34735
| 33 | 55.2187 |  |  | 0.34236
| 34 | 53.6893 |  |  | 0.33287
| 35 | 52.2136 |  |  | 0.32372
| 36 | 51.5965 |  |  | 0.3199
| 37 | 50.3086 |  |  | 0.31191
| 38 | 48.7792 |  |  | 0.30243
| 39 | 47.2498 |  |  | 0.29295
| 40 | 46.1497 |  |  | 0.28613
| 41 | 45.0765 |  |  | 0.27947
| 42 | 43.7886 |  |  | 0.27149
| 43 | 42.4202 |  |  | 0.26301
| 44 | 41.7226 |  |  | 0.25868
| 45 | 40.3542 |  |  | 0.2502
| 46 | 39.0931 |  |  | 0.24238
| 47 | 38.798 |  |  | 0.24055
| 48 | 36.8929 |  |  | 0.22874
| 49 | 36.732 |  |  | 0.22774
| 50 | 35.5514 |  |  | 0.22042
| 51 | 34.4513 |  |  | 0.2136
| 52 | 34.1025 |  |  | 0.21144
| 53 | 32.8146 |  |  | 0.20345
| 54 | 32.0902 |  |  | 0.19896
| 55 | 31.2852 |  |  | 0.19397
| 56 | 30.3729 |  |  | 0.18831
| 57 | 29.8363 |  |  | 0.18499
| 58 | 28.9241 |  |  | 0.17933
| 59 | 28.4679 |  |  | 0.1765
| 60 | 27.9313 |  |  | 0.17317
| 61 | 26.7507 |  |  | 0.16585
| 62 | 25.758 |  |  | 0.1597
| 63 | 24.7652 |  |  | 0.15354
| 64 | 24.0408 |  |  | 0.14905
| 65 | 23.853 |  |  | 0.14789
| 66 | 23.209 |  |  | 0.1439
| 67 | 22.6724 |  |  | 0.14057
| 68 | 21.5723 |  |  | 0.13375
| 69 | 21.304 |  |  | 0.13208
| 70 | 20.5796 |  |  | 0.12759
| 71 | 20.0429 |  |  | 0.12427
| 72 | 19.238 |  |  | 0.11928
| 73 | 18.9428 |  |  | 0.11745
| 74 | 18.0574 |  |  | 0.11196
| 75 | 17.6818 |  |  | 0.10963
| 76 | 17.0378 |  |  | 0.10563
| 77 | 16.7695 |  |  | 0.10397
| 78 | 16.0451 |  |  | 0.099479
| 79 | 15.3206 |  |  | 0.094988
| 80 | 15.0523 |  |  | 0.093324
| 81 | 14.2474 |  |  | 0.088334
| 82 | 13.8718 |  |  | 0.086005
| 83 | 13.6839 |  |  | 0.08484
| 84 | 13.3351 |  |  | 0.082678
| 85 | 12.4229 |  |  | 0.077022
| 86 | 12.235 |  |  | 0.075857
| 87 | 11.6179 |  |  | 0.072031
| 88 | 11.3496 |  |  | 0.070368
| 89 | 10.7862 |  |  | 0.066874
| 90 | 10.2495 |  |  | 0.063547
| 91 | 9.7129 |  |  | 0.06022
| 92 | 9.3373 |  |  | 0.057891
| 93 | 9.1763 |  |  | 0.056893
| 94 | 8.6128 |  |  | 0.0534
| 95 | 7.8079 |  |  | 0.048409
| 96 | 7.8079 |  |  | 0.048409
| 97 | 7.2713 |  |  | 0.045082
| 98 | 6.8151 |  |  | 0.042254
| 99 | 6.5468 |  |  | 0.04059
| 100 | 6.2517 |  |  | 0.03876
| 101 | 5.9029 |  |  | 0.036598
| 102 | 5.5272 |  |  | 0.034269
| 103 | 4.9101 |  |  | 0.030443
| 104 | 4.6418 |  |  | 0.028779
| 105 | 4.6418 |  |  | 0.028779
| 106 | 4.1857 |  |  | 0.025951
| 107 | 3.9174 |  |  | 0.024288
| 108 | 3.5417 |  |  | 0.021959
| 109 | 3.1929 |  |  | 0.019796
| 110 | 2.8978 |  |  | 0.017966
| 111 | 2.6295 |  |  | 0.016303
| 112 | 2.549 |  |  | 0.015804
| 113 | 2.4685 |  |  | 0.015305
| 114 | 2.0123 |  |  | 0.012477
| 115 | 1.5562 |  |  | 0.0096485
| 116 | 1.1806 |  |  | 0.0073195
| 117 | 0.99276 |  |  | 0.0061551
| 118 | 0.45613 |  |  | 0.002828
| 119 | 0.18782 |  |  | 0.0011645
| 120 | 0 |  |  | 0

## 8x10
HVL=7.5 mm Al |  | РИП=40см
8x10 cm
| PDD |  | BSF | Dose (0cm) | DOSERATE ON DEPTH, Gy/min
| h, mm | % |  | Gy/min
| 0 | 99.257 | 1.343 | 0.626 | 0.83447
| 1 | 100 |  |  | 0.626
| 2 | 98.7067 |  |  | 0.6179
| 3 | 97.3308 |  |  | 0.60929
| 4 | 96.0374 |  |  | 0.60119
| 5 | 95.322 |  |  | 0.59672
| 6 | 93.9461 |  |  | 0.5881
| 7 | 91.7171 |  |  | 0.57415
| 8 | 91.0842 |  |  | 0.57019
| 9 | 89.6258 |  |  | 0.56106
| 10 | 87.7821 |  |  | 0.54952
| 11 | 86.2961 |  |  | 0.54021
| 12 | 85.1128 |  |  | 0.53281
| 13 | 83.2691 |  |  | 0.52126
| 14 | 82.0859 |  |  | 0.51386
| 15 | 80.71 |  |  | 0.50524
| 16 | 79.0314 |  |  | 0.49474
| 17 | 78.0407 |  |  | 0.48853
| 18 | 76.2796 |  |  | 0.47751
| 19 | 75.2614 |  |  | 0.47114
| 20 | 73.2526 |  |  | 0.45856
| 21 | 73.06 |  |  | 0.45736
| 22 | 71.4089 |  |  | 0.44702
| 23 | 69.6753 |  |  | 0.43617
| 24 | 67.8316 |  |  | 0.42463
| 25 | 66.7309 |  |  | 0.41774
| 26 | 65.7953 |  |  | 0.41188
| 27 | 64.8046 |  |  | 0.40568
| 28 | 62.7683 |  |  | 0.39293
| 29 | 61.475 |  |  | 0.38483
| 30 | 60.4843 |  |  | 0.37863
| 31 | 58.6406 |  |  | 0.36709
| 32 | 57.705 |  |  | 0.36123
| 33 | 56.2466 |  |  | 0.3521
| 34 | 54.9532 |  |  | 0.34401
| 35 | 54.0451 |  |  | 0.33832
| 36 | 53.027 |  |  | 0.33195
| 37 | 51.5685 |  |  | 0.32282
| 38 | 50.9081 |  |  | 0.31868
| 39 | 49.5322 |  |  | 0.31007
| 40 | 48.2664 |  |  | 0.30215
| 41 | 47.9637 |  |  | 0.30025
| 42 | 45.0468 |  |  | 0.28199
| 43 | 43.7534 |  |  | 0.2739
| 44 | 44.1112 |  |  | 0.27614
| 45 | 42.5427 |  |  | 0.26632
| 46 | 42.1849 |  |  | 0.26408
| 47 | 40.809 |  |  | 0.25546
| 48 | 40.4513 |  |  | 0.25323
| 49 | 39.1579 |  |  | 0.24513
| 50 | 38.1398 |  |  | 0.23876
| 51 | 37.2317 |  |  | 0.23307
| 52 | 36.7639 |  |  | 0.23014
| 53 | 35.388 |  |  | 0.22153
| 54 | 35.4706 |  |  | 0.22205
| 55 | 34.4524 |  |  | 0.21567
| 56 | 33.3517 |  |  | 0.20878
| 57 | 32.4436 |  |  | 0.2031
| 58 | 31.6181 |  |  | 0.19793
| 59 | 31.1502 |  |  | 0.195
| 60 | 30.5173 |  |  | 0.19104
| 61 | 29.4992 |  |  | 0.18466
| 62 | 28.7562 |  |  | 0.18001
| 63 | 27.7656 |  |  | 0.17381
| 64 | 27.2152 |  |  | 0.17037
| 65 | 26.1145 |  |  | 0.16348
| 66 | 26.0044 |  |  | 0.16279
| 67 | 25.0963 |  |  | 0.1571
| 68 | 24.9037 |  |  | 0.1559
| 69 | 23.6104 |  |  | 0.1478
| 70 | 23.1701 |  |  | 0.14504
| 71 | 22.8949 |  |  | 0.14332
| 72 | 21.6841 |  |  | 0.13574
| 73 | 21.2163 |  |  | 0.13281
| 74 | 20.6659 |  |  | 0.12937
| 75 | 19.6753 |  |  | 0.12317
| 76 | 19.4001 |  |  | 0.12144
| 77 | 18.5746 |  |  | 0.11628
| 78 | 18.0242 |  |  | 0.11283
| 79 | 17.4739 |  |  | 0.10939
| 80 | 16.6208 |  |  | 0.10405
| 81 | 16.0705 |  |  | 0.1006
| 82 | 15.7127 |  |  | 0.098362
| 83 | 14.4194 |  |  | 0.090265
| 84 | 14.6945 |  |  | 0.091988
| 85 | 13.9791 |  |  | 0.087509
| 86 | 13.4287 |  |  | 0.084064
| 87 | 13.0435 |  |  | 0.081652
| 88 | 12.4106 |  |  | 0.07769
| 89 | 11.7501 |  |  | 0.073556
| 90 | 11.6676 |  |  | 0.073039
| 91 | 10.8421 |  |  | 0.067871
| 92 | 10.7595 |  |  | 0.067354
| 93 | 10.4843 |  |  | 0.065632
| 94 | 9.6588 |  |  | 0.060464
| 95 | 9.191 |  |  | 0.057535
| 96 | 8.6406 |  |  | 0.05409
| 97 | 8.6406 |  |  | 0.05409
| 98 | 8.0077 |  |  | 0.050128
| 99 | 7.2647 |  |  | 0.045477
| 100 | 7.3473 |  |  | 0.045994
| 101 | 6.7969 |  |  | 0.042549
| 102 | 6.2466 |  |  | 0.039103
| 103 | 5.9714 |  |  | 0.037381
| 104 | 5.6962 |  |  | 0.035658
| 105 | 5.2284 |  |  | 0.03273
| 106 | 4.7881 |  |  | 0.029974
| 107 | 4.1277 |  |  | 0.025839
| 108 | 4.0451 |  |  | 0.025323
| 109 | 3.6874 |  |  | 0.023083
| 110 | 3.3022 |  |  | 0.020671
| 111 | 3.2196 |  |  | 0.020155
| 112 | 2.7518 |  |  | 0.017226
| 113 | 2.1189 |  |  | 0.013264
| 114 | 2.1189 |  |  | 0.013264
| 115 | 1.7336 |  |  | 0.010853
| 116 | 1.4585 |  |  | 0.0091299
| 117 | 1.1833 |  |  | 0.0074073
| 118 | 0.74298 |  |  | 0.0046511
| 119 | 0.27518 |  |  | 0.0017226
| 120 | 0 |  |  | 0

## 10x15
HVL=7.5 mm Al |  | РИП=40см
10x15 cm
| PDD |  | BSF | Dose (0cm) | DOSERATE ON DEPTH, Gy/min
| h, mm | % |  | Gy/min
| 0 | 100 | 1.395 | 0.67 | 0.93465
| 1 | 98.5702 |  |  | 0.66042
| 2 | 97.589 |  |  | 0.65385
| 3 | 96.0751 |  |  | 0.6437
| 4 | 95.4584 |  |  | 0.63957
| 5 | 93.9445 |  |  | 0.62943
| 6 | 92.6829 |  |  | 0.62098
| 7 | 89.5711 |  |  | 0.60013
| 8 | 90.4682 |  |  | 0.60614
| 9 | 89.4589 |  |  | 0.59937
| 10 | 87.6927 |  |  | 0.58754
| 11 | 87.076 |  |  | 0.58341
| 12 | 85.2818 |  |  | 0.57139
| 13 | 83.4034 |  |  | 0.5588
| 14 | 82.5063 |  |  | 0.55279
| 15 | 81.2728 |  |  | 0.54453
| 16 | 79.7589 |  |  | 0.53438
| 17 | 78.9459 |  |  | 0.52894
| 18 | 76.8153 |  |  | 0.51466
| 19 | 74.7687 |  |  | 0.50095
| 20 | 74.208 |  |  | 0.49719
| 21 | 72.61 |  |  | 0.48649
| 22 | 71.4606 |  |  | 0.47879
| 23 | 70.0308 |  |  | 0.46921
| 24 | 68.6852 |  |  | 0.46019
| 25 | 68.0684 |  |  | 0.45606
| 26 | 66.8068 |  |  | 0.44761
| 27 | 65.7415 |  |  | 0.44047
| 28 | 64.3958 |  |  | 0.43145
| 29 | 63.2464 |  |  | 0.42375
| 30 | 62.1811 |  |  | 0.41661
| 31 | 60.9195 |  |  | 0.40816
| 32 | 59.8542 |  |  | 0.40102
| 33 | 58.5085 |  |  | 0.39201
| 34 | 57.1068 |  |  | 0.38262
| 35 | 56.5461 |  |  | 0.37886
| 36 | 55.2285 |  |  | 0.37003
| 37 | 53.7146 |  |  | 0.35989
| 38 | 52.9016 |  |  | 0.35444
| 39 | 51.3036 |  |  | 0.34373
| 40 | 50.771 |  |  | 0.34017
| 41 | 48.8926 |  |  | 0.32758
| 42 | 47.6311 |  |  | 0.31913
| 43 | 46.4816 |  |  | 0.31143
| 44 | 45.0519 |  |  | 0.30185
| 45 | 44.6874 |  |  | 0.29941
| 46 | 44.1547 |  |  | 0.29584
| 47 | 43.0894 |  |  | 0.2887
| 48 | 42.1082 |  |  | 0.28213
| 49 | 41.127 |  |  | 0.27555
| 50 | 39.9776 |  |  | 0.26785
| 51 | 39.4449 |  |  | 0.26428
| 52 | 38.9964 |  |  | 0.26128
| 53 | 37.8189 |  |  | 0.25339
| 54 | 37.0339 |  |  | 0.24813
| 55 | 36.0527 |  |  | 0.24155
| 56 | 34.8753 |  |  | 0.23366
| 57 | 34.4267 |  |  | 0.23066
| 58 | 33.2773 |  |  | 0.22296
| 59 | 32.2961 |  |  | 0.21638
| 60 | 32.4643 |  |  | 0.21751
| 61 | 31.1466 |  |  | 0.20868
| 62 | 30.4177 |  |  | 0.2038
| 63 | 30.1654 |  |  | 0.20211
| 64 | 29.5206 |  |  | 0.19779
| 65 | 28.2871 |  |  | 0.18952
| 66 | 27.6703 |  |  | 0.18539
| 67 | 26.9414 |  |  | 0.18051
| 68 | 26.3246 |  |  | 0.17638
| 69 | 25.3434 |  |  | 0.1698
| 70 | 24.979 |  |  | 0.16736
| 71 | 24.2781 |  |  | 0.16266
| 72 | 23.4651 |  |  | 0.15722
| 73 | 22.9324 |  |  | 0.15365
| 74 | 22.2035 |  |  | 0.14876
| 75 | 22.3157 |  |  | 0.14951
| 76 | 20.97 |  |  | 0.1405
| 77 | 20.5215 |  |  | 0.13749
| 78 | 20.2411 |  |  | 0.13562
| 79 | 19.1758 |  |  | 0.12848
| 80 | 18.6431 |  |  | 0.12491
| 81 | 18.1105 |  |  | 0.12134
| 82 | 17.746 |  |  | 0.1189
| 83 | 17.1292 |  |  | 0.11477
| 84 | 16.3162 |  |  | 0.10932
| 85 | 15.9798 |  |  | 0.10706
| 86 | 16.148 |  |  | 0.10819
| 87 | 15.9798 |  |  | 0.10706
| 88 | 15.335 |  |  | 0.10274
| 89 | 14.6341 |  |  | 0.098049
| 90 | 13.9333 |  |  | 0.093353
| 91 | 13.737 |  |  | 0.092038
| 92 | 13.0362 |  |  | 0.087342
| 93 | 12.5035 |  |  | 0.083773
| 94 | 12.5035 |  |  | 0.083773
| 95 | 11.6905 |  |  | 0.078326
| 96 | 11.2419 |  |  | 0.075321
| 97 | 10.3448 |  |  | 0.06931
| 98 | 10.0084 |  |  | 0.067056
| 99 | 9.4477 |  |  | 0.0633
| 100 | 9.1954 |  |  | 0.061609
| 101 | 8.4665 |  |  | 0.056726
| 102 | 8.046 |  |  | 0.053908
| 103 | 7.233 |  |  | 0.048461
| 104 | 6.5041 |  |  | 0.043577
| 105 | 5.9714 |  |  | 0.040008
| 106 | 5.3546 |  |  | 0.035876
| 107 | 4.9061 |  |  | 0.032871
| 108 | 4.5416 |  |  | 0.030429
| 109 | 4.1211 |  |  | 0.027611
| 110 | 3.8408 |  |  | 0.025733
| 111 | 3.4763 |  |  | 0.023291
| 112 | 2.9436 |  |  | 0.019722
| 113 | 2.4951 |  |  | 0.016717
| 114 | 1.8783 |  |  | 0.012585
| 115 | 1.598 |  |  | 0.010706
| 116 | 1.5139 |  |  | 0.010143
| 117 | 0.7289 |  |  | 0.0048836
| 118 | 0.7289 |  |  | 0.0048836
| 119 | 0.53266 |  |  | 0.0035688
| 120 | 0 |  |  | 0

## absorbed tissue 2.5x2.5
Skin | Lung | Bone | Muscle
0.945 | 1.033 | 3.345 | 1.0235
0.72819 | 0.796 | 2.5775 | 0.78868
0.61619 | 0.67357 | 2.1811 | 0.66737
0.59625 | 0.65177 | 2.1105 | 0.64578
0.58782 | 0.64256 | 2.0807 | 0.63665
0.5729 | 0.62625 | 2.0279 | 0.62049
0.56058 | 0.61279 | 1.9843 | 0.60715
0.54162 | 0.59205 | 1.9171 | 0.58661
0.52881 | 0.57805 | 1.8718 | 0.57274
0.51633 | 0.56441 | 1.8276 | 0.55922
0.49995 | 0.54651 | 1.7697 | 0.54148
0.49104 | 0.53676 | 1.7381 | 0.53183
0.47369 | 0.5178 | 1.6767 | 0.51304
0.46315 | 0.50628 | 1.6394 | 0.50163
0.45326 | 0.49547 | 1.6044 | 0.49092
0.44386 | 0.4852 | 1.5711 | 0.48073
0.42846 | 0.46836 | 1.5166 | 0.46405
0.42246 | 0.4618 | 1.4954 | 0.45756
0.41063 | 0.44887 | 1.4535 | 0.44474
0.39961 | 0.43682 | 1.4145 | 0.4328
0.38583 | 0.42176 | 1.3657 | 0.41788
0.37691 | 0.41201 | 1.3341 | 0.40822
0.36589 | 0.39996 | 1.2951 | 0.39628
0.35697 | 0.39021 | 1.2636 | 0.38662
0.34805 | 0.38047 | 1.232 | 0.37697
0.34206 | 0.37391 | 1.2108 | 0.37047
0.33022 | 0.36097 | 1.1689 | 0.35765
0.31628 | 0.34573 | 1.1195 | 0.34255
0.31174 | 0.34077 | 1.1035 | 0.33764
0.3038 | 0.33209 | 1.0753 | 0.32903
0.29731 | 0.325 | 1.0524 | 0.32201
0.2884 | 0.31525 | 1.0208 | 0.31235
0.27899 | 0.30498 | 0.98755 | 0.30217
0.26911 | 0.29417 | 0.95255 | 0.29146
0.26311 | 0.28761 | 0.93132 | 0.28496
0.25468 | 0.27839 | 0.90148 | 0.27583
0.24917 | 0.27237 | 0.88197 | 0.26986
0.24284 | 0.26546 | 0.85959 | 0.26302
0.23377 | 0.25553 | 0.82746 | 0.25318
0.22793 | 0.24915 | 0.8068 | 0.24686
0.22193 | 0.2426 | 0.78557 | 0.24037
0.21691 | 0.2371 | 0.76778 | 0.23492
0.21107 | 0.23072 | 0.74712 | 0.2286
0.20248 | 0.22133 | 0.71671 | 0.2193
0.19567 | 0.21389 | 0.69261 | 0.21192
0.18773 | 0.20521 | 0.66449 | 0.20332
0.18319 | 0.20025 | 0.64842 | 0.1984
0.18221 | 0.19918 | 0.64498 | 0.19735
0.17427 | 0.1905 | 0.61686 | 0.18875
0.17022 | 0.18607 | 0.60252 | 0.18436
0.16584 | 0.18128 | 0.58702 | 0.17962
0.15984 | 0.17473 | 0.56579 | 0.17312
0.15384 | 0.16817 | 0.54456 | 0.16662
0.14947 | 0.16339 | 0.52907 | 0.16188
0.1459 | 0.15949 | 0.51644 | 0.15802
0.14201 | 0.15523 | 0.50267 | 0.15381
0.13893 | 0.15187 | 0.49177 | 0.15047
0.13455 | 0.14708 | 0.47627 | 0.14573
0.12758 | 0.13946 | 0.4516 | 0.13818
0.12353 | 0.13503 | 0.43725 | 0.13379
0.12256 | 0.13397 | 0.43381 | 0.13274
0.11867 | 0.12972 | 0.42004 | 0.12852
0.11461 | 0.12529 | 0.40569 | 0.12413
0.11218 | 0.12263 | 0.39709 | 0.1215
0.10829 | 0.11837 | 0.38331 | 0.11729
0.10521 | 0.11501 | 0.37241 | 0.11395
0.10181 | 0.11129 | 0.36036 | 0.11026
0.093863 | 0.1026 | 0.33224 | 0.10166
0.093863 | 0.1026 | 0.33224 | 0.10166
0.090296 | 0.098705 | 0.31962 | 0.097797
0.087378 | 0.095515 | 0.30929 | 0.094637
0.085433 | 0.093389 | 0.30241 | 0.09253
0.082353 | 0.090022 | 0.2915 | 0.089194
0.077976 | 0.085237 | 0.27601 | 0.084453
0.076517 | 0.083642 | 0.27085 | 0.082873
0.074409 | 0.081338 | 0.26339 | 0.08059
0.072464 | 0.079212 | 0.2565 | 0.078484
0.067925 | 0.07425 | 0.24043 | 0.073567
0.066952 | 0.073187 | 0.23699 | 0.072514
0.063062 | 0.068934 | 0.22322 | 0.0683
0.059495 | 0.065035 | 0.21059 | 0.064437
0.059009 | 0.064504 | 0.20887 | 0.063911
0.057063 | 0.062377 | 0.20199 | 0.061804
0.054632 | 0.059719 | 0.19338 | 0.05917
0.052038 | 0.056884 | 0.1842 | 0.056361
0.050093 | 0.054757 | 0.17731 | 0.054254
0.047175 | 0.051568 | 0.16698 | 0.051093
0.047175 | 0.051568 | 0.16698 | 0.051093
0.043122 | 0.047137 | 0.15264 | 0.046704
0.042149 | 0.046074 | 0.14919 | 0.04565
0.039717 | 0.043416 | 0.14059 | 0.043017
0.039231 | 0.042884 | 0.13887 | 0.04249
0.037772 | 0.041289 | 0.1337 | 0.04091
0.034692 | 0.037923 | 0.1228 | 0.037574
0.033719 | 0.036859 | 0.11936 | 0.03652
0.031288 | 0.034201 | 0.11075 | 0.033887
0.030801 | 0.03367 | 0.10903 | 0.03336
0.028207 | 0.030834 | 0.099846 | 0.030551
0.027235 | 0.029771 | 0.096403 | 0.029497
0.025289 | 0.027644 | 0.089517 | 0.02739
0.024317 | 0.026581 | 0.086074 | 0.026337
0.022858 | 0.024986 | 0.080909 | 0.024757
0.020264 | 0.022151 | 0.071728 | 0.021947
0.019291 | 0.021088 | 0.068285 | 0.020894
0.018805 | 0.020556 | 0.066564 | 0.020367
0.016373 | 0.017898 | 0.057956 | 0.017733
0.015401 | 0.016835 | 0.054513 | 0.01668
0.014428 | 0.015772 | 0.05107 | 0.015626
0.013455 | 0.014708 | 0.047628 | 0.014573
0.011834 | 0.012936 | 0.041889 | 0.012817
0.011834 | 0.012936 | 0.041889 | 0.012817
0.0089162 | 0.0097464 | 0.03156 | 0.0096568
0.0094025 | 0.010278 | 0.033282 | 0.010184
0.0074572 | 0.0081516 | 0.026396 | 0.0080766
0.0079435 | 0.0086832 | 0.028117 | 0.0086033
0.0055118 | 0.0060251 | 0.01951 | 0.0059697
0.0059982 | 0.0065567 | 0.021232 | 0.0064964
0.004377 | 0.0047846 | 0.015493 | 0.0047406
0.002918 | 0.0031897 | 0.010329 | 0.0031604
0.0019453 | 0.0021265 | 0.0068859 | 0.0021069
0 | 0 | 0 | 0
0.00048633 | 0.00053162 | 0.0017215 | 0.00052673

## absorbed tissue 4x4
Skin | Lung | Bone | Muscle
0.945 | 1.033 | 3.345 | 1.0235
0.9413 | 1.029 | 3.3319 | 1.0195
0.76788 | 0.83938 | 2.718 | 0.83167
0.75022 | 0.82008 | 2.6555 | 0.81254
0.73707 | 0.80571 | 2.609 | 0.7983
0.72188 | 0.7891 | 2.5552 | 0.78184
0.70011 | 0.7653 | 2.4782 | 0.75826
0.68902 | 0.75318 | 2.4389 | 0.74625
0.67135 | 0.73387 | 2.3764 | 0.72712
0.65636 | 0.71748 | 2.3233 | 0.71089
0.64425 | 0.70424 | 2.2804 | 0.69776
0.63357 | 0.69257 | 2.2426 | 0.6862
0.62042 | 0.6782 | 2.1961 | 0.67196
0.6079 | 0.6645 | 2.1518 | 0.65839
0.5966 | 0.65216 | 2.1118 | 0.64616
0.58366 | 0.63801 | 2.066 | 0.63215
0.5699 | 0.62297 | 2.0173 | 0.61724
0.55327 | 0.60479 | 1.9584 | 0.59923
0.54526 | 0.59603 | 1.93 | 0.59055
0.53211 | 0.58167 | 1.8835 | 0.57632
0.52041 | 0.56887 | 1.8421 | 0.56364
0.50891 | 0.5563 | 1.8014 | 0.55118
0.49782 | 0.54417 | 1.7621 | 0.53917
0.48303 | 0.52801 | 1.7098 | 0.52316
0.47358 | 0.51768 | 1.6763 | 0.51292
0.46085 | 0.50377 | 1.6313 | 0.49913
0.44832 | 0.49007 | 1.5869 | 0.48556
0.43723 | 0.47795 | 1.5477 | 0.47355
0.4245 | 0.46403 | 1.5026 | 0.45976
0.41608 | 0.45483 | 1.4728 | 0.45064
0.40478 | 0.44248 | 1.4328 | 0.43841
0.39328 | 0.42991 | 1.3921 | 0.42595
0.3826 | 0.41823 | 1.3543 | 0.41439
0.37398 | 0.4088 | 1.3238 | 0.40504
0.36207 | 0.39578 | 1.2816 | 0.39214
0.35344 | 0.38635 | 1.2511 | 0.3828
0.33763 | 0.36907 | 1.1951 | 0.36567
0.32757 | 0.35807 | 1.1595 | 0.35478
0.32469 | 0.35493 | 1.1493 | 0.35166
0.31997 | 0.34976 | 1.1326 | 0.34655
0.3099 | 0.33876 | 1.097 | 0.33565
0.306 | 0.3345 | 1.0831 | 0.33142
0.2984 | 0.32619 | 1.0563 | 0.32319
0.28772 | 0.31452 | 1.0184 | 0.31162
0.28115 | 0.30733 | 0.99519 | 0.30451
0.27253 | 0.2979 | 0.96466 | 0.29516
0.26411 | 0.2887 | 0.93485 | 0.28604
0.25343 | 0.27703 | 0.89705 | 0.27448
0.24994 | 0.27321 | 0.88469 | 0.2707
0.24439 | 0.26715 | 0.86506 | 0.26469
0.23638 | 0.25839 | 0.83671 | 0.25602
0.2296 | 0.25098 | 0.81272 | 0.24868
0.22406 | 0.24492 | 0.7931 | 0.24267
0.2181 | 0.23841 | 0.77202 | 0.23622
0.2105 | 0.23011 | 0.74512 | 0.22799
0.20742 | 0.22674 | 0.73421 | 0.22465
0.20147 | 0.22023 | 0.71313 | 0.2182
0.19633 | 0.21462 | 0.69496 | 0.21264
0.18976 | 0.20743 | 0.6717 | 0.20553
0.18073 | 0.19756 | 0.63971 | 0.19574
0.17559 | 0.19194 | 0.62154 | 0.19018
0.1721 | 0.18813 | 0.60918 | 0.1864
0.1682 | 0.18386 | 0.59537 | 0.18217
0.16368 | 0.17892 | 0.57938 | 0.17728
0.15711 | 0.17174 | 0.55611 | 0.17016
0.15403 | 0.16837 | 0.54521 | 0.16682
0.14889 | 0.16276 | 0.52704 | 0.16126
0.14335 | 0.1567 | 0.50741 | 0.15526
0.13842 | 0.15131 | 0.48996 | 0.14992
0.13431 | 0.14682 | 0.47542 | 0.14547
0.12979 | 0.14188 | 0.45943 | 0.14058
0.12363 | 0.13515 | 0.43762 | 0.1339
0.12076 | 0.132 | 0.42744 | 0.13079
0.11973 | 0.13088 | 0.42381 | 0.12968
0.11254 | 0.12302 | 0.39837 | 0.12189
0.10905 | 0.11921 | 0.38601 | 0.11811
0.10556 | 0.11539 | 0.37365 | 0.11433
0.10207 | 0.11157 | 0.36129 | 0.11055
0.098372 | 0.10753 | 0.34821 | 0.10654
0.093854 | 0.10259 | 0.33221 | 0.10165
0.090363 | 0.098778 | 0.31986 | 0.097869
0.085434 | 0.09339 | 0.30241 | 0.092531
0.081327 | 0.0889 | 0.28787 | 0.088082
0.082353 | 0.090022 | 0.2915 | 0.089194
0.079684 | 0.087104 | 0.28205 | 0.086303
0.074755 | 0.081716 | 0.26461 | 0.080965
0.071674 | 0.078349 | 0.2537 | 0.077628
0.070647 | 0.077226 | 0.25007 | 0.076516
0.067156 | 0.07341 | 0.23771 | 0.072735
0.064692 | 0.070716 | 0.22899 | 0.070065
0.060173 | 0.065777 | 0.21299 | 0.065172
0.05853 | 0.063981 | 0.20718 | 0.063392
0.05812 | 0.063532 | 0.20573 | 0.062948
0.054628 | 0.059716 | 0.19337 | 0.059166
0.050932 | 0.055675 | 0.18028 | 0.055163
0.04744 | 0.051858 | 0.16792 | 0.051381
0.045387 | 0.049613 | 0.16065 | 0.049157
0.043949 | 0.048042 | 0.15557 | 0.0476
0.040458 | 0.044225 | 0.14321 | 0.043819
0.040458 | 0.044225 | 0.14321 | 0.043819
0.036967 | 0.040409 | 0.13085 | 0.040037
0.03327 | 0.036368 | 0.11777 | 0.036034
0.031422 | 0.034348 | 0.11122 | 0.034032
0.030395 | 0.033225 | 0.10759 | 0.03292
0.030395 | 0.033225 | 0.10759 | 0.03292
0.026698 | 0.029184 | 0.094503 | 0.028916
0.02485 | 0.027164 | 0.08796 | 0.026914
0.022796 | 0.024919 | 0.080691 | 0.02469
0.020742 | 0.022674 | 0.073421 | 0.022465
0.019716 | 0.021552 | 0.069787 | 0.021353
0.017251 | 0.018857 | 0.061063 | 0.018684
0.014581 | 0.015939 | 0.051613 | 0.015793
0.013554 | 0.014817 | 0.047978 | 0.01468
0.013144 | 0.014368 | 0.046524 | 0.014236
0.0090363 | 0.0098778 | 0.031986 | 0.009787
0.007188 | 0.0078573 | 0.025443 | 0.0077851
0.0051343 | 0.0056124 | 0.018174 | 0.0055608
0.0045182 | 0.0049389 | 0.015993 | 0.0048935
0.0030805 | 0.0033674 | 0.010904 | 0.0033364
0.0020537 | 0.002245 | 0.0072695 | 0.0022243
0 | 0 | 0 | 0
0.00061611 | 0.00067348 | 0.0021808 | 0.00066729

## absorbed tissue 6x8
Skin | Lung | Bone | Muscle
0.945 | 1.033 | 3.345 | 1.0235
0.7564 | 0.82683 | 2.6774 | 0.81923
0.57584 | 0.62946 | 2.0383 | 0.62367
0.57427 | 0.62774 | 2.0327 | 0.62197
0.56515 | 0.61778 | 2.0004 | 0.6121
0.55666 | 0.6085 | 1.9704 | 0.6029
0.5466 | 0.5975 | 1.9348 | 0.592
0.53968 | 0.58994 | 1.9103 | 0.58451
0.53072 | 0.58014 | 1.8786 | 0.57481
0.52113 | 0.56966 | 1.8446 | 0.56442
0.50683 | 0.55402 | 1.794 | 0.54893
0.50934 | 0.55677 | 1.8029 | 0.55165
0.49724 | 0.54354 | 1.7601 | 0.53854
0.48497 | 0.53014 | 1.7167 | 0.52526
0.4834 | 0.52842 | 1.7111 | 0.52356
0.47334 | 0.51742 | 1.6755 | 0.51266
0.46375 | 0.50694 | 1.6415 | 0.50228
0.45369 | 0.49594 | 1.6059 | 0.49138
0.44615 | 0.48769 | 1.5792 | 0.48321
0.43766 | 0.47841 | 1.5492 | 0.47401
0.4287 | 0.46862 | 1.5174 | 0.46431
0.41706 | 0.4559 | 1.4763 | 0.45171
0.41219 | 0.45057 | 1.459 | 0.44643
0.41015 | 0.44834 | 1.4518 | 0.44422
0.39898 | 0.43614 | 1.4123 | 0.43213
0.38877 | 0.42497 | 1.3761 | 0.42106
0.38248 | 0.41809 | 1.3539 | 0.41425
0.37399 | 0.40882 | 1.3238 | 0.40506
0.36393 | 0.39782 | 1.2882 | 0.39416
0.35905 | 0.39249 | 1.2709 | 0.38888
0.35214 | 0.38493 | 1.2465 | 0.38139
0.34695 | 0.37926 | 1.2281 | 0.37577
0.33783 | 0.36929 | 1.1958 | 0.3659
0.32824 | 0.35881 | 1.1619 | 0.35551
0.32353 | 0.35365 | 1.1452 | 0.3504
0.31457 | 0.34386 | 1.1135 | 0.3407
0.30592 | 0.33441 | 1.0829 | 0.33133
0.3023 | 0.33045 | 1.0701 | 0.32742
0.29476 | 0.32221 | 1.0433 | 0.31924
0.2858 | 0.31241 | 1.0116 | 0.30954
0.27684 | 0.30262 | 0.97991 | 0.29983
0.27039 | 0.29557 | 0.9571 | 0.29285
0.2641 | 0.2887 | 0.93484 | 0.28604
0.25656 | 0.28045 | 0.90813 | 0.27787
0.24854 | 0.27168 | 0.87975 | 0.26919
0.24445 | 0.26722 | 0.86528 | 0.26476
0.23644 | 0.25845 | 0.83691 | 0.25608
0.22905 | 0.25038 | 0.81075 | 0.24807
0.22732 | 0.24849 | 0.80463 | 0.2462
0.21616 | 0.23628 | 0.76512 | 0.23411
0.21521 | 0.23525 | 0.76178 | 0.23309
0.2083 | 0.22769 | 0.7373 | 0.2256
0.20185 | 0.22065 | 0.71449 | 0.21862
0.19981 | 0.21841 | 0.70725 | 0.2164
0.19226 | 0.21016 | 0.68054 | 0.20823
0.18802 | 0.20552 | 0.66552 | 0.20363
0.1833 | 0.20037 | 0.64882 | 0.19853
0.17796 | 0.19453 | 0.6299 | 0.19274
0.17481 | 0.19109 | 0.61878 | 0.18933
0.16947 | 0.18525 | 0.59986 | 0.18354
0.16679 | 0.18233 | 0.5904 | 0.18065
0.16365 | 0.17889 | 0.57927 | 0.17724
0.15673 | 0.17133 | 0.55478 | 0.16975
0.15092 | 0.16497 | 0.53419 | 0.16345
0.1451 | 0.15861 | 0.51361 | 0.15715
0.14085 | 0.15397 | 0.49858 | 0.15256
0.13975 | 0.15277 | 0.49469 | 0.15136
0.13598 | 0.14864 | 0.48133 | 0.14728
0.13284 | 0.14521 | 0.4702 | 0.14387
0.12639 | 0.13816 | 0.44739 | 0.13689
0.12482 | 0.13644 | 0.44182 | 0.13519
0.12058 | 0.1318 | 0.4268 | 0.13059
0.11743 | 0.12837 | 0.41567 | 0.12719
0.11272 | 0.12321 | 0.39898 | 0.12208
0.11099 | 0.12132 | 0.39286 | 0.12021
0.1058 | 0.11565 | 0.37449 | 0.11459
0.1036 | 0.11324 | 0.3667 | 0.1122
0.099825 | 0.10912 | 0.35335 | 0.10812
0.098253 | 0.1074 | 0.34778 | 0.10641
0.094008 | 0.10276 | 0.33276 | 0.10182
0.089764 | 0.098123 | 0.31773 | 0.09722
0.088192 | 0.096404 | 0.31217 | 0.095518
0.083475 | 0.091249 | 0.29548 | 0.09041
0.081275 | 0.088843 | 0.28769 | 0.088026
0.080174 | 0.08764 | 0.28379 | 0.086834
0.07813 | 0.085406 | 0.27656 | 0.084621
0.072786 | 0.079563 | 0.25764 | 0.078832
0.071685 | 0.078361 | 0.25374 | 0.07764
0.068069 | 0.074408 | 0.24094 | 0.073724
0.066497 | 0.07269 | 0.23538 | 0.072021
0.063196 | 0.069081 | 0.22369 | 0.068446
0.060052 | 0.065644 | 0.21257 | 0.06504
0.056908 | 0.062207 | 0.20144 | 0.061635
0.054707 | 0.059801 | 0.19365 | 0.059252
0.053764 | 0.05877 | 0.19031 | 0.05823
0.050463 | 0.055162 | 0.17862 | 0.054654
0.045746 | 0.050006 | 0.16193 | 0.049547
0.045746 | 0.050006 | 0.16193 | 0.049547
0.042602 | 0.04657 | 0.1508 | 0.046141
0.03993 | 0.043648 | 0.14134 | 0.043247
0.038358 | 0.04193 | 0.13577 | 0.041544
0.036629 | 0.04004 | 0.12965 | 0.039671
0.034585 | 0.037806 | 0.12242 | 0.037458
0.032384 | 0.0354 | 0.11463 | 0.035074
0.028768 | 0.031447 | 0.10183 | 0.031158
0.027196 | 0.029729 | 0.096266 | 0.029455
0.027196 | 0.029729 | 0.096266 | 0.029455
0.024524 | 0.026808 | 0.086807 | 0.026561
0.022952 | 0.025089 | 0.081242 | 0.024858
0.020751 | 0.022683 | 0.073452 | 0.022475
0.018707 | 0.020449 | 0.066218 | 0.020261
0.016978 | 0.018559 | 0.060097 | 0.018388
0.015406 | 0.016841 | 0.054532 | 0.016686
0.014934 | 0.016325 | 0.052863 | 0.016175
0.014463 | 0.01581 | 0.051194 | 0.015664
0.01179 | 0.012888 | 0.041734 | 0.01277
0.0091178 | 0.0099669 | 0.032274 | 0.0098752
0.006917 | 0.0075611 | 0.024484 | 0.0074915
0.0058166 | 0.0063582 | 0.020589 | 0.0062998
0.0026725 | 0.0029213 | 0.0094597 | 0.0028945
0.0011004 | 0.0012029 | 0.0038952 | 0.0011918
0 | 0 | 0 | 0

## absorbed tissue 8x10
Skin | Lung | Bone | Muscle
0.945 | 1.033 | 3.345 | 1.0235
0.78858 | 0.86201 | 2.7913 | 0.85312
0.59157 | 0.64666 | 2.094 | 0.63999
0.58392 | 0.63829 | 2.0669 | 0.63171
0.57578 | 0.6294 | 2.0381 | 0.62291
0.56813 | 0.62103 | 2.011 | 0.61463
0.5639 | 0.61641 | 1.996 | 0.61005
0.55576 | 0.60751 | 1.9672 | 0.60125
0.54257 | 0.5931 | 1.9205 | 0.58698
0.53883 | 0.589 | 1.9073 | 0.58293
0.5302 | 0.57957 | 1.8767 | 0.5736
0.51929 | 0.56765 | 1.8381 | 0.5618
0.5105 | 0.55804 | 1.807 | 0.55229
0.5035 | 0.55039 | 1.7822 | 0.54471
0.4926 | 0.53847 | 1.7436 | 0.53291
0.4856 | 0.53081 | 1.7189 | 0.52534
0.47746 | 0.52192 | 1.69 | 0.51654
0.46753 | 0.51106 | 1.6549 | 0.50579
0.46167 | 0.50466 | 1.6341 | 0.49945
0.45125 | 0.49327 | 1.5973 | 0.48818
0.44522 | 0.48668 | 1.576 | 0.48167
0.43334 | 0.47369 | 1.5339 | 0.46881
0.4322 | 0.47245 | 1.5299 | 0.46758
0.42243 | 0.46177 | 1.4953 | 0.45701
0.41218 | 0.45056 | 1.459 | 0.44592
0.40127 | 0.43864 | 1.4204 | 0.43412
0.39476 | 0.43152 | 1.3973 | 0.42707
0.38923 | 0.42547 | 1.3777 | 0.42108
0.38336 | 0.41906 | 1.357 | 0.41474
0.37132 | 0.4059 | 1.3143 | 0.40171
0.36367 | 0.39753 | 1.2873 | 0.39343
0.35781 | 0.39113 | 1.2665 | 0.38709
0.3469 | 0.3792 | 1.2279 | 0.37529
0.34137 | 0.37315 | 1.2083 | 0.36931
0.33274 | 0.36372 | 1.1778 | 0.35997
0.32509 | 0.35536 | 1.1507 | 0.3517
0.31971 | 0.34949 | 1.1317 | 0.34588
0.31369 | 0.3429 | 1.1104 | 0.33937
0.30506 | 0.33347 | 1.0798 | 0.33003
0.30116 | 0.3292 | 1.066 | 0.32581
0.29302 | 0.3203 | 1.0372 | 0.317
0.28553 | 0.31212 | 1.0107 | 0.3089
0.28374 | 0.31016 | 1.0043 | 0.30696
0.26648 | 0.2913 | 0.94327 | 0.2883
0.25883 | 0.28294 | 0.91618 | 0.28002
0.26095 | 0.28525 | 0.92367 | 0.28231
0.25167 | 0.27511 | 0.89083 | 0.27227
0.24955 | 0.27279 | 0.88334 | 0.26998
0.24141 | 0.26389 | 0.85453 | 0.26117
0.2393 | 0.26158 | 0.84704 | 0.25888
0.23165 | 0.25322 | 0.81996 | 0.25061
0.22562 | 0.24663 | 0.79864 | 0.24409
0.22025 | 0.24076 | 0.77962 | 0.23828
0.21748 | 0.23774 | 0.76983 | 0.23529
0.20934 | 0.22884 | 0.74101 | 0.22648
0.20983 | 0.22937 | 0.74274 | 0.22701
0.20381 | 0.22279 | 0.72142 | 0.22049
0.1973 | 0.21567 | 0.69837 | 0.21345
0.19193 | 0.2098 | 0.67936 | 0.20764
0.18704 | 0.20446 | 0.66207 | 0.20235
0.18428 | 0.20144 | 0.65228 | 0.19936
0.18053 | 0.19734 | 0.63902 | 0.19531
0.17451 | 0.19076 | 0.6177 | 0.18879
0.17011 | 0.18595 | 0.60215 | 0.18404
0.16425 | 0.17955 | 0.5814 | 0.1777
0.161 | 0.17599 | 0.56988 | 0.17417
0.15449 | 0.16887 | 0.54683 | 0.16713
0.15383 | 0.16816 | 0.54452 | 0.16643
0.14846 | 0.16229 | 0.52551 | 0.16061
0.14732 | 0.16104 | 0.52148 | 0.15938
0.13967 | 0.15268 | 0.49439 | 0.1511
0.13707 | 0.14983 | 0.48517 | 0.14829
0.13544 | 0.14805 | 0.47941 | 0.14653
0.12828 | 0.14022 | 0.45406 | 0.13878
0.12551 | 0.1372 | 0.44426 | 0.13578
0.12225 | 0.13364 | 0.43274 | 0.13226
0.11639 | 0.12723 | 0.41199 | 0.12592
0.11477 | 0.12545 | 0.40623 | 0.12416
0.10988 | 0.12011 | 0.38895 | 0.11888
0.10663 | 0.11656 | 0.37742 | 0.11535
0.10337 | 0.113 | 0.3659 | 0.11183
0.098324 | 0.10748 | 0.34803 | 0.10637
0.095068 | 0.10392 | 0.33651 | 0.10285
0.092952 | 0.10161 | 0.32902 | 0.10056
0.085301 | 0.093244 | 0.30194 | 0.092283
0.086929 | 0.095023 | 0.3077 | 0.094044
0.082696 | 0.090397 | 0.29272 | 0.089465
0.07944 | 0.086838 | 0.28119 | 0.085943
0.077161 | 0.084347 | 0.27313 | 0.083477
0.073417 | 0.080254 | 0.25987 | 0.079427
0.06951 | 0.075983 | 0.24604 | 0.0752
0.069022 | 0.075449 | 0.24432 | 0.074671
0.064138 | 0.070111 | 0.22703 | 0.069388
0.06365 | 0.069577 | 0.2253 | 0.06886
0.062022 | 0.067798 | 0.21954 | 0.067099
0.057138 | 0.062459 | 0.20225 | 0.061815
0.054371 | 0.059434 | 0.19246 | 0.058821
0.051115 | 0.055875 | 0.18093 | 0.055299
0.051115 | 0.055875 | 0.18093 | 0.055299
0.047371 | 0.051782 | 0.16768 | 0.051249
0.042976 | 0.046978 | 0.15212 | 0.046494
0.043464 | 0.047512 | 0.15385 | 0.047022
0.040209 | 0.043953 | 0.14233 | 0.0435
0.036953 | 0.040394 | 0.1308 | 0.039977
0.035325 | 0.038614 | 0.12504 | 0.038216
0.033697 | 0.036835 | 0.11928 | 0.036455
0.03093 | 0.03381 | 0.10948 | 0.033461
0.028325 | 0.030963 | 0.10026 | 0.030643
0.024418 | 0.026692 | 0.086432 | 0.026417
0.02393 | 0.026158 | 0.084704 | 0.025888
0.021814 | 0.023845 | 0.077213 | 0.023599
0.019535 | 0.021354 | 0.069146 | 0.021133
0.019046 | 0.02082 | 0.067417 | 0.020605
0.016279 | 0.017795 | 0.057622 | 0.017611
0.012535 | 0.013702 | 0.044369 | 0.013561
0.012535 | 0.013702 | 0.044369 | 0.013561
0.010256 | 0.011211 | 0.036302 | 0.011095
0.0086278 | 0.0094312 | 0.03054 | 0.009334
0.0069999 | 0.0076517 | 0.024777 | 0.0075728
0.0043952 | 0.0048045 | 0.015558 | 0.004755
0.0016279 | 0.0017795 | 0.0057622 | 0.0017611
0 | 0 | 0 | 0

## absorbed tissue 10x15
Skin | Lung | Bone | Muscle
0.945 | 1.033 | 3.345 | 1.0235
0.88324 | 0.96549 | 3.1264 | 0.95661
0.6241 | 0.68221 | 2.2091 | 0.67594
0.61788 | 0.67542 | 2.1871 | 0.66921
0.6083 | 0.66495 | 2.1532 | 0.65883
0.60439 | 0.66068 | 2.1394 | 0.6546
0.59481 | 0.6502 | 2.1054 | 0.64422
0.58682 | 0.64147 | 2.0772 | 0.63557
0.56712 | 0.61993 | 2.0074 | 0.61423
0.5728 | 0.62614 | 2.0275 | 0.62038
0.56641 | 0.61915 | 2.0049 | 0.61346
0.55523 | 0.60693 | 1.9653 | 0.60135
0.55132 | 0.60266 | 1.9515 | 0.59712
0.53996 | 0.59024 | 1.9113 | 0.58482
0.52807 | 0.57724 | 1.8692 | 0.57193
0.52239 | 0.57103 | 1.8491 | 0.56578
0.51458 | 0.5625 | 1.8214 | 0.55732
0.50499 | 0.55202 | 1.7875 | 0.54694
0.49985 | 0.54639 | 1.7693 | 0.54137
0.48636 | 0.53165 | 1.7215 | 0.52676
0.4734 | 0.51748 | 1.6757 | 0.51272
0.46985 | 0.5136 | 1.6631 | 0.50888
0.45973 | 0.50254 | 1.6273 | 0.49792
0.45245 | 0.49459 | 1.6015 | 0.49004
0.4434 | 0.48469 | 1.5695 | 0.48023
0.43488 | 0.47538 | 1.5393 | 0.47101
0.43098 | 0.47111 | 1.5255 | 0.46678
0.42299 | 0.46238 | 1.4972 | 0.45812
0.41624 | 0.455 | 1.4734 | 0.45082
0.40772 | 0.44569 | 1.4432 | 0.44159
0.40044 | 0.43773 | 1.4174 | 0.43371
0.3937 | 0.43036 | 1.3936 | 0.4264
0.38571 | 0.42163 | 1.3653 | 0.41775
0.37897 | 0.41426 | 1.3414 | 0.41045
0.37045 | 0.40494 | 1.3113 | 0.40122
0.36157 | 0.39524 | 1.2798 | 0.39161
0.35802 | 0.39136 | 1.2673 | 0.38776
0.34968 | 0.38224 | 1.2378 | 0.37873
0.34009 | 0.37176 | 1.2038 | 0.36835
0.33495 | 0.36614 | 1.1856 | 0.36277
0.32483 | 0.35508 | 1.1498 | 0.35181
0.32146 | 0.35139 | 1.1379 | 0.34816
0.30956 | 0.33839 | 1.0958 | 0.33528
0.30158 | 0.32966 | 1.0675 | 0.32663
0.2943 | 0.3217 | 1.0417 | 0.31875
0.28525 | 0.31181 | 1.0097 | 0.30894
0.28294 | 0.30929 | 1.0015 | 0.30644
0.27957 | 0.3056 | 0.98957 | 0.30279
0.27282 | 0.29823 | 0.9657 | 0.29548
0.26661 | 0.29144 | 0.94371 | 0.28875
0.2604 | 0.28464 | 0.92172 | 0.28203
0.25312 | 0.27669 | 0.89596 | 0.27414
0.24975 | 0.273 | 0.88402 | 0.27049
0.24691 | 0.2699 | 0.87397 | 0.26742
0.23945 | 0.26175 | 0.84758 | 0.25934
0.23448 | 0.25632 | 0.82999 | 0.25396
0.22827 | 0.24952 | 0.808 | 0.24723
0.22081 | 0.24138 | 0.78161 | 0.23916
0.21797 | 0.23827 | 0.77155 | 0.23608
0.21069 | 0.23032 | 0.74579 | 0.2282
0.20448 | 0.22352 | 0.7238 | 0.22147
0.20555 | 0.22469 | 0.72757 | 0.22262
0.1972 | 0.21557 | 0.69804 | 0.21359
0.19259 | 0.21052 | 0.68171 | 0.20859
0.19099 | 0.20878 | 0.67605 | 0.20686
0.18691 | 0.20432 | 0.6616 | 0.20244
0.1791 | 0.19578 | 0.63396 | 0.19398
0.17519 | 0.19151 | 0.62013 | 0.18975
0.17058 | 0.18646 | 0.6038 | 0.18475
0.16667 | 0.1822 | 0.58997 | 0.18052
0.16046 | 0.1754 | 0.56798 | 0.17379
0.15815 | 0.17288 | 0.55982 | 0.17129
0.15372 | 0.16803 | 0.54411 | 0.16649
0.14857 | 0.1624 | 0.52589 | 0.16091
0.1452 | 0.15872 | 0.51395 | 0.15726
0.14058 | 0.15367 | 0.49761 | 0.15226
0.14129 | 0.15445 | 0.50013 | 0.15303
0.13277 | 0.14514 | 0.46997 | 0.1438
0.12993 | 0.14203 | 0.45992 | 0.14072
0.12816 | 0.14009 | 0.45363 | 0.1388
0.12141 | 0.13272 | 0.42976 | 0.1315
0.11804 | 0.12903 | 0.41782 | 0.12784
0.11467 | 0.12534 | 0.40588 | 0.12419
0.11236 | 0.12282 | 0.39771 | 0.12169
0.10845 | 0.11855 | 0.38389 | 0.11746
0.10331 | 0.11293 | 0.36567 | 0.11189
0.10118 | 0.1106 | 0.35813 | 0.10958
0.10224 | 0.11176 | 0.3619 | 0.11073
0.10118 | 0.1106 | 0.35813 | 0.10958
0.097094 | 0.10614 | 0.34368 | 0.10516
0.092656 | 0.10128 | 0.32797 | 0.10035
0.088219 | 0.096434 | 0.31227 | 0.095547
0.086976 | 0.095075 | 0.30787 | 0.094201
0.082538 | 0.090225 | 0.29216 | 0.089395
0.079166 | 0.086538 | 0.28022 | 0.085742
0.079166 | 0.086538 | 0.28022 | 0.085742
0.074018 | 0.080911 | 0.262 | 0.080167
0.071178 | 0.077807 | 0.25195 | 0.077091
0.065498 | 0.071598 | 0.23184 | 0.070939
0.063368 | 0.069269 | 0.2243 | 0.068632
0.059818 | 0.065389 | 0.21174 | 0.064787
0.058221 | 0.063642 | 0.20608 | 0.063057
0.053606 | 0.058597 | 0.18975 | 0.058059
0.050943 | 0.055687 | 0.18032 | 0.055175
0.045796 | 0.05006 | 0.1621 | 0.0496
0.041181 | 0.045015 | 0.14577 | 0.044601
0.037808 | 0.041329 | 0.13383 | 0.040949
0.033903 | 0.03706 | 0.12001 | 0.036719
0.031063 | 0.033955 | 0.10995 | 0.033643
0.028755 | 0.031433 | 0.10178 | 0.031144
0.026093 | 0.028523 | 0.09236 | 0.02826
0.024318 | 0.026582 | 0.086077 | 0.026338
0.02201 | 0.02406 | 0.077909 | 0.023839
0.018638 | 0.020373 | 0.065972 | 0.020186
0.015798 | 0.017269 | 0.055919 | 0.01711
0.011893 | 0.013 | 0.042096 | 0.012881
0.010118 | 0.01106 | 0.035813 | 0.010958
0.0095851 | 0.010478 | 0.033928 | 0.010381
0.004615 | 0.0050448 | 0.016336 | 0.0049984
0.004615 | 0.0050448 | 0.016336 | 0.0049984
0.0033725 | 0.0036866 | 0.011938 | 0.0036527
0 | 0 | 0 | 0