## 2.5x2.5
HVL=0.5 mm Cu |  | РИП=30см
2.5x2.5 cm
| PDD |  | BSF | Dose (0cm) | DOSERATE ON DEPTH, Gy/min
| h, mm | % |  | Gy/min
| 0 | 100 | 1.1315 | 0.484 | 0.54765
| 1 | 97.9034 |  |  | 0.47385
| 2 | 95.7006 |  |  | 0.46319
| 3 | 93.5244 |  |  | 0.45266
| 4 | 92.3302 |  |  | 0.44688
| 5 | 89.9151 |  |  | 0.43519
| 6 | 86.9161 |  |  | 0.42067
| 7 | 83.8376 |  |  | 0.40577
| 8 | 84.6338 |  |  | 0.40963
| 9 | 83.8376 |  |  | 0.40577
| 10 | 81.5287 |  |  | 0.3946
| 11 | 79.4321 |  |  | 0.38445
| 12 | 77.0435 |  |  | 0.37289
| 13 | 75.2388 |  |  | 0.36416
| 14 | 73.7527 |  |  | 0.35696
| 15 | 71.8684 |  |  | 0.34784
| 16 | 69.9575 |  |  | 0.33859
| 17 | 68.7633 |  |  | 0.33281
| 18 | 67.1709 |  |  | 0.32511
| 19 | 65.5786 |  |  | 0.3174
| 20 | 64.172 |  |  | 0.31059
| 21 | 62.9777 |  |  | 0.30481
| 22 | 60.8811 |  |  | 0.29466
| 23 | 58.7845 |  |  | 0.28452
| 24 | 57.8822 |  |  | 0.28015
| 25 | 56.9002 |  |  | 0.2754
| 26 | 55.4936 |  |  | 0.26859
| 27 | 54.087 |  |  | 0.26178
| 28 | 51.8047 |  |  | 0.25073
| 29 | 51.1943 |  |  | 0.24778
| 30 | 50 |  |  | 0.242
| 31 | 48.8057 |  |  | 0.23622
| 32 | 47.7176 |  |  | 0.23095
| 33 | 46.4968 |  |  | 0.22504
| 34 | 44.8248 |  |  | 0.21695
| 35 | 43.8163 |  |  | 0.21207
| 36 | 42.0117 |  |  | 0.20334
| 37 | 41.3217 |  |  | 0.2
| 38 | 40.1274 |  |  | 0.19422
| 39 | 38.6146 |  |  | 0.18689
| 40 | 37.4204 |  |  | 0.18111
| 41 | 36.4384 |  |  | 0.17636
| 42 | 35.828 |  |  | 0.17341
| 43 | 34.1295 |  |  | 0.16519
| 44 | 33.5457 |  |  | 0.16236
| 45 | 33.0414 |  |  | 0.15992
| 46 | 32.5371 |  |  | 0.15748
| 47 | 31.449 |  |  | 0.15221
| 48 | 30.7325 |  |  | 0.14875
| 49 | 29.7505 |  |  | 0.14399
| 50 | 29.3524 |  |  | 0.14207
| 51 | 27.9459 |  |  | 0.13526
| 52 | 27.2558 |  |  | 0.13192
| 53 | 26.5393 |  |  | 0.12845
| 54 | 25.8493 |  |  | 0.12511
| 55 | 25.345 |  |  | 0.12267
| 56 | 24.5488 |  |  | 0.11882
| 57 | 23.1688 |  |  | 0.11214
| 58 | 23.0626 |  |  | 0.11162
| 59 | 22.4522 |  |  | 0.10867
| 60 | 22.2664 |  |  | 0.10777
| 61 | 21.3641 |  |  | 0.1034
| 62 | 20.3556 |  |  | 0.098521
| 63 | 20.1699 |  |  | 0.097622
| 64 | 19.2675 |  |  | 0.093255
| 65 | 18.7633 |  |  | 0.090814
| 66 | 18.1794 |  |  | 0.087988
| 67 | 17.569 |  |  | 0.085034
| 68 | 16.879 |  |  | 0.081694
| 69 | 16.4809 |  |  | 0.079768
| 70 | 15.9766 |  |  | 0.077327
| 71 | 15.6847 |  |  | 0.075914
| 72 | 14.9681 |  |  | 0.072446
| 73 | 14.862 |  |  | 0.071932
| 74 | 14.2781 |  |  | 0.069106
| 75 | 13.5881 |  |  | 0.065766
| 76 | 13.4819 |  |  | 0.065253
| 77 | 12.7654 |  |  | 0.061784
| 78 | 12.3673 |  |  | 0.059858
| 79 | 11.7834 |  |  | 0.057032
| 80 | 11.3854 |  |  | 0.055105
| 81 | 11.0934 |  |  | 0.053692
| 82 | 10.0849 |  |  | 0.048811
| 83 | 9.793 |  |  | 0.047398
| 84 | 9.793 |  |  | 0.047398
| 85 | 9.5807 |  |  | 0.04637
| 86 | 9.1826 |  |  | 0.044444
| 87 | 8.7845 |  |  | 0.042517
| 88 | 8.1741 |  |  | 0.039563
| 89 | 7.8822 |  |  | 0.03815
| 90 | 7.6964 |  |  | 0.037251
| 91 | 7.5902 |  |  | 0.036737
| 92 | 7.086 |  |  | 0.034296
| 93 | 6.5021 |  |  | 0.03147
| 94 | 6.396 |  |  | 0.030956
| 95 | 6.1837 |  |  | 0.029929
| 96 | 5.5998 |  |  | 0.027103
| 97 | 5.2813 |  |  | 0.025562
| 98 | 5.0955 |  |  | 0.024662
| 99 | 4.8832 |  |  | 0.023635
| 100 | 4.5913 |  |  | 0.022222
| 101 | 4.4055 |  |  | 0.021323
| 102 | 3.9013 |  |  | 0.018882
| 103 | 4.0074 |  |  | 0.019396
| 104 | 3.6093 |  |  | 0.017469
| 105 | 3.1847 |  |  | 0.015414
| 106 | 2.8928 |  |  | 0.014001
| 107 | 2.4947 |  |  | 0.012074
| 108 | 2.4947 |  |  | 0.012074
| 109 | 2.3089 |  |  | 0.011175
| 110 | 2.0966 |  |  | 0.010148
| 111 | 1.9905 |  |  | 0.0096338
| 112 | 1.8047 |  |  | 0.0087346
| 113 | 1.5127 |  |  | 0.0073217
| 114 | 1.3004 |  |  | 0.006294
| 115 | 1.0085 |  |  | 0.0048811
| 116 | 1.0085 |  |  | 0.0048811
| 117 | 0.50425 |  |  | 0.0024406
| 118 | 0.50425 |  |  | 0.0024406
| 119 | 0.10616 |  |  | 0.00051381
| 120 | 0 |  |  | 0

## 4x4
HVL=0.5 mm Cu |  | РИП=30см
4x4 cm
| PDD |  | BSF | Dose (0cm) | DOSERATE ON DEPTH, Gy/min
| h, mm | % |  | Gy/min
| 0 | 100 | 1.074 | 0.579 | 0.62185
| 1 | 98.225 |  |  | 0.56872
| 2 | 97.16 |  |  | 0.56256
| 3 | 95.385 |  |  | 0.55228
| 4 | 94.0197 |  |  | 0.54437
| 5 | 92.8727 |  |  | 0.53773
| 6 | 91.4254 |  |  | 0.52935
| 7 | 89.4593 |  |  | 0.51797
| 8 | 87.9301 |  |  | 0.50912
| 9 | 85.9093 |  |  | 0.49742
| 10 | 83.9705 |  |  | 0.48619
| 11 | 82.8236 |  |  | 0.47955
| 12 | 80.3932 |  |  | 0.46548
| 13 | 79.2736 |  |  | 0.45899
| 14 | 78.9459 |  |  | 0.4571
| 15 | 76.8433 |  |  | 0.44492
| 16 | 75.2321 |  |  | 0.43559
| 17 | 73.7575 |  |  | 0.42706
| 18 | 72.3102 |  |  | 0.41868
| 19 | 71.1633 |  |  | 0.41204
| 20 | 69.6341 |  |  | 0.40318
| 21 | 67.7772 |  |  | 0.39243
| 22 | 65.7564 |  |  | 0.38073
| 23 | 64.5276 |  |  | 0.37361
| 24 | 63.8722 |  |  | 0.36982
| 25 | 63.8176 |  |  | 0.3695
| 26 | 61.6876 |  |  | 0.35717
| 27 | 60.3222 |  |  | 0.34927
| 28 | 58.6292 |  |  | 0.33946
| 29 | 57.0726 |  |  | 0.33045
| 30 | 56.1988 |  |  | 0.32539
| 31 | 54.4784 |  |  | 0.31543
| 32 | 53.1131 |  |  | 0.30752
| 33 | 52.2938 |  |  | 0.30278
| 34 | 51.42 |  |  | 0.29772
| 35 | 49.9454 |  |  | 0.28918
| 36 | 48.4162 |  |  | 0.28033
| 37 | 47.2966 |  |  | 0.27385
| 38 | 46.0677 |  |  | 0.26673
| 39 | 45.4943 |  |  | 0.26341
| 40 | 44.5385 |  |  | 0.25788
| 41 | 43.1458 |  |  | 0.24981
| 42 | 42.1081 |  |  | 0.24381
| 43 | 41.5347 |  |  | 0.24049
| 44 | 40.2512 |  |  | 0.23305
| 45 | 39.3501 |  |  | 0.22784
| 46 | 38.367 |  |  | 0.22214
| 47 | 36.9197 |  |  | 0.21377
| 48 | 36.1005 |  |  | 0.20902
| 49 | 34.817 |  |  | 0.20159
| 50 | 33.9159 |  |  | 0.19637
| 51 | 33.2878 |  |  | 0.19274
| 52 | 32.4686 |  |  | 0.18799
| 53 | 31.9771 |  |  | 0.18515
| 54 | 31.1851 |  |  | 0.18056
| 55 | 29.7925 |  |  | 0.1725
| 56 | 28.7548 |  |  | 0.16649
| 57 | 28.0175 |  |  | 0.16222
| 58 | 27.5259 |  |  | 0.15938
| 59 | 26.4063 |  |  | 0.15289
| 60 | 25.751 |  |  | 0.1491
| 61 | 25.2594 |  |  | 0.14625
| 62 | 24.3583 |  |  | 0.14103
| 63 | 23.8121 |  |  | 0.13787
| 64 | 23.2387 |  |  | 0.13455
| 65 | 22.5833 |  |  | 0.13076
| 66 | 21.7914 |  |  | 0.12617
| 67 | 21.3818 |  |  | 0.1238
| 68 | 20.3987 |  |  | 0.11811
| 69 | 19.5249 |  |  | 0.11305
| 70 | 19.0333 |  |  | 0.1102
| 71 | 18.2141 |  |  | 0.10546
| 72 | 17.6406 |  |  | 0.10214
| 73 | 16.6029 |  |  | 0.096131
| 74 | 16.1114 |  |  | 0.093285
| 75 | 16.4391 |  |  | 0.095182
| 76 | 15.538 |  |  | 0.089965
| 77 | 15.2922 |  |  | 0.088542
| 78 | 14.828 |  |  | 0.085854
| 79 | 14.1726 |  |  | 0.082059
| 80 | 14.5003 |  |  | 0.083957
| 81 | 13.4353 |  |  | 0.07779
| 82 | 12.8618 |  |  | 0.07447
| 83 | 12.2338 |  |  | 0.070833
| 84 | 11.4145 |  |  | 0.06609
| 85 | 10.6772 |  |  | 0.061821
| 86 | 11.0049 |  |  | 0.063718
| 87 | 10.5953 |  |  | 0.061347
| 88 | 10.3495 |  |  | 0.059924
| 89 | 10.3495 |  |  | 0.059924
| 90 | 9.2299 |  |  | 0.053441
| 91 | 9.0661 |  |  | 0.052493
| 92 | 8.6565 |  |  | 0.050121
| 93 | 8.1649 |  |  | 0.047275
| 94 | 7.6188 |  |  | 0.044113
| 95 | 1900-01-06 06:59 |  |  | 0.042215
| 96 | 6.9634 |  |  | 0.040318
| 97 | 6.6357 |  |  | 0.038421
| 98 | 6.308 |  |  | 0.036523
| 99 | 5.6527 |  |  | 0.032729
| 100 | 5.7346 |  |  | 0.033203
| 101 | 5.6527 |  |  | 0.032729
| 102 | 4.9427 |  |  | 0.028618
| 103 | 4.533 |  |  | 0.026246
| 104 | 4.4511 |  |  | 0.025772
| 105 | 4.4511 |  |  | 0.025772
| 106 | 3.8777 |  |  | 0.022452
| 107 | 3.55 |  |  | 0.020554
| 108 | 3.2496 |  |  | 0.018815
| 109 | 2.7581 |  |  | 0.015969
| 110 | 2.7581 |  |  | 0.015969
| 111 | 2.3484 |  |  | 0.013597
| 112 | 1.8569 |  |  | 0.010752
| 113 | 1.6931 |  |  | 0.0098028
| 114 | 1.6931 |  |  | 0.0098028
| 115 | 1.4473 |  |  | 0.0083799
| 116 | 1.1196 |  |  | 0.0064825
| 117 | 0.57346 |  |  | 0.0033203
| 118 | 0.57346 |  |  | 0.0033203
| 119 | 0.49153 |  |  | 0.002846
| 120 | 0 |  |  | 0

## 6x8
HVL=0.5 mm Cu |  | РИП=40см
6x8 cm
| PDD |  | BSF | Dose (0cm) | DOSERATE ON DEPTH, Gy/min
| h, mm | % |  | Gy/min
| 0 | 100 | 1.0836 | 0.412 | 0.44644
| 1 | 99.8858 |  |  | 0.41153
| 2 | 99.4002 |  |  | 0.40953
| 3 | 97.9434 |  |  | 0.40353
| 4 | 97.3436 |  |  | 0.40106
| 5 | 96.2582 |  |  | 0.39658
| 6 | 93.8589 |  |  | 0.3867
| 7 | 93.7446 |  |  | 0.38623
| 8 | 92.545 |  |  | 0.38129
| 9 | 91.4596 |  |  | 0.37681
| 10 | 89.8886 |  |  | 0.37034
| 11 | 88.9175 |  |  | 0.36634
| 12 | 87.4893 |  |  | 0.36046
| 13 | 85.9183 |  |  | 0.35398
| 14 | 84.6044 |  |  | 0.34857
| 15 | 83.519 |  |  | 0.3441
| 16 | 81.948 |  |  | 0.33763
| 17 | 80.9769 |  |  | 0.33362
| 18 | 78.2062 |  |  | 0.32221
| 19 | 78.5776 |  |  | 0.32374
| 20 | 76.6638 |  |  | 0.31585
| 21 | 74.8358 |  |  | 0.30832
| 22 | 74.8358 |  |  | 0.30832
| 23 | 72.6935 |  |  | 0.2995
| 24 | 72.3222 |  |  | 0.29797
| 25 | 69.5516 |  |  | 0.28655
| 26 | 68.2377 |  |  | 0.28114
| 27 | 67.9806 |  |  | 0.28008
| 28 | 67.2665 |  |  | 0.27714
| 29 | 66.5524 |  |  | 0.2742
| 30 | 64.8672 |  |  | 0.26725
| 31 | 63.7818 |  |  | 0.26278
| 32 | 62.0965 |  |  | 0.25584
| 33 | 60.7826 |  |  | 0.25042
| 34 | 60.2971 |  |  | 0.24842
| 35 | 59.6972 |  |  | 0.24595
| 36 | 58.012 |  |  | 0.23901
| 37 | 57.0408 |  |  | 0.23501
| 38 | 55.9554 |  |  | 0.23054
| 39 | 54.2702 |  |  | 0.22359
| 40 | 54.0417 |  |  | 0.22265
| 41 | 52.3565 |  |  | 0.21571
| 42 | 51.4996 |  |  | 0.21218
| 43 | 50.5284 |  |  | 0.20818
| 44 | 49.3288 |  |  | 0.20323
| 45 | 48.0149 |  |  | 0.19782
| 46 | 47.3008 |  |  | 0.19488
| 47 | 45.844 |  |  | 0.18888
| 48 | 44.4159 |  |  | 0.18299
| 49 | 44.8729 |  |  | 0.18488
| 50 | 43.3305 |  |  | 0.17852
| 51 | 42.4736 |  |  | 0.17499
| 52 | 41.0454 |  |  | 0.16911
| 53 | 40.6741 |  |  | 0.16758
| 54 | 39.5887 |  |  | 0.16311
| 55 | 38.2748 |  |  | 0.15769
| 56 | 38.0177 |  |  | 0.15663
| 57 | 36.818 |  |  | 0.15169
| 58 | 36.104 |  |  | 0.14875
| 59 | 35.3899 |  |  | 0.14581
| 60 | 34.6472 |  |  | 0.14275
| 61 | 33.2191 |  |  | 0.13686
| 62 | 32.6193 |  |  | 0.13439
| 63 | 32.0194 |  |  | 0.13192
| 64 | 31.2768 |  |  | 0.12886
| 65 | 30.0771 |  |  | 0.12392
| 66 | 29.9629 |  |  | 0.12345
| 67 | 28.649 |  |  | 0.11803
| 68 | 28.1634 |  |  | 0.11603
| 69 | 26.9637 |  |  | 0.11109
| 70 | 25.7641 |  |  | 0.10615
| 71 | 24.6787 |  |  | 0.10168
| 72 | 25.0214 |  |  | 0.10309
| 73 | 24.5644 |  |  | 0.10121
| 74 | 23.936 |  |  | 0.098616
| 75 | 22.8506 |  |  | 0.094145
| 76 | 21.908 |  |  | 0.090261
| 77 | 21.3082 |  |  | 0.08779
| 78 | 21.0511 |  |  | 0.086731
| 79 | 20.3371 |  |  | 0.083789
| 80 | 19.7372 |  |  | 0.081317
| 81 | 19.1374 |  |  | 0.078846
| 82 | 18.5376 |  |  | 0.076375
| 83 | 17.8235 |  |  | 0.073433
| 84 | 17.3379 |  |  | 0.071432
| 85 | 16.7381 |  |  | 0.068961
| 86 | 15.9954 |  |  | 0.065901
| 87 | 15.6527 |  |  | 0.064489
| 88 | 14.7958 |  |  | 0.060959
| 89 | 14.5673 |  |  | 0.060017
| 90 | 13.3676 |  |  | 0.055075
| 91 | 12.9963 |  |  | 0.053545
| 92 | 12.2822 |  |  | 0.050603
| 93 | 11.7966 |  |  | 0.048602
| 94 | 11.4253 |  |  | 0.047072
| 95 | 10.9397 |  |  | 0.045072
| 96 | 10.4827 |  |  | 0.043189
| 97 | 9.9971 |  |  | 0.041188
| 98 | 9.6258 |  |  | 0.039658
| 99 | 8.4262 |  |  | 0.034716
| 100 | 8.0548 |  |  | 0.033186
| 101 | 7.3408 |  |  | 0.030244
| 102 | 7.455 |  |  | 0.030715
| 103 | 6.7409 |  |  | 0.027773
| 104 | 6.5124 |  |  | 0.026831
| 105 | 6.0268 |  |  | 0.024831
| 106 | 5.6555 |  |  | 0.023301
| 107 | 5.5413 |  |  | 0.02283
| 108 | 4.6844 |  |  | 0.0193
| 109 | 4.5701 |  |  | 0.018829
| 110 | 4.0846 |  |  | 0.016828
| 111 | 3.7418 |  |  | 0.015416
| 112 | 3.142 |  |  | 0.012945
| 113 | 2.9991 |  |  | 0.012356
| 114 | 2.7706 |  |  | 0.011415
| 115 | 2.1708 |  |  | 0.0089437
| 116 | 1.4567 |  |  | 0.0060017
| 117 | 1.3139 |  |  | 0.0054133
| 118 | 1.0854 |  |  | 0.0044718
| 119 | 0.59983 |  |  | 0.0024713
| 120 | 0 |  |  | 0

## 8x10
HVL=0.5 mm Cu |  | РИП=40см
8x10 cm
| PDD |  | BSF | Dose (0cm) | DOSERATE ON DEPTH, Gy/min
| h, mm | % |  | Gy/min
| 0 | 100 | 1.0876 | 0.42 | 0.45679
| 1 | 99.2566 |  |  | 0.41688
| 2 | 99.0187 |  |  | 0.41588
| 3 | 98.0672 |  |  | 0.41188
| 4 | 98.1861 |  |  | 0.41238
| 5 | 95.9857 |  |  | 0.40314
| 6 | 95.6289 |  |  | 0.40164
| 7 | 93.5772 |  |  | 0.39302
| 8 | 93.5772 |  |  | 0.39302
| 9 | 91.9715 |  |  | 0.38628
| 10 | 89.5629 |  |  | 0.37616
| 11 | 89.1763 |  |  | 0.37454
| 12 | 86.8867 |  |  | 0.36492
| 13 | 84.9242 |  |  | 0.35668
| 14 | 86.5002 |  |  | 0.3633
| 15 | 85.9054 |  |  | 0.3608
| 16 | 83.705 |  |  | 0.35156
| 17 | 82.6346 |  |  | 0.34707
| 18 | 81.5343 |  |  | 0.34244
| 19 | 80.1963 |  |  | 0.33682
| 20 | 79.215 |  |  | 0.3327
| 21 | 78.1148 |  |  | 0.32808
| 22 | 77.4011 |  |  | 0.32508
| 23 | 75.8252 |  |  | 0.31847
| 24 | 73.9816 |  |  | 0.31072
| 25 | 72.9111 |  |  | 0.30623
| 26 | 71.573 |  |  | 0.30061
| 27 | 70.5917 |  |  | 0.29649
| 28 | 69.4915 |  |  | 0.29186
| 29 | 68.7779 |  |  | 0.28887
| 30 | 67.4398 |  |  | 0.28325
| 31 | 65.9827 |  |  | 0.27713
| 32 | 65.2394 |  |  | 0.27401
| 33 | 63.6634 |  |  | 0.26739
| 34 | 61.9685 |  |  | 0.26027
| 35 | 61.6117 |  |  | 0.25877
| 36 | 60.6304 |  |  | 0.25465
| 37 | 58.9355 |  |  | 0.24753
| 38 | 57.5974 |  |  | 0.24191
| 39 | 57.2406 |  |  | 0.24041
| 40 | 54.9212 |  |  | 0.23067
| 41 | 54.1778 |  |  | 0.22755
| 42 | 52.9587 |  |  | 0.22243
| 43 | 52.1261 |  |  | 0.21893
| 44 | 51.0259 |  |  | 0.21431
| 45 | 49.5688 |  |  | 0.20819
| 46 | 48.1118 |  |  | 0.20207
| 47 | 47.3684 |  |  | 0.19895
| 48 | 45.9114 |  |  | 0.19283
| 49 | 43.8597 |  |  | 0.18421
| 50 | 43.3839 |  |  | 0.18221
| 51 | 43.3839 |  |  | 0.18221
| 52 | 42.5216 |  |  | 0.17859
| 53 | 41.6592 |  |  | 0.17497
| 54 | 40.8266 |  |  | 0.17147
| 55 | 39.6075 |  |  | 0.16635
| 56 | 38.1505 |  |  | 0.16023
| 57 | 38.1505 |  |  | 0.16023
| 58 | 37.0502 |  |  | 0.15561
| 59 | 36.3366 |  |  | 0.15261
| 60 | 35.1174 |  |  | 0.14749
| 61 | 34.493 |  |  | 0.14487
| 62 | 33.5415 |  |  | 0.14087
| 63 | 32.5602 |  |  | 0.13675
| 64 | 32.0844 |  |  | 0.13475
| 65 | 31.1032 |  |  | 0.13063
| 66 | 30.2409 |  |  | 0.12701
| 67 | 29.0217 |  |  | 0.12189
| 68 | 28.1891 |  |  | 0.11839
| 69 | 26.851 |  |  | 0.11277
| 70 | 26.851 |  |  | 0.11277
| 71 | 25.7508 |  |  | 0.10815
| 72 | 25.2751 |  |  | 0.10616
| 73 | 24.4127 |  |  | 0.10253
| 74 | 23.5504 |  |  | 0.098912
| 75 | 22.5989 |  |  | 0.094915
| 76 | 21.6176 |  |  | 0.090794
| 77 | 21.8555 |  |  | 0.091793
| 78 | 21.2608 |  |  | 0.089295
| 79 | 19.9227 |  |  | 0.083675
| 80 | 19.5659 |  |  | 0.082177
| 81 | 18.3467 |  |  | 0.077056
| 82 | 17.4844 |  |  | 0.073434
| 83 | 17.0086 |  |  | 0.071436
| 84 | 16.5031 |  |  | 0.069313
| 85 | 16.0274 |  |  | 0.067315
| 86 | 15.4327 |  |  | 0.064817
| 87 | 14.8082 |  |  | 0.062194
| 88 | 13.9756 |  |  | 0.058698
| 89 | 13.4701 |  |  | 0.056575
| 90 | 12.9944 |  |  | 0.054576
| 91 | 12.4888 |  |  | 0.052453
| 92 | 12.132 |  |  | 0.050954
| 93 | 11.1805 |  |  | 0.046958
| 94 | 11.0318 |  |  | 0.046334
| 95 | 10.675 |  |  | 0.044835
| 96 | 10.5561 |  |  | 0.044335
| 97 | 9.8424 |  |  | 0.041338
| 98 | 9.7235 |  |  | 0.040839
| 99 | 8.9801 |  |  | 0.037716
| 100 | 8.6233 |  |  | 0.036218
| 101 | 8.1177 |  |  | 0.034095
| 102 | 7.2852 |  |  | 0.030598
| 103 | 6.6607 |  |  | 0.027975
| 104 | 6.7797 |  |  | 0.028475
| 105 | 6.4228 |  |  | 0.026976
| 106 | 5.9471 |  |  | 0.024978
| 107 | 5.4416 |  |  | 0.022855
| 108 | 4.8469 |  |  | 0.020357
| 109 | 4.7279 |  |  | 0.019857
| 110 | 4.2522 |  |  | 0.017859
| 111 | 3.6277 |  |  | 0.015236
| 112 | 3.6277 |  |  | 0.015236
| 113 | 3.1519 |  |  | 0.013238
| 114 | 2.6465 |  |  | 0.011115
| 115 | 2.0517 |  |  | 0.0086173
| 116 | 1.576 |  |  | 0.0066191
| 117 | 1.1894 |  |  | 0.0049955
| 118 | 0.59471 |  |  | 0.0024978
| 119 | 0 |  |  | 0
| 120 | 0 |  |  | 0

## 10x15
HVL=0.5 mm Cu |  | РИП=40см
10x15 cm
| PDD |  | BSF | Dose (0cm) | DOSERATE ON DEPTH, Gy/min
| h, mm | % |  | Gy/min
| 0 | 100 | 1.0912 | 0.438 | 0.47795
| 1 | 99.7559 |  |  | 0.43693
| 2 | 98.9628 |  |  | 0.43346
| 3 | 97.2239 |  |  | 0.42584
| 4 | 96.4308 |  |  | 0.42237
| 5 | 94.9359 |  |  | 0.41582
| 6 | 94.3563 |  |  | 0.41328
| 7 | 93.5326 |  |  | 0.40967
| 8 | 92.4954 |  |  | 0.40513
| 9 | 92.0378 |  |  | 0.40313
| 10 | 90.421 |  |  | 0.39604
| 11 | 89.3838 |  |  | 0.3915
| 12 | 88.4686 |  |  | 0.38749
| 13 | 87.3093 |  |  | 0.38241
| 14 | 86.9738 |  |  | 0.38095
| 15 | 84.8993 |  |  | 0.37186
| 16 | 83.374 |  |  | 0.36518
| 17 | 83.7401 |  |  | 0.36678
| 18 | 83.6181 |  |  | 0.36625
| 19 | 82.3368 |  |  | 0.36064
| 20 | 82.3368 |  |  | 0.36064
| 21 | 80.964 |  |  | 0.35462
| 22 | 79.5912 |  |  | 0.34861
| 23 | 78.8896 |  |  | 0.34554
| 24 | 77.6083 |  |  | 0.33992
| 25 | 76.4796 |  |  | 0.33498
| 26 | 75.1983 |  |  | 0.32937
| 27 | 73.2459 |  |  | 0.32082
| 28 | 72.6663 |  |  | 0.31828
| 29 | 71.1714 |  |  | 0.31173
| 30 | 70.5918 |  |  | 0.30919
| 31 | 68.7309 |  |  | 0.30104
| 32 | 67.1141 |  |  | 0.29396
| 33 | 66.9005 |  |  | 0.29302
| 34 | 65.1617 |  |  | 0.28541
| 35 | 64.3685 |  |  | 0.28193
| 36 | 63.3313 |  |  | 0.27739
| 37 | 61.4704 |  |  | 0.26924
| 38 | 61.1348 |  |  | 0.26777
| 39 | 60.0976 |  |  | 0.26323
| 40 | 58.6943 |  |  | 0.25708
| 41 | 57.3215 |  |  | 0.25107
| 42 | 55.9487 |  |  | 0.24506
| 43 | 55.1251 |  |  | 0.24145
| 44 | 53.3862 |  |  | 0.23383
| 45 | 52.593 |  |  | 0.23036
| 46 | 51.2203 |  |  | 0.22434
| 47 | 49.939 |  |  | 0.21873
| 48 | 49.2373 |  |  | 0.21566
| 49 | 48.4442 |  |  | 0.21219
| 50 | 47.2849 |  |  | 0.20711
| 51 | 45.9121 |  |  | 0.2011
| 52 | 45.5461 |  |  | 0.19949
| 53 | 43.5936 |  |  | 0.19094
| 54 | 42.6785 |  |  | 0.18693
| 55 | 42.6785 |  |  | 0.18693
| 56 | 42.0988 |  |  | 0.18439
| 57 | 40.9396 |  |  | 0.17932
| 58 | 40.36 |  |  | 0.17678
| 59 | 39.5668 |  |  | 0.1733
| 60 | 39.1092 |  |  | 0.1713
| 61 | 38.4076 |  |  | 0.16823
| 62 | 37.2483 |  |  | 0.16315
| 63 | 36.4552 |  |  | 0.15967
| 64 | 35.1739 |  |  | 0.15406
| 65 | 34.1367 |  |  | 0.14952
| 66 | 33.313 |  |  | 0.14591
| 67 | 31.9402 |  |  | 0.1399
| 68 | 31.4826 |  |  | 0.13789
| 69 | 30.903 |  |  | 0.13536
| 70 | 30.3234 |  |  | 0.13282
| 71 | 28.7065 |  |  | 0.12573
| 72 | 28.8285 |  |  | 0.12627
| 73 | 27.9134 |  |  | 0.12226
| 74 | 27.2117 |  |  | 0.11919
| 75 | 26.8761 |  |  | 0.11772
| 76 | 25.8389 |  |  | 0.11317
| 77 | 24.8932 |  |  | 0.10903
| 78 | 23.978 |  |  | 0.10502
| 79 | 23.3069 |  |  | 0.10208
| 80 | 22.6053 |  |  | 0.099011
| 81 | 22.2697 |  |  | 0.097541
| 82 | 21.446 |  |  | 0.093933
| 83 | 20.7444 |  |  | 0.09086
| 84 | 19.7071 |  |  | 0.086317
| 85 | 19.3716 |  |  | 0.084847
| 86 | 18.2123 |  |  | 0.07977
| 87 | 17.7547 |  |  | 0.077766
| 88 | 17.5107 |  |  | 0.076697
| 89 | 17.2971 |  |  | 0.075761
| 90 | 16.2599 |  |  | 0.071218
| 91 | 15.4362 |  |  | 0.067611
| 92 | 14.6431 |  |  | 0.064137
| 93 | 14.1855 |  |  | 0.062132
| 94 | 13.2703 |  |  | 0.058124
| 95 | 12.3246 |  |  | 0.053982
| 96 | 11.989 |  |  | 0.052512
| 97 | 11.4094 |  |  | 0.049973
| 98 | 10.4942 |  |  | 0.045965
| 99 | 9.335 |  |  | 0.040887
| 100 | 9.9146 |  |  | 0.043426
| 101 | 9.2129 |  |  | 0.040353
| 102 | 8.4198 |  |  | 0.036879
| 103 | 7.8402 |  |  | 0.03434
| 104 | 7.2605 |  |  | 0.031801
| 105 | 6.6809 |  |  | 0.029262
| 106 | 5.9793 |  |  | 0.026189
| 107 | 5.8877 |  |  | 0.025788
| 108 | 4.8505 |  |  | 0.021245
| 109 | 4.2709 |  |  | 0.018707
| 110 | 3.8133 |  |  | 0.016702
| 111 | 3.9048 |  |  | 0.017103
| 112 | 3.1117 |  |  | 0.013629
| 113 | 2.8676 |  |  | 0.01256
| 114 | 2.0744 |  |  | 0.009086
| 115 | 1.6168 |  |  | 0.0070818
| 116 | 1.6168 |  |  | 0.0070818
| 117 | 1.2508 |  |  | 0.0054783
| 118 | 0.91519 |  |  | 0.0040085
| 119 | 0.57962 |  |  | 0.0025387
| 120 | 0 |  |  | 0

## 4x15
HVL=0.5 mm Cu |  | РИП=40см
4x15 cm
| PDD |  | BSF | Dose (0cm) | DOSERATE ON DEPTH, Gy/min
| h, mm | % |  | Gy/min
| 0 | 100 | 1.0829 | 0.4 | 0.43316
| 1 | 99.7766 |  |  | 0.39911
| 2 | 97.8218 |  |  | 0.39129
| 3 | 96.5652 |  |  | 0.38626
| 4 | 95.6437 |  |  | 0.38257
| 5 | 94.2753 |  |  | 0.3771
| 6 | 93.8006 |  |  | 0.3752
| 7 | 91.6225 |  |  | 0.36649
| 8 | 90.8126 |  |  | 0.36325
| 9 | 88.7462 |  |  | 0.35498
| 10 | 88.048 |  |  | 0.35219
| 11 | 86.3446 |  |  | 0.34538
| 12 | 85.4231 |  |  | 0.34169
| 13 | 83.3566 |  |  | 0.33343
| 14 | 82.2117 |  |  | 0.32885
| 15 | 80.4803 |  |  | 0.32192
| 16 | 79.9218 |  |  | 0.31969
| 17 | 78.5255 |  |  | 0.3141
| 18 | 76.8221 |  |  | 0.30729
| 19 | 75.9006 |  |  | 0.3036
| 20 | 74.3926 |  |  | 0.29757
| 21 | 73.3594 |  |  | 0.29344
| 22 | 72.2145 |  |  | 0.28886
| 23 | 70.5948 |  |  | 0.28238
| 24 | 68.8914 |  |  | 0.27557
| 25 | 68.1932 |  |  | 0.27277
| 26 | 67.16 |  |  | 0.26864
| 27 | 65.5683 |  |  | 0.26227
| 28 | 64.8701 |  |  | 0.25948
| 29 | 63.1388 |  |  | 0.25256
| 30 | 61.0723 |  |  | 0.24429
| 31 | 61.0723 |  |  | 0.24429
| 32 | 59.4806 |  |  | 0.23792
| 33 | 57.8609 |  |  | 0.23144
| 34 | 57.0511 |  |  | 0.2282
| 35 | 55.6828 |  |  | 0.22273
| 36 | 54.8729 |  |  | 0.21949
| 37 | 54.0631 |  |  | 0.21625
| 38 | 53.0578 |  |  | 0.21223
| 39 | 50.74 |  |  | 0.20296
| 40 | 49.1483 |  |  | 0.19659
| 41 | 48.6735 |  |  | 0.19469
| 42 | 47.6403 |  |  | 0.19056
| 43 | 46.8305 |  |  | 0.18732
| 44 | 45.7973 |  |  | 0.18319
| 45 | 45.1271 |  |  | 0.18051
| 46 | 44.0938 |  |  | 0.17638
| 47 | 42.4742 |  |  | 0.1699
| 48 | 41.6643 |  |  | 0.16666
| 49 | 41.9157 |  |  | 0.16766
| 50 | 40.9941 |  |  | 0.16398
| 51 | 39.9609 |  |  | 0.15984
| 52 | 38.9277 |  |  | 0.15571
| 53 | 37.5314 |  |  | 0.15013
| 54 | 37.0846 |  |  | 0.14834
| 55 | 36.0514 |  |  | 0.14421
| 56 | 34.0966 |  |  | 0.13639
| 57 | 32.9517 |  |  | 0.13181
| 58 | 32.6166 |  |  | 0.13047
| 59 | 31.5834 |  |  | 0.12633
| 60 | 30.0754 |  |  | 0.1203
| 61 | 29.9637 |  |  | 0.11985
| 62 | 28.5954 |  |  | 0.11438
| 63 | 27.7855 |  |  | 0.11114
| 64 | 26.864 |  |  | 0.10746
| 65 | 26.0542 |  |  | 0.10422
| 66 | 25.4957 |  |  | 0.10198
| 67 | 24.7975 |  |  | 0.09919
| 68 | 24.3507 |  |  | 0.097403
| 69 | 23.6526 |  |  | 0.09461
| 70 | 22.5077 |  |  | 0.090031
| 71 | 22.0329 |  |  | 0.088132
| 72 | 21.5861 |  |  | 0.086345
| 73 | 21.1114 |  |  | 0.084446
| 74 | 20.6646 |  |  | 0.082658
| 75 | 19.7431 |  |  | 0.078972
| 76 | 19.045 |  |  | 0.07618
| 77 | 18.9333 |  |  | 0.075733
| 78 | 17.9 |  |  | 0.0716
| 79 | 17.3415 |  |  | 0.069366
| 80 | 17.1181 |  |  | 0.068472
| 81 | 16.1966 |  |  | 0.064786
| 82 | 15.2751 |  |  | 0.0611
| 83 | 15.0517 |  |  | 0.060207
| 84 | 14.8003 |  |  | 0.059201
| 85 | 14.3535 |  |  | 0.057414
| 86 | 12.9852 |  |  | 0.051941
| 87 | 12.5105 |  |  | 0.050042
| 88 | 12.8456 |  |  | 0.051382
| 89 | 12.7339 |  |  | 0.050935
| 90 | 11.8123 |  |  | 0.047249
| 91 | 11.4772 |  |  | 0.045909
| 92 | 10.9187 |  |  | 0.043675
| 93 | 10.3323 |  |  | 0.041329
| 94 | 10.1089 |  |  | 0.040436
| 95 | 9.7459 |  |  | 0.038984
| 96 | 9.1874 |  |  | 0.03675
| 97 | 8.4893 |  |  | 0.033957
| 98 | 8.4893 |  |  | 0.033957
| 99 | 7.819 |  |  | 0.031276
| 100 | 7.456 |  |  | 0.029824
| 101 | 7.3443 |  |  | 0.029377
| 102 | 6.5345 |  |  | 0.026138
| 103 | 6.4228 |  |  | 0.025691
| 104 | 6.0877 |  |  | 0.024351
| 105 | 5.5013 |  |  | 0.022005
| 106 | 5.5013 |  |  | 0.022005
| 107 | 4.7194 |  |  | 0.018877
| 108 | 4.468 |  |  | 0.017872
| 109 | 4.2446 |  |  | 0.016978
| 110 | 3.7978 |  |  | 0.015191
| 111 | 3.3231 |  |  | 0.013292
| 112 | 2.7646 |  |  | 0.011058
| 113 | 2.988 |  |  | 0.011952
| 114 | 2.4016 |  |  | 0.0096062
| 115 | 1.8431 |  |  | 0.0073722
| 116 | 1.6197 |  |  | 0.0064786
| 117 | 1.2566 |  |  | 0.0050265
| 118 | 1.1449 |  |  | 0.0045797
| 119 | 0.5585 |  |  | 0.002234
| 120 | 0 |  |  | 0

## absorbed tissue 2.5x2.5
Skin | Lung | Bone | Muscle
0.952 | 1.029 | 3.068 | 1.02
0.52136 | 0.56353 | 1.6802 | 0.5586
0.45111 | 0.48759 | 1.4538 | 0.48333
0.44096 | 0.47662 | 1.4211 | 0.47245
0.43093 | 0.46579 | 1.3888 | 0.46171
0.42543 | 0.45984 | 1.371 | 0.45582
0.4143 | 0.44781 | 1.3352 | 0.44389
0.40048 | 0.43287 | 1.2906 | 0.42909
0.3863 | 0.41754 | 1.2449 | 0.41389
0.38997 | 0.42151 | 1.2567 | 0.41782
0.3863 | 0.41754 | 1.2449 | 0.41389
0.37566 | 0.40604 | 1.2106 | 0.40249
0.366 | 0.3956 | 1.1795 | 0.39214
0.35499 | 0.3837 | 1.144 | 0.38035
0.34668 | 0.37472 | 1.1172 | 0.37144
0.33983 | 0.36731 | 1.0952 | 0.3641
0.33115 | 0.35793 | 1.0672 | 0.3548
0.32234 | 0.34841 | 1.0388 | 0.34537
0.31684 | 0.34247 | 1.0211 | 0.33947
0.3095 | 0.33454 | 0.99743 | 0.33161
0.30217 | 0.3266 | 0.97378 | 0.32375
0.29568 | 0.3196 | 0.9529 | 0.3168
0.29018 | 0.31365 | 0.93516 | 0.31091
0.28052 | 0.30321 | 0.90403 | 0.30056
0.27086 | 0.29277 | 0.8729 | 0.29021
0.2667 | 0.28827 | 0.8595 | 0.28575
0.26218 | 0.28338 | 0.84492 | 0.2809
0.2557 | 0.27638 | 0.82403 | 0.27396
0.24922 | 0.26937 | 0.80315 | 0.26702
0.2387 | 0.25801 | 0.76925 | 0.25575
0.23589 | 0.25497 | 0.76019 | 0.25274
0.23038 | 0.24902 | 0.74246 | 0.24684
0.22488 | 0.24307 | 0.72472 | 0.24094
0.21987 | 0.23765 | 0.70856 | 0.23557
0.21424 | 0.23157 | 0.69044 | 0.22955
0.20654 | 0.22324 | 0.66561 | 0.22129
0.20189 | 0.21822 | 0.65063 | 0.21631
0.19358 | 0.20923 | 0.62384 | 0.2074
0.1904 | 0.2058 | 0.61359 | 0.204
0.18489 | 0.19985 | 0.59586 | 0.1981
0.17792 | 0.19231 | 0.57339 | 0.19063
0.17242 | 0.18637 | 0.55566 | 0.18474
0.1679 | 0.18148 | 0.54108 | 0.17989
0.16508 | 0.17844 | 0.53201 | 0.17688
0.15726 | 0.16998 | 0.50679 | 0.16849
0.15457 | 0.16707 | 0.49812 | 0.16561
0.15224 | 0.16456 | 0.49064 | 0.16312
0.14992 | 0.16205 | 0.48315 | 0.16063
0.14491 | 0.15663 | 0.46699 | 0.15526
0.14161 | 0.15306 | 0.45635 | 0.15172
0.13708 | 0.14817 | 0.44177 | 0.14687
0.13525 | 0.14619 | 0.43586 | 0.14491
0.12877 | 0.13918 | 0.41497 | 0.13796
0.12559 | 0.13574 | 0.40473 | 0.13456
0.12228 | 0.13218 | 0.39408 | 0.13102
0.11911 | 0.12874 | 0.38384 | 0.12761
0.11678 | 0.12623 | 0.37635 | 0.12512
0.11311 | 0.12226 | 0.36453 | 0.12119
0.10675 | 0.11539 | 0.34404 | 0.11438
0.10627 | 0.11486 | 0.34246 | 0.11386
0.10345 | 0.11182 | 0.3334 | 0.11084
0.1026 | 0.11089 | 0.33064 | 0.10993
0.098439 | 0.1064 | 0.31724 | 0.10547
0.093792 | 0.10138 | 0.30226 | 0.10049
0.092936 | 0.10045 | 0.2995 | 0.099575
0.088779 | 0.095959 | 0.28611 | 0.09512
0.086455 | 0.093448 | 0.27862 | 0.092631
0.083765 | 0.09054 | 0.26995 | 0.089748
0.080952 | 0.0875 | 0.26088 | 0.086735
0.077773 | 0.084063 | 0.25064 | 0.083328
0.075939 | 0.082081 | 0.24473 | 0.081363
0.073615 | 0.079569 | 0.23724 | 0.078874
0.07227 | 0.078116 | 0.2329 | 0.077432
0.068968 | 0.074547 | 0.22226 | 0.073895
0.068479 | 0.074018 | 0.22069 | 0.073371
0.065789 | 0.07111 | 0.21202 | 0.070488
0.06261 | 0.067674 | 0.20177 | 0.067082
0.062121 | 0.067145 | 0.2002 | 0.066558
0.058819 | 0.063576 | 0.18955 | 0.06302
0.056985 | 0.061594 | 0.18364 | 0.061055
0.054294 | 0.058686 | 0.17497 | 0.058172
0.05246 | 0.056703 | 0.16906 | 0.056207
0.051115 | 0.055249 | 0.16473 | 0.054766
0.046468 | 0.050227 | 0.14975 | 0.049787
0.045123 | 0.048773 | 0.14542 | 0.048346
0.045123 | 0.048773 | 0.14542 | 0.048346
0.044145 | 0.047715 | 0.14226 | 0.047298
0.04231 | 0.045733 | 0.13635 | 0.045333
0.040476 | 0.04375 | 0.13044 | 0.043367
0.037664 | 0.04071 | 0.12138 | 0.040354
0.036319 | 0.039256 | 0.11704 | 0.038913
0.035463 | 0.038331 | 0.11428 | 0.037996
0.034973 | 0.037802 | 0.11271 | 0.037471
0.03265 | 0.035291 | 0.10522 | 0.034982
0.02996 | 0.032383 | 0.096551 | 0.0321
0.029471 | 0.031854 | 0.094975 | 0.031576
0.028492 | 0.030797 | 0.091822 | 0.030527
0.025802 | 0.027889 | 0.083152 | 0.027645
0.024335 | 0.026303 | 0.078423 | 0.026073
0.023479 | 0.025378 | 0.075664 | 0.025156
0.0225 | 0.02432 | 0.072512 | 0.024108
0.021155 | 0.022866 | 0.068177 | 0.022666
0.020299 | 0.021941 | 0.065418 | 0.021749
0.017976 | 0.01943 | 0.05793 | 0.01926
0.018465 | 0.019958 | 0.059507 | 0.019784
0.016631 | 0.017976 | 0.053596 | 0.017819
0.014674 | 0.015861 | 0.04729 | 0.015722
0.013329 | 0.014407 | 0.042955 | 0.014281
0.011495 | 0.012424 | 0.037044 | 0.012316
0.011495 | 0.012424 | 0.037044 | 0.012316
0.010639 | 0.011499 | 0.034285 | 0.011399
0.0096605 | 0.010442 | 0.031133 | 0.01035
0.0091714 | 0.0099132 | 0.029556 | 0.0098265
0.0083153 | 0.0089879 | 0.026798 | 0.0089093
0.0069702 | 0.007534 | 0.022463 | 0.0074681
0.0059919 | 0.0064766 | 0.01931 | 0.0064199
0.0046468 | 0.0050226 | 0.014975 | 0.0049787
0.0046468 | 0.0050226 | 0.014975 | 0.0049787
0.0023234 | 0.0025113 | 0.0074877 | 0.0024894
0.0023234 | 0.0025113 | 0.0074877 | 0.0024894
0.00048915 | 0.00052872 | 0.0015764 | 0.00052409
0 | 0 | 0 | 0

## absorbed tissue 4x4
Skin | Lung | Bone | Muscle
0.952 | 1.029 | 3.068 | 1.02
0.592 | 0.63988 | 1.9078 | 0.63428
0.54142 | 0.58522 | 1.7448 | 0.5801
0.53555 | 0.57887 | 1.7259 | 0.57381
0.52577 | 0.5683 | 1.6944 | 0.56332
0.51824 | 0.56016 | 1.6701 | 0.55526
0.51192 | 0.55333 | 1.6498 | 0.54849
0.50394 | 0.5447 | 1.6241 | 0.53994
0.49311 | 0.53299 | 1.5891 | 0.52833
0.48468 | 0.52388 | 1.562 | 0.5193
0.47354 | 0.51184 | 1.5261 | 0.50736
0.46285 | 0.50029 | 1.4916 | 0.49591
0.45653 | 0.49346 | 1.4713 | 0.48914
0.44313 | 0.47898 | 1.4281 | 0.47479
0.43696 | 0.47231 | 1.4082 | 0.46817
0.43516 | 0.47035 | 1.4024 | 0.46624
0.42357 | 0.45783 | 1.365 | 0.45382
0.41469 | 0.44823 | 1.3364 | 0.44431
0.40656 | 0.43944 | 1.3102 | 0.4356
0.39858 | 0.43082 | 1.2845 | 0.42705
0.39226 | 0.42398 | 1.2641 | 0.42028
0.38383 | 0.41487 | 1.237 | 0.41124
0.37359 | 0.40381 | 1.204 | 0.40028
0.36245 | 0.39177 | 1.1681 | 0.38834
0.35568 | 0.38445 | 1.1462 | 0.38109
0.35207 | 0.38054 | 1.1346 | 0.37722
0.35177 | 0.38022 | 1.1336 | 0.37689
0.34003 | 0.36753 | 1.0958 | 0.36431
0.3325 | 0.35939 | 1.0715 | 0.35625
0.32317 | 0.34931 | 1.0415 | 0.34625
0.31459 | 0.34003 | 1.0138 | 0.33706
0.30977 | 0.33483 | 0.9983 | 0.3319
0.30029 | 0.32458 | 0.96774 | 0.32174
0.29276 | 0.31644 | 0.94349 | 0.31368
0.28825 | 0.31156 | 0.92893 | 0.30884
0.28343 | 0.30636 | 0.91341 | 0.30368
0.2753 | 0.29757 | 0.88722 | 0.29497
0.26687 | 0.28846 | 0.86005 | 0.28594
0.2607 | 0.28179 | 0.84016 | 0.27932
0.25393 | 0.27447 | 0.81833 | 0.27207
0.25077 | 0.27105 | 0.80815 | 0.26868
0.2455 | 0.26536 | 0.79117 | 0.26304
0.23782 | 0.25706 | 0.76643 | 0.25481
0.2321 | 0.25088 | 0.748 | 0.24868
0.22894 | 0.24746 | 0.73781 | 0.2453
0.22187 | 0.23981 | 0.71501 | 0.23772
0.2169 | 0.23444 | 0.699 | 0.23239
0.21148 | 0.22859 | 0.68154 | 0.22659
0.2035 | 0.21996 | 0.65583 | 0.21804
0.19899 | 0.21508 | 0.64128 | 0.2132
0.19191 | 0.20744 | 0.61848 | 0.20562
0.18695 | 0.20207 | 0.60247 | 0.2003
0.18349 | 0.19833 | 0.59132 | 0.19659
0.17897 | 0.19344 | 0.57676 | 0.19175
0.17626 | 0.19052 | 0.56803 | 0.18885
0.17189 | 0.1858 | 0.55396 | 0.18417
0.16422 | 0.1775 | 0.52922 | 0.17595
0.1585 | 0.17132 | 0.51079 | 0.16982
0.15443 | 0.16693 | 0.49769 | 0.16547
0.15173 | 0.164 | 0.48896 | 0.16256
0.14555 | 0.15733 | 0.46907 | 0.15595
0.14194 | 0.15342 | 0.45743 | 0.15208
0.13923 | 0.15049 | 0.4487 | 0.14918
0.13426 | 0.14512 | 0.43269 | 0.14386
0.13125 | 0.14187 | 0.42299 | 0.14063
0.12809 | 0.13845 | 0.41281 | 0.13724
0.12448 | 0.13455 | 0.40116 | 0.13337
0.12012 | 0.12983 | 0.3871 | 0.1287
0.11786 | 0.12739 | 0.37982 | 0.12628
0.11244 | 0.12153 | 0.36236 | 0.12047
0.10762 | 0.11633 | 0.34683 | 0.11531
0.10491 | 0.1134 | 0.3381 | 0.11241
0.1004 | 0.10852 | 0.32355 | 0.10757
0.097237 | 0.1051 | 0.31336 | 0.10418
0.091517 | 0.098919 | 0.29493 | 0.098054
0.088807 | 0.09599 | 0.2862 | 0.095151
0.090614 | 0.097943 | 0.29202 | 0.097086
0.085646 | 0.092574 | 0.27601 | 0.091764
0.084292 | 0.091109 | 0.27165 | 0.090313
0.081733 | 0.088344 | 0.2634 | 0.087571
0.07812 | 0.084439 | 0.25176 | 0.0837
0.079927 | 0.086391 | 0.25758 | 0.085636
0.074056 | 0.080046 | 0.23866 | 0.079346
0.070895 | 0.07663 | 0.22847 | 0.075959
0.067433 | 0.072888 | 0.21732 | 0.07225
0.062918 | 0.068007 | 0.20276 | 0.067412
0.058854 | 0.063614 | 0.18967 | 0.063058
0.06066 | 0.065566 | 0.19549 | 0.064993
0.058402 | 0.063126 | 0.18821 | 0.062574
0.057047 | 0.061662 | 0.18385 | 0.061122
0.057047 | 0.061662 | 0.18385 | 0.061122
0.050876 | 0.054991 | 0.16396 | 0.05451
0.049973 | 0.054015 | 0.16105 | 0.053542
0.047715 | 0.051574 | 0.15377 | 0.051123
0.045006 | 0.048646 | 0.14504 | 0.048221
0.041995 | 0.045392 | 0.13534 | 0.044995
0.040189 | 0.04344 | 0.12952 | 0.04306
0.038383 | 0.041487 | 0.1237 | 0.041125
0.036577 | 0.039535 | 0.11788 | 0.039189
0.03477 | 0.037583 | 0.11205 | 0.037254
0.031158 | 0.033678 | 0.10041 | 0.033383
0.031609 | 0.034166 | 0.10187 | 0.033867
0.031158 | 0.033678 | 0.10041 | 0.033383
0.027244 | 0.029448 | 0.0878 | 0.02919
0.024986 | 0.027007 | 0.080524 | 0.026771
0.024535 | 0.026519 | 0.079068 | 0.026287
0.024535 | 0.026519 | 0.079068 | 0.026287
0.021374 | 0.023103 | 0.068882 | 0.022901
0.019568 | 0.02115 | 0.063061 | 0.020965
0.017912 | 0.019361 | 0.057725 | 0.019191
0.015203 | 0.016432 | 0.048993 | 0.016289
0.015203 | 0.016432 | 0.048993 | 0.016289
0.012945 | 0.013992 | 0.041717 | 0.013869
0.010235 | 0.011063 | 0.032986 | 0.010967
0.0093323 | 0.010087 | 0.030075 | 0.0099989
0.0093323 | 0.010087 | 0.030075 | 0.0099989
0.0079776 | 0.0086229 | 0.025709 | 0.0085475
0.0061714 | 0.0066705 | 0.019888 | 0.0066122
0.003161 | 0.0034166 | 0.010187 | 0.0033867
0.003161 | 0.0034166 | 0.010187 | 0.0033867
0.0027094 | 0.0029285 | 0.0087314 | 0.0029029
0 | 0 | 0 | 0

## absorbed tissue 6x8
Skin | Lung | Bone | Muscle
0.952 | 1.029 | 3.068 | 1.02
0.42501 | 0.45939 | 1.3697 | 0.45537
0.39178 | 0.42346 | 1.2626 | 0.41976
0.38987 | 0.42141 | 1.2564 | 0.41772
0.38416 | 0.41523 | 1.238 | 0.4116
0.38181 | 0.41269 | 1.2304 | 0.40908
0.37755 | 0.40808 | 1.2167 | 0.40452
0.36814 | 0.39791 | 1.1864 | 0.39443
0.36769 | 0.39743 | 1.1849 | 0.39395
0.36298 | 0.39234 | 1.1698 | 0.38891
0.35873 | 0.38774 | 1.1561 | 0.38435
0.35256 | 0.38108 | 1.1362 | 0.37775
0.34876 | 0.37696 | 1.1239 | 0.37367
0.34315 | 0.37091 | 1.1059 | 0.36766
0.33699 | 0.36425 | 1.086 | 0.36106
0.33184 | 0.35868 | 1.0694 | 0.35554
0.32758 | 0.35408 | 1.0557 | 0.35098
0.32142 | 0.34742 | 1.0358 | 0.34438
0.31761 | 0.3433 | 1.0236 | 0.3403
0.30674 | 0.33155 | 0.98854 | 0.32865
0.3082 | 0.33313 | 0.99323 | 0.33021
0.30069 | 0.32501 | 0.96904 | 0.32217
0.29352 | 0.31726 | 0.94594 | 0.31449
0.29352 | 0.31726 | 0.94594 | 0.31449
0.28512 | 0.30818 | 0.91886 | 0.30549
0.28366 | 0.30661 | 0.91416 | 0.30393
0.2728 | 0.29486 | 0.87914 | 0.29228
0.26764 | 0.28929 | 0.86253 | 0.28676
0.26664 | 0.2882 | 0.85929 | 0.28568
0.26384 | 0.28517 | 0.85026 | 0.28268
0.26103 | 0.28215 | 0.84123 | 0.27968
0.25442 | 0.275 | 0.81993 | 0.2726
0.25017 | 0.2704 | 0.80621 | 0.26804
0.24356 | 0.26326 | 0.78491 | 0.26095
0.2384 | 0.25769 | 0.7683 | 0.25543
0.2365 | 0.25563 | 0.76216 | 0.25339
0.23415 | 0.25309 | 0.75458 | 0.25087
0.22754 | 0.24594 | 0.73328 | 0.24379
0.22373 | 0.24182 | 0.72101 | 0.23971
0.21947 | 0.23722 | 0.70729 | 0.23515
0.21286 | 0.23008 | 0.68598 | 0.22807
0.21196 | 0.22911 | 0.6831 | 0.2271
0.20535 | 0.22196 | 0.66179 | 0.22002
0.20199 | 0.21833 | 0.65096 | 0.21642
0.19818 | 0.21421 | 0.63869 | 0.21234
0.19348 | 0.20913 | 0.62352 | 0.2073
0.18833 | 0.20356 | 0.60692 | 0.20178
0.18552 | 0.20053 | 0.59789 | 0.19878
0.17981 | 0.19435 | 0.57948 | 0.19265
0.17421 | 0.1883 | 0.56142 | 0.18665
0.176 | 0.19024 | 0.5672 | 0.18857
0.16995 | 0.1837 | 0.5477 | 0.18209
0.16659 | 0.18007 | 0.53687 | 0.17849
0.16099 | 0.17401 | 0.51882 | 0.17249
0.15953 | 0.17244 | 0.51413 | 0.17093
0.15528 | 0.16784 | 0.50041 | 0.16637
0.15012 | 0.16227 | 0.4838 | 0.16085
0.14911 | 0.16118 | 0.48055 | 0.15977
0.14441 | 0.15609 | 0.46539 | 0.15472
0.14161 | 0.15306 | 0.45636 | 0.15172
0.13881 | 0.15003 | 0.44733 | 0.14872
0.13589 | 0.14689 | 0.43795 | 0.1456
0.13029 | 0.14083 | 0.41989 | 0.1396
0.12794 | 0.13829 | 0.41231 | 0.13708
0.12559 | 0.13575 | 0.40473 | 0.13456
0.12268 | 0.1326 | 0.39534 | 0.13144
0.11797 | 0.12751 | 0.38018 | 0.1264
0.11752 | 0.12703 | 0.37874 | 0.12592
0.11237 | 0.12146 | 0.36213 | 0.12039
0.11046 | 0.1194 | 0.35599 | 0.11835
0.10576 | 0.11431 | 0.34083 | 0.11331
0.10105 | 0.10923 | 0.32566 | 0.10827
0.096796 | 0.10462 | 0.31194 | 0.10371
0.09814 | 0.10608 | 0.31627 | 0.10515
0.096348 | 0.10414 | 0.3105 | 0.10323
0.093883 | 0.10148 | 0.30256 | 0.10059
0.089626 | 0.096875 | 0.28884 | 0.096027
0.085929 | 0.092879 | 0.27692 | 0.092066
0.083576 | 0.090336 | 0.26934 | 0.089546
0.082568 | 0.089246 | 0.26609 | 0.088465
0.079767 | 0.086219 | 0.25706 | 0.085464
0.077414 | 0.083676 | 0.24948 | 0.082944
0.075061 | 0.081133 | 0.2419 | 0.080423
0.072709 | 0.07859 | 0.23432 | 0.077902
0.069908 | 0.075562 | 0.22529 | 0.074901
0.068003 | 0.073504 | 0.21915 | 0.072861
0.065651 | 0.070961 | 0.21157 | 0.07034
0.062738 | 0.067812 | 0.20218 | 0.067219
0.061394 | 0.066359 | 0.19785 | 0.065779
0.058033 | 0.062726 | 0.18702 | 0.062178
0.057136 | 0.061758 | 0.18413 | 0.061217
0.052431 | 0.056672 | 0.16897 | 0.056176
0.050975 | 0.055098 | 0.16428 | 0.054616
0.048174 | 0.05207 | 0.15525 | 0.051615
0.046269 | 0.050012 | 0.14911 | 0.049574
0.044813 | 0.048437 | 0.14442 | 0.048014
0.042908 | 0.046379 | 0.13828 | 0.045973
0.041116 | 0.044441 | 0.1325 | 0.044053
0.039211 | 0.042383 | 0.12637 | 0.042012
0.037755 | 0.040808 | 0.12167 | 0.040452
0.033049 | 0.035723 | 0.10651 | 0.03541
0.031593 | 0.034148 | 0.10181 | 0.03385
0.028792 | 0.031121 | 0.092788 | 0.030849
0.02924 | 0.031605 | 0.094233 | 0.031329
0.02644 | 0.028578 | 0.085206 | 0.028328
0.025543 | 0.027609 | 0.082318 | 0.027368
0.023639 | 0.025551 | 0.07618 | 0.025327
0.022182 | 0.023977 | 0.071487 | 0.023767
0.021734 | 0.023492 | 0.070043 | 0.023287
0.018373 | 0.019859 | 0.059211 | 0.019686
0.017925 | 0.019375 | 0.057767 | 0.019205
0.016021 | 0.017316 | 0.051629 | 0.017165
0.014676 | 0.015863 | 0.047297 | 0.015724
0.012324 | 0.01332 | 0.039715 | 0.013204
0.011763 | 0.012715 | 0.03791 | 0.012604
0.010867 | 0.011746 | 0.035021 | 0.011643
0.0085144 | 0.0092031 | 0.027439 | 0.0091226
0.0057136 | 0.0061758 | 0.018413 | 0.0061218
0.0051535 | 0.0055703 | 0.016608 | 0.0055216
0.0042572 | 0.0046015 | 0.01372 | 0.0045613
0.0023527 | 0.002543 | 0.0075819 | 0.0025207
0 | 0 | 0 | 0

## absorbed tissue 8x10
Skin | Lung | Bone | Muscle
0.952 | 1.029 | 3.068 | 1.02
0.43487 | 0.47004 | 1.4014 | 0.46593
0.39687 | 0.42897 | 1.279 | 0.42522
0.39592 | 0.42794 | 1.2759 | 0.4242
0.39211 | 0.42383 | 1.2637 | 0.42012
0.39259 | 0.42434 | 1.2652 | 0.42063
0.38379 | 0.41483 | 1.2368 | 0.4112
0.38236 | 0.41329 | 1.2322 | 0.40967
0.37416 | 0.40442 | 1.2058 | 0.40088
0.37416 | 0.40442 | 1.2058 | 0.40088
0.36774 | 0.39748 | 1.1851 | 0.39401
0.35811 | 0.38707 | 1.1541 | 0.38369
0.35656 | 0.3854 | 1.1491 | 0.38203
0.34741 | 0.37551 | 1.1196 | 0.37222
0.33956 | 0.36703 | 1.0943 | 0.36382
0.34586 | 0.37384 | 1.1146 | 0.37057
0.34348 | 0.37127 | 1.1069 | 0.36802
0.33469 | 0.36176 | 1.0786 | 0.35859
0.33041 | 0.35713 | 1.0648 | 0.35401
0.32601 | 0.35238 | 1.0506 | 0.34929
0.32066 | 0.34659 | 1.0334 | 0.34356
0.31673 | 0.34235 | 1.0207 | 0.33936
0.31233 | 0.3376 | 1.0066 | 0.33464
0.30948 | 0.33451 | 0.99736 | 0.33159
0.30318 | 0.3277 | 0.97705 | 0.32483
0.29581 | 0.31973 | 0.9533 | 0.31694
0.29153 | 0.31511 | 0.9395 | 0.31235
0.28618 | 0.30932 | 0.92226 | 0.30662
0.28225 | 0.30508 | 0.90962 | 0.30241
0.27785 | 0.30033 | 0.89544 | 0.2977
0.275 | 0.29724 | 0.88624 | 0.29464
0.26965 | 0.29146 | 0.869 | 0.28891
0.26383 | 0.28516 | 0.85023 | 0.28267
0.26085 | 0.28195 | 0.84065 | 0.27949
0.25455 | 0.27514 | 0.82034 | 0.27273
0.24777 | 0.26782 | 0.7985 | 0.26547
0.24635 | 0.26627 | 0.7939 | 0.26394
0.24242 | 0.26203 | 0.78126 | 0.25974
0.23565 | 0.25471 | 0.75942 | 0.25248
0.2303 | 0.24892 | 0.74218 | 0.24675
0.22887 | 0.24738 | 0.73758 | 0.24522
0.2196 | 0.23736 | 0.70769 | 0.23528
0.21662 | 0.23415 | 0.69811 | 0.2321
0.21175 | 0.22888 | 0.6824 | 0.22687
0.20842 | 0.22528 | 0.67168 | 0.22331
0.20402 | 0.22052 | 0.6575 | 0.21859
0.1982 | 0.21423 | 0.63872 | 0.21235
0.19237 | 0.20793 | 0.61995 | 0.20611
0.1894 | 0.20472 | 0.61037 | 0.20293
0.18357 | 0.19842 | 0.5916 | 0.19668
0.17537 | 0.18955 | 0.56516 | 0.18789
0.17347 | 0.1875 | 0.55903 | 0.18586
0.17347 | 0.1875 | 0.55903 | 0.18586
0.17002 | 0.18377 | 0.54792 | 0.18216
0.16657 | 0.18004 | 0.5368 | 0.17847
0.16324 | 0.17644 | 0.52608 | 0.1749
0.15837 | 0.17118 | 0.51037 | 0.16968
0.15254 | 0.16488 | 0.49159 | 0.16344
0.15254 | 0.16488 | 0.49159 | 0.16344
0.14814 | 0.16012 | 0.47741 | 0.15872
0.14529 | 0.15704 | 0.46822 | 0.15567
0.14041 | 0.15177 | 0.45251 | 0.15044
0.13792 | 0.14907 | 0.44446 | 0.14777
0.13411 | 0.14496 | 0.4322 | 0.14369
0.13019 | 0.14072 | 0.41956 | 0.13949
0.12829 | 0.13866 | 0.41343 | 0.13745
0.12436 | 0.13442 | 0.40078 | 0.13325
0.12092 | 0.13069 | 0.38967 | 0.12955
0.11604 | 0.12543 | 0.37396 | 0.12433
0.11271 | 0.12183 | 0.36323 | 0.12076
0.10736 | 0.11604 | 0.34599 | 0.11503
0.10736 | 0.11604 | 0.34599 | 0.11503
0.10296 | 0.11129 | 0.33181 | 0.11032
0.10106 | 0.10923 | 0.32568 | 0.10828
0.097612 | 0.10551 | 0.31457 | 0.10458
0.094164 | 0.10178 | 0.30346 | 0.10089
0.090359 | 0.097668 | 0.2912 | 0.096814
0.086436 | 0.093427 | 0.27856 | 0.09261
0.087387 | 0.094455 | 0.28162 | 0.093629
0.085009 | 0.091885 | 0.27396 | 0.091081
0.079659 | 0.086102 | 0.25672 | 0.085349
0.078232 | 0.08456 | 0.25212 | 0.08382
0.073357 | 0.079291 | 0.23641 | 0.078597
0.06991 | 0.075564 | 0.2253 | 0.074903
0.068007 | 0.073508 | 0.21917 | 0.072865
0.065986 | 0.071323 | 0.21265 | 0.070699
0.064084 | 0.069267 | 0.20652 | 0.068661
0.061706 | 0.066697 | 0.19886 | 0.066113
0.059209 | 0.063998 | 0.19081 | 0.063438
0.05588 | 0.0604 | 0.18008 | 0.059872
0.053859 | 0.058215 | 0.17357 | 0.057706
0.051957 | 0.056159 | 0.16744 | 0.055668
0.049935 | 0.053974 | 0.16093 | 0.053502
0.048509 | 0.052432 | 0.15633 | 0.051974
0.044704 | 0.04832 | 0.14407 | 0.047897
0.04411 | 0.047677 | 0.14215 | 0.04726
0.042683 | 0.046135 | 0.13755 | 0.045732
0.042207 | 0.045621 | 0.13602 | 0.045222
0.039354 | 0.042537 | 0.12683 | 0.042165
0.038878 | 0.042023 | 0.12529 | 0.041655
0.035906 | 0.03881 | 0.11571 | 0.038471
0.034479 | 0.037268 | 0.11112 | 0.036942
0.032458 | 0.035083 | 0.1046 | 0.034776
0.029129 | 0.031485 | 0.093874 | 0.03121
0.026632 | 0.028786 | 0.085827 | 0.028535
0.027108 | 0.0293 | 0.08736 | 0.029044
0.025681 | 0.027758 | 0.082762 | 0.027515
0.023779 | 0.025702 | 0.076632 | 0.025477
0.021758 | 0.023517 | 0.070118 | 0.023312
0.01938 | 0.020947 | 0.062455 | 0.020764
0.018904 | 0.020433 | 0.060922 | 0.020254
0.017002 | 0.018377 | 0.054792 | 0.018216
0.014505 | 0.015678 | 0.046745 | 0.015541
0.014505 | 0.015678 | 0.046745 | 0.015541
0.012603 | 0.013622 | 0.040615 | 0.013503
0.010582 | 0.011437 | 0.034101 | 0.011337
0.0082037 | 0.0088672 | 0.026438 | 0.0087897
0.0063014 | 0.006811 | 0.020307 | 0.0067515
0.0047557 | 0.0051404 | 0.015326 | 0.0050954
0.0023779 | 0.0025702 | 0.0076632 | 0.0025477
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0

## absorbed tissue 10x15
Skin | Lung | Bone | Muscle
0.952 | 1.029 | 3.068 | 1.02
0.455 | 0.49181 | 1.4663 | 0.4875
0.41596 | 0.4496 | 1.3405 | 0.44567
0.41265 | 0.44603 | 1.3298 | 0.44213
0.4054 | 0.43819 | 1.3065 | 0.43436
0.40209 | 0.43462 | 1.2958 | 0.43081
0.39586 | 0.42788 | 1.2757 | 0.42414
0.39344 | 0.42527 | 1.2679 | 0.42155
0.39001 | 0.42155 | 1.2569 | 0.41787
0.38568 | 0.41688 | 1.2429 | 0.41323
0.38378 | 0.41482 | 1.2368 | 0.41119
0.37703 | 0.40753 | 1.2151 | 0.40396
0.37271 | 0.40285 | 1.2011 | 0.39933
0.36889 | 0.39873 | 1.1888 | 0.39524
0.36406 | 0.3935 | 1.1732 | 0.39006
0.36266 | 0.39199 | 1.1687 | 0.38856
0.35401 | 0.38264 | 1.1409 | 0.3793
0.34765 | 0.37577 | 1.1204 | 0.37248
0.34918 | 0.37742 | 1.1253 | 0.37412
0.34867 | 0.37687 | 1.1236 | 0.37357
0.34332 | 0.37109 | 1.1064 | 0.36785
0.34332 | 0.37109 | 1.1064 | 0.36785
0.3376 | 0.36491 | 1.088 | 0.36171
0.33188 | 0.35872 | 1.0695 | 0.35558
0.32895 | 0.35556 | 1.0601 | 0.35245
0.32361 | 0.34978 | 1.0429 | 0.34672
0.3189 | 0.34469 | 1.0277 | 0.34168
0.31356 | 0.33892 | 1.0105 | 0.33596
0.30542 | 0.33012 | 0.98427 | 0.32723
0.303 | 0.32751 | 0.97648 | 0.32464
0.29677 | 0.32077 | 0.95639 | 0.31797
0.29435 | 0.31816 | 0.9486 | 0.31538
0.28659 | 0.30977 | 0.9236 | 0.30706
0.27985 | 0.30248 | 0.90187 | 0.29984
0.27896 | 0.30152 | 0.899 | 0.29888
0.27171 | 0.29368 | 0.87563 | 0.29112
0.2684 | 0.29011 | 0.86497 | 0.28757
0.26408 | 0.28544 | 0.85104 | 0.28294
0.25632 | 0.27705 | 0.82603 | 0.27463
0.25492 | 0.27554 | 0.82152 | 0.27313
0.25059 | 0.27086 | 0.80758 | 0.26849
0.24474 | 0.26454 | 0.78873 | 0.26222
0.23902 | 0.25835 | 0.77028 | 0.25609
0.23329 | 0.25216 | 0.75183 | 0.24996
0.22986 | 0.24845 | 0.74076 | 0.24628
0.22261 | 0.24061 | 0.7174 | 0.23851
0.2193 | 0.23704 | 0.70674 | 0.23496
0.21358 | 0.23085 | 0.68829 | 0.22883
0.20823 | 0.22508 | 0.67107 | 0.22311
0.20531 | 0.22191 | 0.66164 | 0.21997
0.202 | 0.21834 | 0.65099 | 0.21643
0.19717 | 0.21311 | 0.63541 | 0.21125
0.19144 | 0.20693 | 0.61696 | 0.20512
0.18992 | 0.20528 | 0.61204 | 0.20348
0.18178 | 0.19648 | 0.5858 | 0.19476
0.17796 | 0.19235 | 0.57351 | 0.19067
0.17796 | 0.19235 | 0.57351 | 0.19067
0.17554 | 0.18974 | 0.56572 | 0.18808
0.17071 | 0.18452 | 0.55014 | 0.1829
0.16829 | 0.1819 | 0.54235 | 0.18031
0.16498 | 0.17833 | 0.53169 | 0.17677
0.16308 | 0.17627 | 0.52554 | 0.17472
0.16015 | 0.1731 | 0.51611 | 0.17159
0.15532 | 0.16788 | 0.50054 | 0.16641
0.15201 | 0.1643 | 0.48988 | 0.16287
0.14667 | 0.15853 | 0.47266 | 0.15714
0.14234 | 0.15385 | 0.45872 | 0.15251
0.13891 | 0.15014 | 0.44765 | 0.14883
0.13318 | 0.14396 | 0.42921 | 0.1427
0.13127 | 0.14189 | 0.42306 | 0.14065
0.12886 | 0.13928 | 0.41527 | 0.13806
0.12644 | 0.13667 | 0.40748 | 0.13547
0.1197 | 0.12938 | 0.38575 | 0.12825
0.12021 | 0.12993 | 0.38739 | 0.12879
0.11639 | 0.12581 | 0.3751 | 0.12471
0.11347 | 0.12264 | 0.36567 | 0.12157
0.11207 | 0.12113 | 0.36116 | 0.12007
0.10774 | 0.11646 | 0.34722 | 0.11544
0.1038 | 0.11219 | 0.33451 | 0.11121
0.099983 | 0.10807 | 0.32221 | 0.10712
0.097184 | 0.10504 | 0.31319 | 0.10413
0.094258 | 0.10188 | 0.30377 | 0.10099
0.092859 | 0.10037 | 0.29926 | 0.099492
0.089425 | 0.096658 | 0.28819 | 0.095812
0.086499 | 0.093495 | 0.27876 | 0.092678
0.082174 | 0.08882 | 0.26482 | 0.088044
0.080775 | 0.087308 | 0.26031 | 0.086544
0.075941 | 0.082083 | 0.24473 | 0.081365
0.074033 | 0.080021 | 0.23859 | 0.079321
0.073015 | 0.078921 | 0.23531 | 0.078231
0.072125 | 0.077959 | 0.23244 | 0.077277
0.0678 | 0.073284 | 0.2185 | 0.072643
0.064365 | 0.069571 | 0.20743 | 0.068963
0.061058 | 0.065997 | 0.19677 | 0.065419
0.05915 | 0.063934 | 0.19062 | 0.063375
0.055334 | 0.059809 | 0.17832 | 0.059286
0.051391 | 0.055547 | 0.16562 | 0.055061
0.049991 | 0.054035 | 0.16111 | 0.053562
0.047574 | 0.051422 | 0.15332 | 0.050973
0.043758 | 0.047298 | 0.14102 | 0.046884
0.038925 | 0.042073 | 0.12544 | 0.041705
0.041341 | 0.044685 | 0.13323 | 0.044294
0.038416 | 0.041523 | 0.1238 | 0.04116
0.035108 | 0.037948 | 0.11314 | 0.037616
0.032692 | 0.035336 | 0.10535 | 0.035027
0.030275 | 0.032723 | 0.097566 | 0.032437
0.027858 | 0.030111 | 0.089777 | 0.029848
0.024932 | 0.026949 | 0.080348 | 0.026713
0.02455 | 0.026536 | 0.079119 | 0.026304
0.020226 | 0.021861 | 0.065181 | 0.02167
0.017809 | 0.019249 | 0.057392 | 0.019081
0.015901 | 0.017187 | 0.051243 | 0.017036
0.016282 | 0.017599 | 0.052472 | 0.017445
0.012975 | 0.014024 | 0.041814 | 0.013902
0.011957 | 0.012924 | 0.038534 | 0.012811
0.0086499 | 0.0093495 | 0.027876 | 0.0092678
0.0067418 | 0.0072871 | 0.021727 | 0.0072234
0.0067418 | 0.0072871 | 0.021727 | 0.0072234
0.0052154 | 0.0056372 | 0.016808 | 0.0055879
0.0038161 | 0.0041248 | 0.012298 | 0.0040887
0.0024169 | 0.0026124 | 0.0077888 | 0.0025895
0 | 0 | 0 | 0

## absorbed tissue 4x15
Skin | Lung | Bone | Muscle
0.952 | 1.029 | 3.068 | 1.02
0.41237 | 0.44572 | 1.3289 | 0.44182
0.37995 | 0.41068 | 1.2245 | 0.40709
0.37251 | 0.40263 | 1.2005 | 0.39911
0.36772 | 0.39746 | 1.185 | 0.39399
0.36421 | 0.39367 | 1.1737 | 0.39023
0.359 | 0.38804 | 1.1569 | 0.38464
0.35719 | 0.38608 | 1.1511 | 0.38271
0.3489 | 0.37712 | 1.1244 | 0.37382
0.34581 | 0.37378 | 1.1145 | 0.37052
0.33795 | 0.36528 | 1.0891 | 0.36208
0.33529 | 0.36241 | 1.0805 | 0.35924
0.3288 | 0.35539 | 1.0596 | 0.35229
0.32529 | 0.3516 | 1.0483 | 0.34853
0.31742 | 0.3431 | 1.023 | 0.34009
0.31306 | 0.33838 | 1.0089 | 0.33542
0.30647 | 0.33126 | 0.98765 | 0.32836
0.30434 | 0.32896 | 0.9808 | 0.32608
0.29903 | 0.32321 | 0.96367 | 0.32038
0.29254 | 0.3162 | 0.94276 | 0.31343
0.28903 | 0.31241 | 0.93145 | 0.30967
0.28329 | 0.3062 | 0.91295 | 0.30352
0.27935 | 0.30195 | 0.90027 | 0.29931
0.27499 | 0.29723 | 0.88622 | 0.29464
0.26883 | 0.29057 | 0.86634 | 0.28803
0.26234 | 0.28356 | 0.84543 | 0.28108
0.25968 | 0.28068 | 0.83687 | 0.27823
0.25575 | 0.27643 | 0.82419 | 0.27401
0.24968 | 0.26988 | 0.80465 | 0.26752
0.24703 | 0.26701 | 0.79609 | 0.26467
0.24043 | 0.25988 | 0.77484 | 0.25761
0.23256 | 0.25137 | 0.74948 | 0.24918
0.23256 | 0.25137 | 0.74948 | 0.24918
0.2265 | 0.24482 | 0.72995 | 0.24268
0.22033 | 0.23816 | 0.71007 | 0.23607
0.21725 | 0.23482 | 0.70013 | 0.23277
0.21204 | 0.22919 | 0.68334 | 0.22719
0.20896 | 0.22586 | 0.6734 | 0.22388
0.20587 | 0.22252 | 0.66346 | 0.22058
0.20204 | 0.21839 | 0.65113 | 0.21648
0.19322 | 0.20885 | 0.62268 | 0.20702
0.18716 | 0.20229 | 0.60315 | 0.20052
0.18535 | 0.20034 | 0.59732 | 0.19859
0.18141 | 0.19609 | 0.58464 | 0.19437
0.17833 | 0.19275 | 0.5747 | 0.19107
0.1744 | 0.1885 | 0.56202 | 0.18685
0.17184 | 0.18574 | 0.5538 | 0.18412
0.16791 | 0.18149 | 0.54112 | 0.1799
0.16174 | 0.17482 | 0.52124 | 0.17329
0.15866 | 0.17149 | 0.5113 | 0.16999
0.15961 | 0.17252 | 0.51439 | 0.17102
0.15611 | 0.16873 | 0.50308 | 0.16726
0.15217 | 0.16448 | 0.4904 | 0.16304
0.14824 | 0.16023 | 0.47772 | 0.15882
0.14292 | 0.15448 | 0.46059 | 0.15313
0.14122 | 0.15264 | 0.4551 | 0.15131
0.13728 | 0.14839 | 0.44242 | 0.14709
0.12984 | 0.14034 | 0.41843 | 0.13911
0.12548 | 0.13563 | 0.40438 | 0.13444
0.1242 | 0.13425 | 0.40027 | 0.13308
0.12027 | 0.13 | 0.38759 | 0.12886
0.11453 | 0.12379 | 0.36909 | 0.12271
0.1141 | 0.12333 | 0.36771 | 0.12225
0.10889 | 0.1177 | 0.35092 | 0.11667
0.10581 | 0.11437 | 0.34098 | 0.11336
0.1023 | 0.11057 | 0.32968 | 0.10961
0.099214 | 0.10724 | 0.31974 | 0.1063
0.097088 | 0.10494 | 0.31288 | 0.10402
0.094429 | 0.10207 | 0.30432 | 0.10117
0.092728 | 0.10023 | 0.29883 | 0.099351
0.090069 | 0.097354 | 0.29026 | 0.096503
0.085709 | 0.092642 | 0.27621 | 0.091831
0.083901 | 0.090688 | 0.27039 | 0.089894
0.0822 | 0.088849 | 0.26491 | 0.088071
0.080392 | 0.086895 | 0.25908 | 0.086135
0.078691 | 0.085056 | 0.2536 | 0.084312
0.075182 | 0.081263 | 0.24229 | 0.080552
0.072523 | 0.078389 | 0.23372 | 0.077703
0.072098 | 0.077929 | 0.23235 | 0.077248
0.068163 | 0.073677 | 0.21967 | 0.073032
0.066037 | 0.071378 | 0.21282 | 0.070753
0.065186 | 0.070458 | 0.21007 | 0.069842
0.061677 | 0.066665 | 0.19876 | 0.066082
0.058167 | 0.062872 | 0.18746 | 0.062322
0.057317 | 0.061953 | 0.18471 | 0.061411
0.05636 | 0.060918 | 0.18163 | 0.060385
0.054658 | 0.059079 | 0.17615 | 0.058562
0.049448 | 0.053447 | 0.15935 | 0.05298
0.04764 | 0.051493 | 0.15353 | 0.051043
0.048916 | 0.052872 | 0.15764 | 0.05241
0.048491 | 0.052413 | 0.15627 | 0.051954
0.044981 | 0.04862 | 0.14496 | 0.048194
0.043705 | 0.04724 | 0.14085 | 0.046827
0.041579 | 0.044942 | 0.13399 | 0.044548
0.039345 | 0.042528 | 0.1268 | 0.042156
0.038495 | 0.041608 | 0.12406 | 0.041244
0.037112 | 0.040114 | 0.1196 | 0.039763
0.034986 | 0.037815 | 0.11275 | 0.037485
0.032327 | 0.034942 | 0.10418 | 0.034636
0.032327 | 0.034942 | 0.10418 | 0.034636
0.029775 | 0.032183 | 0.095955 | 0.031902
0.028393 | 0.030689 | 0.0915 | 0.030421
0.027967 | 0.030229 | 0.090129 | 0.029965
0.024883 | 0.026896 | 0.080191 | 0.026661
0.024458 | 0.026436 | 0.07882 | 0.026205
0.023182 | 0.025057 | 0.074708 | 0.024838
0.020949 | 0.022643 | 0.067511 | 0.022445
0.020949 | 0.022643 | 0.067511 | 0.022445
0.017971 | 0.019425 | 0.057916 | 0.019255
0.017014 | 0.01839 | 0.054832 | 0.01823
0.016164 | 0.017471 | 0.05209 | 0.017318
0.014462 | 0.015632 | 0.046607 | 0.015495
0.012654 | 0.013678 | 0.040781 | 0.013558
0.010528 | 0.011379 | 0.033927 | 0.01128
0.011378 | 0.012299 | 0.036669 | 0.012191
0.0091451 | 0.0098848 | 0.029472 | 0.0097984
0.0070184 | 0.007586 | 0.022618 | 0.0075197
0.0061677 | 0.0066665 | 0.019876 | 0.0066082
0.0047852 | 0.0051723 | 0.015421 | 0.0051271
0.0043599 | 0.0047125 | 0.014051 | 0.0046713
0.0021268 | 0.0022988 | 0.0068539 | 0.0022787
0 | 0 | 0 | 0