## 2.5x2.5
HVL=1.1 mm Cu |  | РИП=30см
2.5x2.5 cm
| PDD |  | BSF | Dose (0cm) | DOSERATE ON DEPTH, Gy/min
| h, mm | % |  | Gy/min
| 0 | 100 | 1.099 | 0.71 | 0.78029
| 1 | 97.4933 |  |  | 0.6922
| 2 | 95.9467 |  |  | 0.68122
| 3 | 93.5733 |  |  | 0.66437
| 4 | 91.3333 |  |  | 0.64847
| 5 | 89.84 |  |  | 0.63786
| 6 | 88.3467 |  |  | 0.62726
| 7 | 86 |  |  | 0.6106
| 8 | 84.08 |  |  | 0.59697
| 9 | 82.0533 |  |  | 0.58258
| 10 | 80.5067 |  |  | 0.5716
| 11 | 78.8 |  |  | 0.55948
| 12 | 76.5067 |  |  | 0.5432
| 13 | 75.5733 |  |  | 0.53657
| 14 | 74.2133 |  |  | 0.52691
| 15 | 71.44 |  |  | 0.50722
| 16 | 70.56 |  |  | 0.50098
| 17 | 68.9867 |  |  | 0.48981
| 18 | 67.4933 |  |  | 0.4792
| 19 | 66.2133 |  |  | 0.47011
| 20 | 63.9733 |  |  | 0.45421
| 21 | 62.64 |  |  | 0.44474
| 22 | 61.5467 |  |  | 0.43698
| 23 | 59.7067 |  |  | 0.42392
| 24 | 58.7733 |  |  | 0.41729
| 25 | 57.2267 |  |  | 0.40631
| 26 | 55.6533 |  |  | 0.39514
| 27 | 54.2933 |  |  | 0.38548
| 28 | 53.4133 |  |  | 0.37923
| 29 | 51.9467 |  |  | 0.36882
| 30 | 50.72 |  |  | 0.36011
| 31 | 48.88 |  |  | 0.34705
| 32 | 48 |  |  | 0.3408
| 33 | 46.64 |  |  | 0.33114
| 34 | 45.76 |  |  | 0.3249
| 35 | 44.3467 |  |  | 0.31486
| 36 | 43.4667 |  |  | 0.30861
| 37 | 41.9733 |  |  | 0.29801
| 38 | 41.0933 |  |  | 0.29176
| 39 | 40.08 |  |  | 0.28457
| 40 | 38.6667 |  |  | 0.27453
| 41 | 37.5733 |  |  | 0.26677
| 42 | 36.96 |  |  | 0.26242
| 43 | 35.5467 |  |  | 0.25238
| 44 | 35.2 |  |  | 0.24992
| 45 | 34.0533 |  |  | 0.24178
| 46 | 33.2533 |  |  | 0.2361
| 47 | 32.2933 |  |  | 0.22928
| 48 | 30.9333 |  |  | 0.21963
| 49 | 30.9333 |  |  | 0.21963
| 50 | 30.5333 |  |  | 0.21679
| 51 | 29.2016 |  |  | 0.20733
| 52 | 28.4533 |  |  | 0.20202
| 53 | 27.8933 |  |  | 0.19804
| 54 | 27.36 |  |  | 0.19426
| 55 | 26.6933 |  |  | 0.18952
| 56 | 25.3867 |  |  | 0.18025
| 57 | 25.0667 |  |  | 0.17797
| 58 | 23.9733 |  |  | 0.17021
| 59 | 23.4933 |  |  | 0.1668
| 60 | 23.0133 |  |  | 0.16339
| 61 | 22.6133 |  |  | 0.16055
| 62 | 21.68 |  |  | 0.15393
| 63 | 20.8533 |  |  | 0.14806
| 64 | 19.92 |  |  | 0.14143
| 65 | 19.7067 |  |  | 0.13992
| 66 | 18.96 |  |  | 0.13462
| 67 | 18.3467 |  |  | 0.13026
| 68 | 17.8933 |  |  | 0.12704
| 69 | 17.7333 |  |  | 0.12591
| 70 | 16.8533 |  |  | 0.11966
| 71 | 16.0119 |  |  | 0.11368
| 72 | 15.7867 |  |  | 0.11209
| 73 | 15.2533 |  |  | 0.1083
| 74 | 15.2533 |  |  | 0.1083
| 75 | 14.4267 |  |  | 0.10243
| 76 | 13.68 |  |  | 0.097128
| 77 | 13.3333 |  |  | 0.094667
| 78 | 12.1988 |  |  | 0.086611
| 79 | 12.0119 |  |  | 0.085284
| 80 | 12.0533 |  |  | 0.085579
| 81 | 11.1944 |  |  | 0.07948
| 82 | 11.042 |  |  | 0.078398
| 83 | 10.5067 |  |  | 0.074597
| 84 | 10.2016 |  |  | 0.072431
| 85 | 9.5467 |  |  | 0.067781
| 86 | 9.4933 |  |  | 0.067403
| 87 | 8.7467 |  |  | 0.062101
| 88 | 8.5333 |  |  | 0.060587
| 89 | 8.0533 |  |  | 0.057179
| 90 | 7.062 |  |  | 0.05014
| 91 | 7.1952 |  |  | 0.051086
| 92 | 7.062 |  |  | 0.05014
| 93 | 7.1733 |  |  | 0.050931
| 94 | 6.9067 |  |  | 0.049037
| 95 | 6.3733 |  |  | 0.045251
| 96 | 5.8933 |  |  | 0.041843
| 97 | 5.1976 |  |  | 0.036903
| 98 | 5.1936 |  |  | 0.036875
| 99 | 4.1996 |  |  | 0.029817
| 100 | 4.6133 |  |  | 0.032755
| 101 | 4.2133 |  |  | 0.029915
| 102 | 3.8667 |  |  | 0.027453
| 103 | 4 |  |  | 0.0284
| 104 | 3.7867 |  |  | 0.026885
| 105 | 3.1952 |  |  | 0.022686
| 106 | 2.9867 |  |  | 0.021205
| 107 | 3.122 |  |  | 0.022166
| 108 | 2.1964 |  |  | 0.015594
| 109 | 2.3733 |  |  | 0.016851
| 110 | 2.3733 |  |  | 0.016851
| 111 | 1.8933 |  |  | 0.013443
| 112 | 1.6267 |  |  | 0.011549
| 113 | 1.4933 |  |  | 0.010603
| 114 | 1.1936 |  |  | 0.0084746
| 115 | 1.0933 |  |  | 0.0077626
| 116 | 0.88 |  |  | 0.006248
| 117 | 0.74667 |  |  | 0.0053014
| 118 | 0.42667 |  |  | 0.0030294
| 119 | 0.26667 |  |  | 0.0018934
| 120 | 0 |  |  | 0

## 4x4
HVL=1.1 mm Cu |  | РИП=30см
4x4 cm
| PDD |  | BSF | Dose (0cm) | DOSERATE ON DEPTH, Gy/min
| h, mm | % |  | Gy/min
| 0 | 100 | 1.1235 | 0.833 | 0.93588
| 1 | 98.2533 |  |  | 0.81845
| 2 | 97.1889 |  |  | 0.80958
| 3 | 94.7325 |  |  | 0.78912
| 4 | 93.1223 |  |  | 0.77571
| 5 | 90.8843 |  |  | 0.75707
| 6 | 90.5022 |  |  | 0.75388
| 7 | 89.9563 |  |  | 0.74934
| 8 | 88.7282 |  |  | 0.73911
| 9 | 86.3264 |  |  | 0.7191
| 10 | 85.5622 |  |  | 0.71273
| 11 | 83.679 |  |  | 0.69705
| 12 | 81.8777 |  |  | 0.68204
| 13 | 80.1583 |  |  | 0.66772
| 14 | 78.4662 |  |  | 0.65362
| 15 | 77.0196 |  |  | 0.64157
| 16 | 75.8188 |  |  | 0.63157
| 17 | 74.1266 |  |  | 0.61747
| 18 | 73.0895 |  |  | 0.60884
| 19 | 70.988 |  |  | 0.59133
| 20 | 69.4596 |  |  | 0.5786
| 21 | 67.7948 |  |  | 0.56473
| 22 | 67.5218 |  |  | 0.56246
| 23 | 65.2838 |  |  | 0.54381
| 24 | 63.8919 |  |  | 0.53222
| 25 | 62.964 |  |  | 0.52449
| 26 | 61.7631 |  |  | 0.51449
| 27 | 60.3712 |  |  | 0.50289
| 28 | 59.2249 |  |  | 0.49334
| 29 | 57.8057 |  |  | 0.48152
| 30 | 56.5502 |  |  | 0.47106
| 31 | 55.4858 |  |  | 0.4622
| 32 | 54.1758 |  |  | 0.45128
| 33 | 52.5382 |  |  | 0.43764
| 34 | 51.583 |  |  | 0.42969
| 35 | 50.3275 |  |  | 0.41923
| 36 | 48.9083 |  |  | 0.40741
| 37 | 47.7893 |  |  | 0.39808
| 38 | 46.7522 |  |  | 0.38945
| 39 | 45.4967 |  |  | 0.37899
| 40 | 44.5142 |  |  | 0.3708
| 41 | 43.3952 |  |  | 0.36148
| 42 | 42.9585 |  |  | 0.35784
| 43 | 41.5939 |  |  | 0.34648
| 44 | 40.5022 |  |  | 0.33738
| 45 | 39.4924 |  |  | 0.32897
| 46 | 38.4552 |  |  | 0.32033
| 47 | 37.7456 |  |  | 0.31442
| 48 | 36.1627 |  |  | 0.30123
| 49 | 35.6987 |  |  | 0.29737
| 50 | 34.8253 |  |  | 0.29009
| 51 | 33.7336 |  |  | 0.281
| 52 | 33.024 |  |  | 0.27509
| 53 | 32.2052 |  |  | 0.26827
| 54 | 30.9771 |  |  | 0.25804
| 55 | 30.3766 |  |  | 0.25304
| 56 | 29.4487 |  |  | 0.24531
| 57 | 28.5207 |  |  | 0.23758
| 58 | 28.0295 |  |  | 0.23349
| 59 | 27.5382 |  |  | 0.22939
| 60 | 26.6921 |  |  | 0.22235
| 61 | 25.7642 |  |  | 0.21462
| 62 | 24.6179 |  |  | 0.20507
| 63 | 24.3996 |  |  | 0.20325
| 64 | 23.6354 |  |  | 0.19688
| 65 | 23.0622 |  |  | 0.19211
| 66 | 22.4618 |  |  | 0.18711
| 67 | 21.8614 |  |  | 0.18211
| 68 | 21.0972 |  |  | 0.17574
| 69 | 20.9334 |  |  | 0.17438
| 70 | 19.7325 |  |  | 0.16437
| 71 | 19.5142 |  |  | 0.16255
| 72 | 18.9411 |  |  | 0.15778
| 73 | 18.5044 |  |  | 0.15414
| 74 | 17.8493 |  |  | 0.14869
| 75 | 17.1397 |  |  | 0.14277
| 76 | 16.6485 |  |  | 0.13868
| 77 | 16.048 |  |  | 0.13368
| 78 | 15.7205 |  |  | 0.13095
| 79 | 14.8199 |  |  | 0.12345
| 80 | 14.5469 |  |  | 0.12118
| 81 | 13.9465 |  |  | 0.11617
| 82 | 13.4552 |  |  | 0.11208
| 83 | 13.2915 |  |  | 0.11072
| 84 | 12.4727 |  |  | 0.1039
| 85 | 12.3635 |  |  | 0.10299
| 86 | 11.8723 |  |  | 0.098896
| 87 | 10.9989 |  |  | 0.091621
| 88 | 10.7533 |  |  | 0.089575
| 89 | 10.5349 |  |  | 0.087756
| 90 | 10.262 |  |  | 0.085483
| 91 | 9.7162 |  |  | 0.080936
| 92 | 9.3341 |  |  | 0.077753
| 93 | 8.8428 |  |  | 0.07366
| 94 | 8.4061 |  |  | 0.070023
| 95 | 8.024 |  |  | 0.06684
| 96 | 7.9149 |  |  | 0.065931
| 97 | 7.1507 |  |  | 0.059565
| 98 | 6.6867 |  |  | 0.0557
| 99 | 6.6867 |  |  | 0.0557
| 100 | 6.3046 |  |  | 0.052517
| 101 | 5.6496 |  |  | 0.047061
| 102 | 5.322 |  |  | 0.044333
| 103 | 5.1583 |  |  | 0.042969
| 104 | 4.94 |  |  | 0.04115
| 105 | 4.7216 |  |  | 0.039331
| 106 | 4.1758 |  |  | 0.034784
| 107 | 3.7937 |  |  | 0.031601
| 108 | 3.5207 |  |  | 0.029328
| 109 | 4.9399 |  |  | 0.041149
| 110 | 3.0841 |  |  | 0.02569
| 111 | 2.6201 |  |  | 0.021825
| 112 | 2.0742 |  |  | 0.017278
| 113 | 1.9651 |  |  | 0.016369
| 114 | 1.5284 |  |  | 0.012731
| 115 | 1.4192 |  |  | 0.011822
| 116 | 1.2009 |  |  | 0.010003
| 117 | 0.81878 |  |  | 0.0068204
| 118 | 0.81878 |  |  | 0.0068204
| 119 | 0.3821 |  |  | 0.0031829
| 120 | 0 |  |  | 0

## 2Cu4x4
HVL=2.0 mm Cu |  | РИП=30см
4x4 cm
| PDD |  | BSF | Dose (0cm) | DOSERATE ON DEPTH, Gy/min
| h, mm | % |  | Gy/min
| 0 | 100 | 1.161 | 0.493 | 0.57237
| 1 | 98.0349 |  |  | 0.48331
| 2 | 97.0524 |  |  | 0.47847
| 3 | 95.1692 |  |  | 0.46918
| 4 | 94.0229 |  |  | 0.46353
| 5 | 92.5491 |  |  | 0.45627
| 6 | 90.857 |  |  | 0.44792
| 7 | 87.6638 |  |  | 0.43218
| 8 | 87.5819 |  |  | 0.43178
| 9 | 86.3537 |  |  | 0.42572
| 10 | 85.0437 |  |  | 0.41927
| 11 | 83.3242 |  |  | 0.41079
| 12 | 82.0142 |  |  | 0.40433
| 13 | 80.7041 |  |  | 0.39787
| 14 | 78.6572 |  |  | 0.38778
| 15 | 77.2653 |  |  | 0.38092
| 16 | 75.1365 |  |  | 0.37042
| 17 | 74.3996 |  |  | 0.36679
| 18 | 72.6256 |  |  | 0.35804
| 19 | 71.9432 |  |  | 0.35468
| 20 | 69.9236 |  |  | 0.34472
| 21 | 69.2686 |  |  | 0.34149
| 22 | 67.5491 |  |  | 0.33302
| 23 | 65.5841 |  |  | 0.32333
| 24 | 64.4378 |  |  | 0.31768
| 25 | 63.1277 |  |  | 0.31122
| 26 | 61.8996 |  |  | 0.30516
| 27 | 60.1801 |  |  | 0.29669
| 28 | 59.5251 |  |  | 0.29346
| 29 | 58.4607 |  |  | 0.28821
| 30 | 57.1507 |  |  | 0.28175
| 31 | 55.7587 |  |  | 0.27489
| 32 | 54.5306 |  |  | 0.26884
| 33 | 53.3297 |  |  | 0.26292
| 34 | 52.6747 |  |  | 0.25969
| 35 | 50.6277 |  |  | 0.24959
| 36 | 49.9727 |  |  | 0.24637
| 37 | 48.4989 |  |  | 0.2391
| 38 | 47.9258 |  |  | 0.23627
| 39 | 47.0251 |  |  | 0.23183
| 40 | 46.2063 |  |  | 0.2278
| 41 | 44.9782 |  |  | 0.22174
| 42 | 43.8319 |  |  | 0.21609
| 43 | 42.9312 |  |  | 0.21165
| 44 | 41.6212 |  |  | 0.20519
| 45 | 40.393 |  |  | 0.19914
| 46 | 39.6561 |  |  | 0.1955
| 47 | 38.9192 |  |  | 0.19187
| 48 | 37.691 |  |  | 0.18582
| 49 | 36.7085 |  |  | 0.18097
| 50 | 35.8897 |  |  | 0.17694
| 51 | 34.4432 |  |  | 0.16981
| 52 | 34.2795 |  |  | 0.169
| 53 | 33.1332 |  |  | 0.16335
| 54 | 32.3963 |  |  | 0.15971
| 55 | 31.0862 |  |  | 0.15326
| 56 | 30.4312 |  |  | 0.15003
| 57 | 29.4487 |  |  | 0.14518
| 58 | 28.548 |  |  | 0.14074
| 59 | 28.1386 |  |  | 0.13872
| 60 | 27.4017 |  |  | 0.13509
| 61 | 26.4192 |  |  | 0.13025
| 62 | 25.9279 |  |  | 0.12782
| 63 | 25.3548 |  |  | 0.125
| 64 | 24.3723 |  |  | 0.12016
| 65 | 23.9629 |  |  | 0.11814
| 66 | 22.9804 |  |  | 0.11329
| 67 | 22.4891 |  |  | 0.11087
| 68 | 21.6703 |  |  | 0.10683
| 69 | 21.179 |  |  | 0.10441
| 70 | 20.4421 |  |  | 0.10078
| 71 | 19.7871 |  |  | 0.097551
| 72 | 19.4596 |  |  | 0.095936
| 73 | 18.4771 |  |  | 0.091092
| 74 | 18.3952 |  |  | 0.090688
| 75 | 17.167 |  |  | 0.084633
| 76 | 16.3483 |  |  | 0.080597
| 77 | 16.512 |  |  | 0.081404
| 78 | 15.857 |  |  | 0.078175
| 79 | 15.4749 |  |  | 0.076291
| 80 | 14.9836 |  |  | 0.073869
| 81 | 14.5742 |  |  | 0.071851
| 82 | 13.9192 |  |  | 0.068622
| 83 | 13.5917 |  |  | 0.067007
| 84 | 13.0186 |  |  | 0.064182
| 85 | 12.6911 |  |  | 0.062567
| 86 | 12.3635 |  |  | 0.060952
| 87 | 11.381 |  |  | 0.056108
| 88 | 10.9716 |  |  | 0.05409
| 89 | 11.0535 |  |  | 0.054494
| 90 | 10.5622 |  |  | 0.052072
| 91 | 9.9072 |  |  | 0.048843
| 92 | 9.3341 |  |  | 0.046017
| 93 | 8.8428 |  |  | 0.043595
| 94 | 8.7609 |  |  | 0.043191
| 95 | 8.3515 |  |  | 0.041173
| 96 | 8.024 |  |  | 0.039558
| 97 | 7.5328 |  |  | 0.037136
| 98 | 7.2871 |  |  | 0.035926
| 99 | 6.9596 |  |  | 0.034311
| 100 | 6.3865 |  |  | 0.031485
| 101 | 6.1408 |  |  | 0.030274
| 102 | 5.6496 |  |  | 0.027852
| 103 | 5.4039 |  |  | 0.026641
| 104 | 4.8308 |  |  | 0.023816
| 105 | 4.5851 |  |  | 0.022605
| 106 | 4.5851 |  |  | 0.022605
| 107 | 4.0939 |  |  | 0.020183
| 108 | 3.5207 |  |  | 0.017357
| 109 | 3.2751 |  |  | 0.016146
| 110 | 3.0295 |  |  | 0.014935
| 111 | 2.7838 |  |  | 0.013724
| 112 | 2.6201 |  |  | 0.012917
| 113 | 2.2107 |  |  | 0.010899
| 114 | 2.0469 |  |  | 0.010091
| 115 | 1.7194 |  |  | 0.0084768
| 116 | 1.2282 |  |  | 0.0060549
| 117 | 1.0644 |  |  | 0.0052475
| 118 | 0.65502 |  |  | 0.0032292
| 119 | 0.57314 |  |  | 0.0028256
| 120 | 0 |  |  | 0

## 6x8
HVL=1.1 mm Cu |  | РИП=40см
6x8 cm
| PDD |  | BSF | Dose (0cm) | DOSERATE ON DEPTH, Gy/min
| h, mm | % |  | Gy/min
| 0 | 100 | 1.149 | 0.587 | 0.67446
| 1 | 99.2548 |  |  | 0.58263
| 2 | 97.5065 |  |  | 0.57236
| 3 | 97.2772 |  |  | 0.57102
| 4 | 97.5065 |  |  | 0.57236
| 5 | 95.2995 |  |  | 0.55941
| 6 | 94.2964 |  |  | 0.55352
| 7 | 93.7231 |  |  | 0.55015
| 8 | 91.8028 |  |  | 0.53888
| 9 | 88.4207 |  |  | 0.51903
| 10 | 89.2519 |  |  | 0.52391
| 11 | 87.3316 |  |  | 0.51264
| 12 | 86.0132 |  |  | 0.5049
| 13 | 85.182 |  |  | 0.50002
| 14 | 83.5483 |  |  | 0.49043
| 15 | 82.4592 |  |  | 0.48404
| 16 | 81.0547 |  |  | 0.47579
| 17 | 79.4784 |  |  | 0.46654
| 18 | 78.5039 |  |  | 0.46082
| 19 | 77.6727 |  |  | 0.45594
| 20 | 76.1823 |  |  | 0.44719
| 21 | 74.262 |  |  | 0.43592
| 22 | 72.7142 |  |  | 0.42683
| 23 | 71.3671 |  |  | 0.41893
| 24 | 69.9627 |  |  | 0.41068
| 25 | 68.7303 |  |  | 0.40345
| 26 | 68.415 |  |  | 0.4016
| 27 | 66.7527 |  |  | 0.39184
| 28 | 65.8355 |  |  | 0.38645
| 29 | 64.3451 |  |  | 0.37771
| 30 | 63.2846 |  |  | 0.37148
| 31 | 62.4534 |  |  | 0.3666
| 32 | 60.6191 |  |  | 0.35583
| 33 | 59.4726 |  |  | 0.3491
| 34 | 58.3262 |  |  | 0.34237
| 35 | 57.151 |  |  | 0.33548
| 36 | 56.4059 |  |  | 0.3311
| 37 | 55.4887 |  |  | 0.32572
| 38 | 54.3422 |  |  | 0.31899
| 39 | 53.2531 |  |  | 0.3126
| 40 | 52.2786 |  |  | 0.30688
| 41 | 50.8742 |  |  | 0.29863
| 42 | 49.957 |  |  | 0.29325
| 43 | 48.8105 |  |  | 0.28652
| 44 | 48.4666 |  |  | 0.2845
| 45 | 47.4635 |  |  | 0.27861
| 46 | 46.059 |  |  | 0.27037
| 47 | 45.6578 |  |  | 0.26801
| 48 | 43.9954 |  |  | 0.25825
| 49 | 43.9094 |  |  | 0.25775
| 50 | 42.591 |  |  | 0.25001
| 51 | 40.6993 |  |  | 0.23891
| 52 | 40.2694 |  |  | 0.23638
| 53 | 39.123 |  |  | 0.22965
| 54 | 39.9541 |  |  | 0.23453
| 55 | 38.865 |  |  | 0.22814
| 56 | 37.5466 |  |  | 0.2204
| 57 | 36.6294 |  |  | 0.21501
| 58 | 36.6294 |  |  | 0.21501
| 59 | 35.483 |  |  | 0.20828
| 60 | 33.9926 |  |  | 0.19954
| 61 | 33.4193 |  |  | 0.19617
| 62 | 32.2729 |  |  | 0.18944
| 63 | 31.8429 |  |  | 0.18692
| 64 | 31.1837 |  |  | 0.18305
| 65 | 30.6105 |  |  | 0.17968
| 66 | 29.2061 |  |  | 0.17144
| 67 | 28.2889 |  |  | 0.16606
| 68 | 27.6297 |  |  | 0.16219
| 69 | 26.8845 |  |  | 0.15781
| 70 | 26.4546 |  |  | 0.15529
| 71 | 25.5661 |  |  | 0.15007
| 72 | 25.2221 |  |  | 0.14805
| 73 | 24.3909 |  |  | 0.14317
| 74 | 23.5024 |  |  | 0.13796
| 75 | 22.9865 |  |  | 0.13493
| 76 | 22.3273 |  |  | 0.13106
| 77 | 21.9261 |  |  | 0.12871
| 78 | 20.665 |  |  | 0.1213
| 79 | 20.1777 |  |  | 0.11844
| 80 | 19.3465 |  |  | 0.11356
| 81 | 18.8593 |  |  | 0.1107
| 82 | 18.458 |  |  | 0.10835
| 83 | 17.4549 |  |  | 0.10246
| 84 | 17.2829 |  |  | 0.10145
| 85 | 16.4517 |  |  | 0.096572
| 86 | 15.5632 |  |  | 0.091356
| 87 | 15.3052 |  |  | 0.089842
| 88 | 14.1301 |  |  | 0.082944
| 89 | 14.1301 |  |  | 0.082944
| 90 | 13.4136 |  |  | 0.078738
| 91 | 12.1525 |  |  | 0.071335
| 92 | 12.6684 |  |  | 0.074363
| 93 | 12.1525 |  |  | 0.071335
| 94 | 11.9805 |  |  | 0.070326
| 95 | 10.834 |  |  | 0.063596
| 96 | 10.4328 |  |  | 0.06124
| 97 | 9.9169 |  |  | 0.058212
| 98 | 9.5156 |  |  | 0.055857
| 99 | 8.9424 |  |  | 0.052492
| 100 | 8.1972 |  |  | 0.048118
| 101 | 7.9392 |  |  | 0.046603
| 102 | 7.7673 |  |  | 0.045594
| 103 | 7.28 |  |  | 0.042734
| 104 | 6.7068 |  |  | 0.039369
| 105 | 6.6208 |  |  | 0.038864
| 106 | 5.4457 |  |  | 0.031966
| 107 | 4.5572 |  |  | 0.026751
| 108 | 4.2132 |  |  | 0.024732
| 109 | 3.898 |  |  | 0.022881
| 110 | 3.64 |  |  | 0.021367
| 111 | 3.64 |  |  | 0.021367
| 112 | 3.2388 |  |  | 0.019011
| 113 | 2.4935 |  |  | 0.014637
| 114 | 2.3216 |  |  | 0.013628
| 115 | 1.7484 |  |  | 0.010263
| 116 | 1.8343 |  |  | 0.010768
| 117 | 1.1465 |  |  | 0.0067297
| 118 | 0.83118 |  |  | 0.004879
| 119 | 0.34394 |  |  | 0.0020189
| 120 | 0 |  |  | 0

## 2Cu6x8
HVL=2,0 mm Cu |  | РИП=40см
6x8 cm
| PDD |  | BSF | Dose (0cm) | DOSERATE ON DEPTH, Gy/min
| h, mm | % |  | Gy/min
| 0 | 100 | 1.206 | 0.35 | 0.4221
| 1 | 99.3121 |  |  | 0.34759
| 2 | 99.3121 |  |  | 0.34759
| 3 | 98.2516 |  |  | 0.34388
| 4 | 97.1625 |  |  | 0.34007
| 5 | 95.9587 |  |  | 0.33586
| 6 | 93.8091 |  |  | 0.32833
| 7 | 93.2645 |  |  | 0.32643
| 8 | 91.5162 |  |  | 0.32031
| 9 | 90.5704 |  |  | 0.317
| 10 | 88.5354 |  |  | 0.30987
| 11 | 87.6182 |  |  | 0.30666
| 12 | 87.3316 |  |  | 0.30566
| 13 | 85.2966 |  |  | 0.29854
| 14 | 85.0387 |  |  | 0.29764
| 15 | 82.4878 |  |  | 0.28871
| 16 | 81.6853 |  |  | 0.2859
| 17 | 80.8541 |  |  | 0.28299
| 18 | 79.507 |  |  | 0.27827
| 19 | 78.0453 |  |  | 0.27316
| 20 | 75.3511 |  |  | 0.26373
| 21 | 73.4594 |  |  | 0.25711
| 22 | 74.1187 |  |  | 0.25942
| 23 | 73.3161 |  |  | 0.25661
| 24 | 71.969 |  |  | 0.25189
| 25 | 71.1665 |  |  | 0.24908
| 26 | 70.364 |  |  | 0.24627
| 27 | 68.4723 |  |  | 0.23965
| 28 | 66.5807 |  |  | 0.23303
| 29 | 66.0361 |  |  | 0.23113
| 30 | 64.9756 |  |  | 0.22741
| 31 | 63.3419 |  |  | 0.2217
| 32 | 62.2815 |  |  | 0.21799
| 33 | 61.9948 |  |  | 0.21698
| 34 | 60.5044 |  |  | 0.21177
| 35 | 59.8452 |  |  | 0.20946
| 36 | 58.0969 |  |  | 0.20334
| 37 | 56.7498 |  |  | 0.19862
| 38 | 56.2052 |  |  | 0.19672
| 39 | 54.8581 |  |  | 0.192
| 40 | 53.6543 |  |  | 0.18779
| 41 | 52.7085 |  |  | 0.18448
| 42 | 50.8169 |  |  | 0.17786
| 43 | 50.5589 |  |  | 0.17696
| 44 | 50.129 |  |  | 0.17545
| 45 | 47.8647 |  |  | 0.16753
| 46 | 47.5781 |  |  | 0.16652
| 47 | 45.8298 |  |  | 0.1604
| 48 | 45.1419 |  |  | 0.158
| 49 | 44.4827 |  |  | 0.15569
| 50 | 42.7343 |  |  | 0.14957
| 51 | 41.6452 |  |  | 0.14576
| 52 | 41.5305 |  |  | 0.14536
| 53 | 39.6389 |  |  | 0.13874
| 54 | 38.951 |  |  | 0.13633
| 55 | 38.5497 |  |  | 0.13492
| 56 | 37.2026 |  |  | 0.13021
| 57 | 36.1135 |  |  | 0.1264
| 58 | 35.311 |  |  | 0.12359
| 59 | 34.6518 |  |  | 0.12128
| 60 | 33.8492 |  |  | 0.11847
| 61 | 32.7601 |  |  | 0.11466
| 62 | 31.8143 |  |  | 0.11135
| 63 | 31.0118 |  |  | 0.10854
| 64 | 30.3239 |  |  | 0.10613
| 65 | 29.7793 |  |  | 0.10423
| 66 | 28.4322 |  |  | 0.099513
| 67 | 28.5755 |  |  | 0.10001
| 68 | 27.3717 |  |  | 0.095801
| 69 | 26.5692 |  |  | 0.092992
| 70 | 25.8813 |  |  | 0.090585
| 71 | 24.9355 |  |  | 0.087274
| 72 | 23.7317 |  |  | 0.083061
| 73 | 23.5884 |  |  | 0.082559
| 74 | 22.9292 |  |  | 0.080252
| 75 | 22.1267 |  |  | 0.077443
| 76 | 21.6968 |  |  | 0.075939
| 77 | 20.493 |  |  | 0.071725
| 78 | 20.0917 |  |  | 0.070321
| 79 | 20.0917 |  |  | 0.070321
| 80 | 18.8879 |  |  | 0.066108
| 81 | 17.7988 |  |  | 0.062296
| 82 | 16.595 |  |  | 0.058083
| 83 | 16.9963 |  |  | 0.059487
| 84 | 16.1938 |  |  | 0.056678
| 85 | 16.3084 |  |  | 0.057079
| 86 | 15.9071 |  |  | 0.055675
| 87 | 15.2479 |  |  | 0.053368
| 88 | 14.0155 |  |  | 0.049054
| 89 | 13.6142 |  |  | 0.04765
| 90 | 13.3563 |  |  | 0.046747
| 91 | 12.6684 |  |  | 0.044339
| 92 | 12.4104 |  |  | 0.043437
| 93 | 11.7512 |  |  | 0.041129
| 94 | 11.3213 |  |  | 0.039625
| 95 | 11.2066 |  |  | 0.039223
| 96 | 10.5188 |  |  | 0.036816
| 97 | 9.9742 |  |  | 0.03491
| 98 | 9.4583 |  |  | 0.033104
| 99 | 8.7704 |  |  | 0.030696
| 100 | 8.2259 |  |  | 0.02879
| 101 | 8.3692 |  |  | 0.029292
| 102 | 8.1112 |  |  | 0.028389
| 103 | 7.4233 |  |  | 0.025982
| 104 | 6.7641 |  |  | 0.023674
| 105 | 6.3342 |  |  | 0.02217
| 106 | 6.0762 |  |  | 0.021267
| 107 | 5.8183 |  |  | 0.020364
| 108 | 4.3279 |  |  | 0.015148
| 109 | 4.5858 |  |  | 0.01605
| 110 | 4.1846 |  |  | 0.014646
| 111 | 3.5254 |  |  | 0.012339
| 112 | 3.2388 |  |  | 0.011336
| 113 | 2.9808 |  |  | 0.010433
| 114 | 2.1783 |  |  | 0.007624
| 115 | 2.035 |  |  | 0.0071224
| 116 | 1.6337 |  |  | 0.005718
| 117 | 1.2324 |  |  | 0.0043136
| 118 | 0.83118 |  |  | 0.0029091
| 119 | 0.42992 |  |  | 0.0015047
| 120 | 0 |  |  | 0

## 8x10
HVL=1.1 mm Cu |  | РИП=40см
8x10 cm
| PDD |  | BSF | Dose (0cm) | DOSERATE ON DEPTH, Gy/min
| h, mm | % |  | Gy/min
| 0 | 100 | 1.159 | 0.59 | 0.68381
| 1 | 99.6775 |  |  | 0.5881
| 2 | 98.798 |  |  | 0.58291
| 3 | 97.3615 |  |  | 0.57443
| 4 | 96.4233 |  |  | 0.5689
| 5 | 95.4559 |  |  | 0.56319
| 6 | 94.6643 |  |  | 0.55852
| 7 | 94.0487 |  |  | 0.55489
| 8 | 92.5242 |  |  | 0.54589
| 9 | 91.5567 |  |  | 0.54018
| 10 | 91.0877 |  |  | 0.53742
| 11 | 89.27 |  |  | 0.52669
| 12 | 88.156 |  |  | 0.52012
| 13 | 87.2765 |  |  | 0.51493
| 14 | 85.9865 |  |  | 0.50732
| 15 | 85.6933 |  |  | 0.50559
| 16 | 84.0809 |  |  | 0.49608
| 17 | 83.3773 |  |  | 0.49193
| 18 | 81.6183 |  |  | 0.48155
| 19 | 80.1231 |  |  | 0.47273
| 20 | 79.1557 |  |  | 0.46702
| 21 | 77.5726 |  |  | 0.45768
| 22 | 76.781 |  |  | 0.45301
| 23 | 75.7256 |  |  | 0.44678
| 24 | 74.0545 |  |  | 0.43692
| 25 | 71.9144 |  |  | 0.42429
| 26 | 72.3248 |  |  | 0.42672
| 27 | 71.2694 |  |  | 0.42049
| 28 | 69.8622 |  |  | 0.41219
| 29 | 69.1293 |  |  | 0.40786
| 30 | 67.6341 |  |  | 0.39904
| 31 | 66.2562 |  |  | 0.39091
| 32 | 65.0836 |  |  | 0.38399
| 33 | 64.1161 |  |  | 0.37828
| 34 | 62.6209 |  |  | 0.36946
| 35 | 62.2985 |  |  | 0.36756
| 36 | 60.5394 |  |  | 0.35718
| 37 | 59.4254 |  |  | 0.35061
| 38 | 58.7804 |  |  | 0.3468
| 39 | 57.0507 |  |  | 0.3366
| 40 | 56.4057 |  |  | 0.33279
| 41 | 55.1158 |  |  | 0.32518
| 42 | 54.3242 |  |  | 0.32051
| 43 | 52.8877 |  |  | 0.31204
| 44 | 51.8616 |  |  | 0.30598
| 45 | 50.9235 |  |  | 0.30045
| 46 | 50.1319 |  |  | 0.29578
| 47 | 49.487 |  |  | 0.29197
| 48 | 48.4609 |  |  | 0.28592
| 49 | 47.4055 |  |  | 0.27969
| 50 | 45.9689 |  |  | 0.27122
| 51 | 45.2653 |  |  | 0.26707
| 52 | 44.0633 |  |  | 0.25997
| 53 | 43.6822 |  |  | 0.25772
| 54 | 42.3336 |  |  | 0.24977
| 55 | 40.7212 |  |  | 0.24026
| 56 | 40.6626 |  |  | 0.23991
| 57 | 39.6951 |  |  | 0.2342
| 58 | 37.9361 |  |  | 0.22382
| 59 | 37.3791 |  |  | 0.22054
| 60 | 36.6755 |  |  | 0.21639
| 61 | 35.2389 |  |  | 0.20791
| 62 | 34.2715 |  |  | 0.2022
| 63 | 34.1249 |  |  | 0.20134
| 64 | 33.0108 |  |  | 0.19476
| 65 | 32.4538 |  |  | 0.19148
| 66 | 31.7502 |  |  | 0.18733
| 67 | 30.4603 |  |  | 0.17972
| 68 | 30.3723 |  |  | 0.1792
| 69 | 29.2876 |  |  | 0.1728
| 70 | 28.4667 |  |  | 0.16795
| 71 | 27.8511 |  |  | 0.16432
| 72 | 27.5286 |  |  | 0.16242
| 73 | 26.4145 |  |  | 0.15585
| 74 | 25.9455 |  |  | 0.15308
| 75 | 25.3005 |  |  | 0.14927
| 76 | 24.333 |  |  | 0.14356
| 77 | 23.7174 |  |  | 0.13993
| 78 | 22.8379 |  |  | 0.13474
| 79 | 22.0463 |  |  | 0.13007
| 80 | 21.4014 |  |  | 0.12627
| 81 | 20.6098 |  |  | 0.1216
| 82 | 20.1994 |  |  | 0.11918
| 83 | 19.4078 |  |  | 0.11451
| 84 | 18.9387 |  |  | 0.11174
| 85 | 18.2938 |  |  | 0.10793
| 86 | 17.2677 |  |  | 0.10188
| 87 | 17.4142 |  |  | 0.10274
| 88 | 16.5347 |  |  | 0.097555
| 89 | 16.0657 |  |  | 0.094787
| 90 | 15.4207 |  |  | 0.090982
| 91 | 14.5412 |  |  | 0.085793
| 92 | 13.691 |  |  | 0.080777
| 93 | 13.7496 |  |  | 0.081123
| 94 | 13.046 |  |  | 0.076972
| 95 | 12.0786 |  |  | 0.071264
| 96 | 11.844 |  |  | 0.06988
| 97 | 11.287 |  |  | 0.066593
| 98 | 10.6714 |  |  | 0.062961
| 99 | 10.085 |  |  | 0.059502
| 100 | 9.7919 |  |  | 0.057772
| 101 | 9.1469 |  |  | 0.053967
| 102 | 8.7364 |  |  | 0.051545
| 103 | 7.8863 |  |  | 0.046529
| 104 | 7.4758 |  |  | 0.044107
| 105 | 7.3292 |  |  | 0.043242
| 106 | 6.7722 |  |  | 0.039956
| 107 | 6.8308 |  |  | 0.040302
| 108 | 6.2738 |  |  | 0.037016
| 109 | 5.7168 |  |  | 0.033729
| 110 | 5.0132 |  |  | 0.029578
| 111 | 4.2216 |  |  | 0.024908
| 112 | 3.0871 |  |  | 0.018214
| 113 | 2.8731 |  |  | 0.016951
| 114 | 1.4952 |  |  | 0.0088214
| 115 | 1.4365 |  |  | 0.0084755
| 116 | 1.0261 |  |  | 0.0060539
| 117 | 0.64497 |  |  | 0.0038053
| 118 | 0.55702 |  |  | 0.0032864
| 119 | 0.08795 |  |  | 0.0005189
| 120 | 0 |  |  | 0

## 2Cu8x10
HVL=2,0 mm Cu |  | РИП=40см
8x10 cm
| PDD |  | BSF | Dose (0cm) | DOSERATE ON DEPTH, Gy/min
| h, mm | % |  | Gy/min
| 0 | 100 | 1.229 | 0.351 | 0.43138
| 1 | 99.139 |  |  | 0.34798
| 2 | 95.6354 |  |  | 0.33568
| 3 | 96.6152 |  |  | 0.33912
| 4 | 97.8919 |  |  | 0.3436
| 5 | 97.1793 |  |  | 0.3411
| 6 | 95.0713 |  |  | 0.3337
| 7 | 93.3789 |  |  | 0.32776
| 8 | 92.9335 |  |  | 0.3262
| 9 | 91.2411 |  |  | 0.32026
| 10 | 91.2411 |  |  | 0.32026
| 11 | 89.2815 |  |  | 0.31338
| 12 | 88.0048 |  |  | 0.3089
| 13 | 87.7375 |  |  | 0.30796
| 14 | 86.0451 |  |  | 0.30202
| 15 | 84.2043 |  |  | 0.29556
| 16 | 83.2245 |  |  | 0.29212
| 17 | 81.9477 |  |  | 0.28764
| 18 | 81.5321 |  |  | 0.28618
| 19 | 79.9584 |  |  | 0.28065
| 20 | 78.7114 |  |  | 0.27628
| 21 | 77.1378 |  |  | 0.27075
| 22 | 76.158 |  |  | 0.26731
| 23 | 75.3266 |  |  | 0.2644
| 24 | 74.7625 |  |  | 0.26242
| 25 | 72.0606 |  |  | 0.25293
| 26 | 72.209 |  |  | 0.25345
| 27 | 70.2494 |  |  | 0.24658
| 28 | 69.9525 |  |  | 0.24553
| 29 | 67.9929 |  |  | 0.23865
| 30 | 65.8551 |  |  | 0.23115
| 31 | 64.7268 |  |  | 0.22719
| 32 | 63.1829 |  |  | 0.22177
| 33 | 62.4703 |  |  | 0.21927
| 34 | 61.7874 |  |  | 0.21687
| 35 | 60.3622 |  |  | 0.21187
| 36 | 57.8385 |  |  | 0.20301
| 37 | 57.3931 |  |  | 0.20145
| 38 | 57.1259 |  |  | 0.20051
| 39 | 56.9774 |  |  | 0.19999
| 40 | 54.7209 |  |  | 0.19207
| 41 | 54.8694 |  |  | 0.19259
| 42 | 52.88 |  |  | 0.18561
| 43 | 52.6128 |  |  | 0.18467
| 44 | 51.1876 |  |  | 0.17967
| 45 | 50.3563 |  |  | 0.17675
| 46 | 48.9311 |  |  | 0.17175
| 47 | 48.367 |  |  | 0.16977
| 48 | 46.6746 |  |  | 0.16383
| 49 | 46.1105 |  |  | 0.16185
| 50 | 44.715 |  |  | 0.15695
| 51 | 43.171 |  |  | 0.15153
| 52 | 43.2898 |  |  | 0.15195
| 53 | 41.0333 |  |  | 0.14403
| 54 | 41.5974 |  |  | 0.14601
| 55 | 40.6176 |  |  | 0.14257
| 56 | 39.0736 |  |  | 0.13715
| 57 | 38.5095 |  |  | 0.13517
| 58 | 36.8171 |  |  | 0.12923
| 59 | 36.6686 |  |  | 0.12871
| 60 | 35.3919 |  |  | 0.12423
| 61 | 34.1449 |  |  | 0.11985
| 62 | 33.4323 |  |  | 0.11735
| 63 | 33.4323 |  |  | 0.11735
| 64 | 32.4525 |  |  | 0.11391
| 65 | 31.7399 |  |  | 0.11141
| 66 | 30.4632 |  |  | 0.10693
| 67 | 30.196 |  |  | 0.10599
| 68 | 28.6223 |  |  | 0.10046
| 69 | 27.791 |  |  | 0.097546
| 70 | 27.2268 |  |  | 0.095566
| 71 | 26.0986 |  |  | 0.091606
| 72 | 25.5344 |  |  | 0.089626
| 73 | 25.2375 |  |  | 0.088584
| 74 | 24.1093 |  |  | 0.084624
| 75 | 23.2779 |  |  | 0.081705
| 76 | 22.8325 |  |  | 0.080142
| 77 | 22.5653 |  |  | 0.079204
| 78 | 21.1401 |  |  | 0.074202
| 79 | 20.576 |  |  | 0.072222
| 80 | 19.329 |  |  | 0.067845
| 81 | 19.4477 |  |  | 0.068262
| 82 | 18.8836 |  |  | 0.066281
| 83 | 18.3195 |  |  | 0.064301
| 84 | 17.0724 |  |  | 0.059924
| 85 | 16.7755 |  |  | 0.058882
| 86 | 16.2114 |  |  | 0.056902
| 87 | 15.9442 |  |  | 0.055964
| 88 | 15.38 |  |  | 0.053984
| 89 | 14.3705 |  |  | 0.050441
| 90 | 13.9549 |  |  | 0.048982
| 91 | 13.3907 |  |  | 0.047001
| 92 | 12.8266 |  |  | 0.045021
| 93 | 11.9952 |  |  | 0.042103
| 94 | 12.114 |  |  | 0.04252
| 95 | 11.1342 |  |  | 0.039081
| 96 | 10.1544 |  |  | 0.035642
| 97 | 10.3029 |  |  | 0.036163
| 98 | 10.0059 |  |  | 0.035121
| 99 | 9.1746 |  |  | 0.032203
| 100 | 8.3135 |  |  | 0.029181
| 101 | 8.0463 |  |  | 0.028243
| 102 | 8.3135 |  |  | 0.029181
| 103 | 7.4822 |  |  | 0.026262
| 104 | 6.9181 |  |  | 0.024282
| 105 | 6.3539 |  |  | 0.022302
| 106 | 5.9086 |  |  | 0.020739
| 107 | 5.4929 |  |  | 0.01928
| 108 | 5.4929 |  |  | 0.01928
| 109 | 4.9287 |  |  | 0.0173
| 110 | 4.5131 |  |  | 0.015841
| 111 | 4.0974 |  |  | 0.014382
| 112 | 3.8005 |  |  | 0.01334
| 113 | 3.0879 |  |  | 0.010838
| 114 | 2.6722 |  |  | 0.0093795
| 115 | 2.405 |  |  | 0.0084415
| 116 | 1.5439 |  |  | 0.0054192
| 117 | 1.1283 |  |  | 0.0039602
| 118 | 0.26722 |  |  | 0.00093795
| 119 | 0.71259 |  |  | 0.0025012
| 120 | 0 |  |  | 0

## 10x15
HVL=1.1 mm Cu |  | РИП=40см
10x15 cm
| PDD |  | BSF | Dose (0cm) | DOSERATE ON DEPTH, Gy/min
| h, mm | % |  | Gy/min
| 0 | 100 | 1.171 | 0.6332 | 0.74148
| 1 | 98.8217 |  |  | 0.62574
| 2 | 97.7054 |  |  | 0.61867
| 3 | 98.3876 |  |  | 0.62299
| 4 | 96.2791 |  |  | 0.60964
| 5 | 94.9147 |  |  | 0.601
| 6 | 94.0465 |  |  | 0.5955
| 7 | 93.2093 |  |  | 0.5902
| 8 | 92.2791 |  |  | 0.58431
| 9 | 91.5039 |  |  | 0.5794
| 10 | 89.0543 |  |  | 0.56389
| 11 | 89.7364 |  |  | 0.56821
| 12 | 88.4651 |  |  | 0.56016
| 13 | 87.1008 |  |  | 0.55152
| 14 | 85.8295 |  |  | 0.54347
| 15 | 85.1473 |  |  | 0.53915
| 16 | 83.969 |  |  | 0.53169
| 17 | 81.8295 |  |  | 0.51814
| 18 | 79.3798 |  |  | 0.50263
| 19 | 80.9922 |  |  | 0.51284
| 20 | 79.5349 |  |  | 0.50361
| 21 | 79.1938 |  |  | 0.50146
| 22 | 77.0853 |  |  | 0.4881
| 23 | 76.5891 |  |  | 0.48496
| 24 | 75.6279 |  |  | 0.47888
| 25 | 74.0155 |  |  | 0.46867
| 26 | 72.9302 |  |  | 0.46179
| 27 | 71.5659 |  |  | 0.45316
| 28 | 70.2946 |  |  | 0.44511
| 29 | 69.0233 |  |  | 0.43706
| 30 | 67.7519 |  |  | 0.42901
| 31 | 67.3178 |  |  | 0.42626
| 32 | 66.1395 |  |  | 0.4188
| 33 | 65.2093 |  |  | 0.41291
| 34 | 64.5271 |  |  | 0.40859
| 35 | 61.5504 |  |  | 0.38974
| 36 | 61.7984 |  |  | 0.39131
| 37 | 59.938 |  |  | 0.37953
| 38 | 59.1008 |  |  | 0.37423
| 39 | 58.2326 |  |  | 0.36873
| 40 | 57.7364 |  |  | 0.36559
| 41 | 55.5349 |  |  | 0.35165
| 42 | 55.2558 |  |  | 0.34988
| 43 | 53.7364 |  |  | 0.34026
| 44 | 52.8992 |  |  | 0.33496
| 45 | 51.7829 |  |  | 0.32789
| 46 | 50.4186 |  |  | 0.31925
| 47 | 49.8295 |  |  | 0.31552
| 48 | 48.2171 |  |  | 0.30531
| 49 | 48.062 |  |  | 0.30433
| 50 | 46.1085 |  |  | 0.29196
| 51 | 45.8605 |  |  | 0.29039
| 52 | 44.6512 |  |  | 0.28273
| 53 | 43.814 |  |  | 0.27743
| 54 | 42.3566 |  |  | 0.2682
| 55 | 41.8605 |  |  | 0.26506
| 56 | 40.6822 |  |  | 0.2576
| 57 | 39.6589 |  |  | 0.25112
| 58 | 38.9767 |  |  | 0.2468
| 59 | 38.1395 |  |  | 0.2415
| 60 | 36.9302 |  |  | 0.23384
| 61 | 35.845 |  |  | 0.22697
| 62 | 34.3876 |  |  | 0.21774
| 63 | 33.1163 |  |  | 0.20969
| 64 | 33.7054 |  |  | 0.21342
| 65 | 32.9612 |  |  | 0.20871
| 66 | 32.2791 |  |  | 0.20439
| 67 | 31.5039 |  |  | 0.19948
| 68 | 30.9147 |  |  | 0.19575
| 69 | 29.7364 |  |  | 0.18829
| 70 | 29.4574 |  |  | 0.18652
| 71 | 28.031 |  |  | 0.17749
| 72 | 27.938 |  |  | 0.1769
| 73 | 26.8217 |  |  | 0.16984
| 74 | 25.9845 |  |  | 0.16453
| 75 | 25.3023 |  |  | 0.16021
| 76 | 24.8062 |  |  | 0.15707
| 77 | 24.124 |  |  | 0.15275
| 78 | 23.5349 |  |  | 0.14902
| 79 | 22.3256 |  |  | 0.14137
| 80 | 21.5814 |  |  | 0.13665
| 81 | 20.9922 |  |  | 0.13292
| 82 | 20.3101 |  |  | 0.1286
| 83 | 19.2868 |  |  | 0.12212
| 84 | 18.8527 |  |  | 0.11938
| 85 | 18.0155 |  |  | 0.11407
| 86 | 17.3333 |  |  | 0.10975
| 87 | 16.8992 |  |  | 0.10701
| 88 | 15.814 |  |  | 0.10013
| 89 | 15.1318 |  |  | 0.095814
| 90 | 14.9457 |  |  | 0.094636
| 91 | 14.8837 |  |  | 0.094244
| 92 | 13.9225 |  |  | 0.088157
| 93 | 13.5814 |  |  | 0.085997
| 94 | 12.4961 |  |  | 0.079125
| 95 | 12.062 |  |  | 0.076377
| 96 | 11.4729 |  |  | 0.072646
| 97 | 10.9767 |  |  | 0.069505
| 98 | 10.2946 |  |  | 0.065185
| 99 | 10.0465 |  |  | 0.063615
| 100 | 9.1783 |  |  | 0.058117
| 101 | 8 |  |  | 0.050656
| 102 | 8.4031 |  |  | 0.053208
| 103 | 7.6589 |  |  | 0.048496
| 104 | 7.2248 |  |  | 0.045747
| 105 | 6.5426 |  |  | 0.041428
| 106 | 5.9535 |  |  | 0.037697
| 107 | 5.9535 |  |  | 0.037697
| 108 | 5.1783 |  |  | 0.032789
| 109 | 5.1163 |  |  | 0.032396
| 110 | 4.186 |  |  | 0.026506
| 111 | 3.6589 |  |  | 0.023168
| 112 | 3.5039 |  |  | 0.022187
| 113 | 2.8217 |  |  | 0.017867
| 114 | 2.2946 |  |  | 0.014529
| 115 | 2.2946 |  |  | 0.014529
| 116 | 1.7054 |  |  | 0.010799
| 117 | 1.0233 |  |  | 0.0064793
| 118 | 0.62016 |  |  | 0.0039268
| 119 | 0.27907 |  |  | 0.0017671
| 120 | 0 |  |  | 0

## 2Cu10x15
HVL=2.0 mm Cu |  | РИП=40см
10x15 cm
| PDD |  | BSF | Dose (0cm) | DOSERATE ON DEPTH, Gy/min
| h, mm | % |  | Gy/min
| 0 | 100 | 1.248 | 0.37 | 0.46176
| 1 | 99.8741 |  |  | 0.36953
| 2 | 97.7659 |  |  | 0.36173
| 3 | 97.9232 |  |  | 0.36232
| 4 | 97.64 |  |  | 0.36127
| 5 | 95.6891 |  |  | 0.35405
| 6 | 94.9969 |  |  | 0.35149
| 7 | 94.1787 |  |  | 0.34846
| 8 | 93.3291 |  |  | 0.34532
| 9 | 92.7942 |  |  | 0.34334
| 10 | 91.6929 |  |  | 0.33926
| 11 | 90.8433 |  |  | 0.33612
| 12 | 90.0252 |  |  | 0.33309
| 13 | 89.0497 |  |  | 0.32948
| 14 | 88.3575 |  |  | 0.32692
| 15 | 86.6897 |  |  | 0.32075
| 16 | 85.4311 |  |  | 0.3161
| 17 | 84.2039 |  |  | 0.31155
| 18 | 82.6621 |  |  | 0.30585
| 19 | 81.9698 |  |  | 0.30329
| 20 | 81.5607 |  |  | 0.30177
| 21 | 78.2253 |  |  | 0.28943
| 22 | 78.2253 |  |  | 0.28943
| 23 | 76.9666 |  |  | 0.28478
| 24 | 75.8653 |  |  | 0.2807
| 25 | 74.3235 |  |  | 0.275
| 26 | 73.5053 |  |  | 0.27197
| 27 | 72.6872 |  |  | 0.26894
| 28 | 70.6104 |  |  | 0.26126
| 29 | 69.635 |  |  | 0.25765
| 30 | 68.5022 |  |  | 0.25346
| 31 | 67.4009 |  |  | 0.24938
| 32 | 66.4254 |  |  | 0.24577
| 33 | 65.3241 |  |  | 0.2417
| 34 | 63.1215 |  |  | 0.23355
| 35 | 62.8383 |  |  | 0.2325
| 36 | 61.0132 |  |  | 0.22575
| 37 | 58.8106 |  |  | 0.2176
| 38 | 60.8874 |  |  | 0.22528
| 39 | 58.9364 |  |  | 0.21806
| 40 | 57.4261 |  |  | 0.21248
| 41 | 57.017 |  |  | 0.21096
| 42 | 55.601 |  |  | 0.20572
| 43 | 54.0906 |  |  | 0.20014
| 44 | 53.5242 |  |  | 0.19804
| 45 | 52.297 |  |  | 0.1935
| 46 | 51.4475 |  |  | 0.19036
| 47 | 50.7552 |  |  | 0.18779
| 48 | 49.2448 |  |  | 0.18221
| 49 | 47.8603 |  |  | 0.17708
| 50 | 47.168 |  |  | 0.17452
| 51 | 46.0352 |  |  | 0.17033
| 52 | 45.6262 |  |  | 0.16882
| 53 | 44.1158 |  |  | 0.16323
| 54 | 43.4235 |  |  | 0.16067
| 55 | 41.8817 |  |  | 0.15496
| 56 | 41.7558 |  |  | 0.1545
| 57 | 40.0881 |  |  | 0.14833
| 58 | 39.2385 |  |  | 0.14518
| 59 | 38.5463 |  |  | 0.14262
| 60 | 37.5708 |  |  | 0.13901
| 61 | 37.0359 |  |  | 0.13703
| 62 | 35.6514 |  |  | 0.13191
| 63 | 34.6759 |  |  | 0.1283
| 64 | 34.1095 |  |  | 0.12621
| 65 | 34.3927 |  |  | 0.12725
| 66 | 32.725 |  |  | 0.12108
| 67 | 31.7495 |  |  | 0.11747
| 68 | 31.6237 |  |  | 0.11701
| 69 | 30.0818 |  |  | 0.1113
| 70 | 30.365 |  |  | 0.11235
| 71 | 28.9805 |  |  | 0.10723
| 72 | 28.8546 |  |  | 0.10676
| 73 | 27.1869 |  |  | 0.10059
| 74 | 26.7778 |  |  | 0.099078
| 75 | 26.2115 |  |  | 0.096982
| 76 | 24.5437 |  |  | 0.090812
| 77 | 24.4179 |  |  | 0.090346
| 78 | 23.7256 |  |  | 0.087785
| 79 | 23.2851 |  |  | 0.086155
| 80 | 22.1838 |  |  | 0.08208
| 81 | 21.2083 |  |  | 0.078471
| 82 | 20.7992 |  |  | 0.076957
| 83 | 20.3902 |  |  | 0.075444
| 84 | 20.3902 |  |  | 0.075444
| 85 | 19.2889 |  |  | 0.071369
| 86 | 18.7225 |  |  | 0.069273
| 87 | 18.4393 |  |  | 0.068225
| 88 | 17.8729 |  |  | 0.06613
| 89 | 17.1806 |  |  | 0.063568
| 90 | 16.3625 |  |  | 0.060541
| 91 | 15.7961 |  |  | 0.058446
| 92 | 15.5444 |  |  | 0.057514
| 93 | 14.5689 |  |  | 0.053905
| 94 | 13.8767 |  |  | 0.051344
| 95 | 13.5935 |  |  | 0.050296
| 96 | 13.1844 |  |  | 0.048782
| 97 | 12.3348 |  |  | 0.045639
| 98 | 11.9257 |  |  | 0.044125
| 99 | 10.9503 |  |  | 0.040516
| 100 | 10.6671 |  |  | 0.039468
| 101 | 9.9748 |  |  | 0.036907
| 102 | 9.1567 |  |  | 0.03388
| 103 | 8.7476 |  |  | 0.032366
| 104 | 8.1812 |  |  | 0.030271
| 105 | 7.7722 |  |  | 0.028757
| 106 | 6.9226 |  |  | 0.025614
| 107 | 6.7967 |  |  | 0.025148
| 108 | 5.5381 |  |  | 0.020491
| 109 | 5.6954 |  |  | 0.021073
| 110 | 5.2549 |  |  | 0.019443
| 111 | 4.3109 |  |  | 0.01595
| 112 | 4.4368 |  |  | 0.016416
| 113 | 3.1781 |  |  | 0.011759
| 114 | 3.0522 |  |  | 0.011293
| 115 | 2.769 |  |  | 0.010245
| 116 | 2.2026 |  |  | 0.0081498
| 117 | 2.2026 |  |  | 0.0081498
| 118 | 1.3845 |  |  | 0.0051227
| 119 | 1.1013 |  |  | 0.0040749
| 120 | 0 |  |  | 0

## 4x15
HVL=1,1 mm Cu |  | РИП=40см
4x15 cm
| PDD |  | BSF | Dose (0cm) | DOSERATE ON DEPTH, Gy/min
| h, mm | % |  | Gy/min
| 0 | 100 | 1.142 | 0.583 | 0.66579
| 1 | 97.7867 |  |  | 0.5701
| 2 | 97.2981 |  |  | 0.56725
| 3 | 95.6597 |  |  | 0.5577
| 4 | 95.2573 |  |  | 0.55535
| 5 | 92.699 |  |  | 0.54044
| 6 | 92.0379 |  |  | 0.53658
| 7 | 91.3193 |  |  | 0.53239
| 8 | 89.4223 |  |  | 0.52133
| 9 | 87.6976 |  |  | 0.51128
| 10 | 86.5479 |  |  | 0.50457
| 11 | 85.2544 |  |  | 0.49703
| 12 | 83.9322 |  |  | 0.48932
| 13 | 82.4662 |  |  | 0.48078
| 14 | 81.2302 |  |  | 0.47357
| 15 | 79.3331 |  |  | 0.46251
| 16 | 76.4875 |  |  | 0.44592
| 17 | 77.8672 |  |  | 0.45397
| 18 | 76.2288 |  |  | 0.44441
| 19 | 74.7629 |  |  | 0.43587
| 20 | 73.8431 |  |  | 0.43051
| 21 | 72.2047 |  |  | 0.42095
| 22 | 71.6298 |  |  | 0.4176
| 23 | 69.3303 |  |  | 0.4042
| 24 | 68.353 |  |  | 0.3985
| 25 | 66.8008 |  |  | 0.38945
| 26 | 65.4211 |  |  | 0.38141
| 27 | 64.3576 |  |  | 0.3752
| 28 | 63.1216 |  |  | 0.368
| 29 | 62.2018 |  |  | 0.36264
| 30 | 60.6496 |  |  | 0.35359
| 31 | 60.0747 |  |  | 0.35024
| 32 | 59.0112 |  |  | 0.34404
| 33 | 56.9704 |  |  | 0.33214
| 34 | 56.4817 |  |  | 0.32929
| 35 | 55.5045 |  |  | 0.32359
| 36 | 53.8373 |  |  | 0.31387
| 37 | 52.5438 |  |  | 0.30633
| 38 | 51.7103 |  |  | 0.30147
| 39 | 50.8192 |  |  | 0.29628
| 40 | 49.0946 |  |  | 0.28622
| 41 | 48.4335 |  |  | 0.28237
| 42 | 47.7149 |  |  | 0.27818
| 43 | 46.4789 |  |  | 0.27097
| 44 | 45.3291 |  |  | 0.26427
| 45 | 44.0931 |  |  | 0.25706
| 46 | 43.432 |  |  | 0.25321
| 47 | 41.8798 |  |  | 0.24416
| 48 | 40.8163 |  |  | 0.23796
| 49 | 40.5001 |  |  | 0.23612
| 50 | 39.2642 |  |  | 0.22891
| 51 | 38.2006 |  |  | 0.22271
| 52 | 37.1371 |  |  | 0.21651
| 53 | 35.6424 |  |  | 0.2078
| 54 | 35.9873 |  |  | 0.20981
| 55 | 34.9238 |  |  | 0.20361
| 56 | 34.1765 |  |  | 0.19925
| 57 | 33.4291 |  |  | 0.19489
| 58 | 32.3656 |  |  | 0.18869
| 59 | 31.7907 |  |  | 0.18534
| 60 | 31.1584 |  |  | 0.18165
| 61 | 30.411 |  |  | 0.1773
| 62 | 28.9451 |  |  | 0.16875
| 63 | 28.5139 |  |  | 0.16624
| 64 | 27.8816 |  |  | 0.16255
| 65 | 26.9618 |  |  | 0.15719
| 66 | 26.3869 |  |  | 0.15384
| 67 | 25.7258 |  |  | 0.14998
| 68 | 24.8347 |  |  | 0.14479
| 69 | 23.9437 |  |  | 0.13959
| 70 | 23.2826 |  |  | 0.13574
| 71 | 22.5352 |  |  | 0.13138
| 72 | 21.7304 |  |  | 0.12669
| 73 | 21.2417 |  |  | 0.12384
| 74 | 20.8106 |  |  | 0.12133
| 75 | 20.1495 |  |  | 0.11747
| 76 | 19.3446 |  |  | 0.11278
| 77 | 18.7698 |  |  | 0.10943
| 78 | 18.4536 |  |  | 0.10758
| 79 | 17.9362 |  |  | 0.10457
| 80 | 17.1314 |  |  | 0.099876
| 81 | 16.4703 |  |  | 0.096022
| 82 | 15.9816 |  |  | 0.093173
| 83 | 15.3205 |  |  | 0.089318
| 84 | 14.7456 |  |  | 0.085967
| 85 | 14.3432 |  |  | 0.083621
| 86 | 13.7683 |  |  | 0.080269
| 87 | 13.1072 |  |  | 0.076415
| 88 | 12.8773 |  |  | 0.075074
| 89 | 12.3886 |  |  | 0.072226
| 90 | 11.7275 |  |  | 0.068371
| 91 | 11.2964 |  |  | 0.065858
| 92 | 10.81 |  |  | 0.063022
| 93 | 10.2328 |  |  | 0.059657
| 94 | 9.9166 |  |  | 0.057814
| 95 | 9.8304 |  |  | 0.057311
| 96 | 9.0256 |  |  | 0.052619
| 97 | 8.5944 |  |  | 0.050105
| 98 | 7.9621 |  |  | 0.046419
| 99 | 7.301 |  |  | 0.042565
| 100 | 6.956 |  |  | 0.040554
| 101 | 6.3811 |  |  | 0.037202
| 102 | 6.6398 |  |  | 0.03871
| 103 | 6.1512 |  |  | 0.035861
| 104 | 7.3 |  |  | 0.042559
| 105 | 5.4039 |  |  | 0.031504
| 106 | 5.0877 |  |  | 0.029661
| 107 | 4.6852 |  |  | 0.027315
| 108 | 4.3403 |  |  | 0.025304
| 109 | 3.7654 |  |  | 0.021953
| 110 | 5.41 |  |  | 0.03154
| 111 | 5.09 |  |  | 0.029675
| 112 | 2.7882 |  |  | 0.016255
| 113 | 2.3857 |  |  | 0.013909
| 114 | 2.2133 |  |  | 0.012903
| 115 | 1.8109 |  |  | 0.010557
| 116 | 1.3222 |  |  | 0.0077085
| 117 | 1.3222 |  |  | 0.0077085
| 118 | 0.74734 |  |  | 0.004357
| 119 | 0.57488 |  |  | 0.0033516
| 120 | 0 |  |  | 0

## absorbed tissue 2.5x2.5
Skin | Lung | Bone | Muscle
0.967 | 1.015 | 2.31 | 1.01
0.75454 | 0.79277 | 1.8025 | 0.78809
0.66936 | 0.70328 | 1.599 | 0.69912
0.65874 | 0.69212 | 1.5736 | 0.68803
0.64245 | 0.675 | 1.5347 | 0.67101
0.62707 | 0.65884 | 1.498 | 0.65495
0.61681 | 0.64807 | 1.4735 | 0.64424
0.60656 | 0.6373 | 1.449 | 0.63353
0.59045 | 0.62037 | 1.4105 | 0.61671
0.57727 | 0.60652 | 1.379 | 0.60294
0.56335 | 0.5919 | 1.3458 | 0.5884
0.55273 | 0.58074 | 1.3204 | 0.57731
0.54102 | 0.56843 | 1.2924 | 0.56507
0.52527 | 0.55189 | 1.2548 | 0.54863
0.51886 | 0.54516 | 1.2395 | 0.54194
0.50953 | 0.53535 | 1.2172 | 0.53218
0.49049 | 0.51534 | 1.1717 | 0.5123
0.48444 | 0.50899 | 1.1573 | 0.50599
0.47364 | 0.49764 | 1.1315 | 0.4947
0.46339 | 0.48687 | 1.107 | 0.48399
0.4546 | 0.47764 | 1.086 | 0.47482
0.43922 | 0.46148 | 1.0492 | 0.45875
0.43007 | 0.45186 | 1.0274 | 0.44919
0.42256 | 0.44397 | 1.0094 | 0.44135
0.40993 | 0.4307 | 0.97925 | 0.42816
0.40352 | 0.42397 | 0.96394 | 0.42146
0.3929 | 0.41281 | 0.93857 | 0.41037
0.3821 | 0.40146 | 0.91277 | 0.39909
0.37276 | 0.39165 | 0.89046 | 0.38934
0.36672 | 0.3853 | 0.87603 | 0.38303
0.35665 | 0.37472 | 0.85198 | 0.37251
0.34823 | 0.36587 | 0.83186 | 0.36371
0.3356 | 0.3526 | 0.80168 | 0.35052
0.32955 | 0.34625 | 0.78725 | 0.34421
0.32022 | 0.33644 | 0.76494 | 0.33446
0.31417 | 0.33009 | 0.75051 | 0.32814
0.30447 | 0.3199 | 0.72733 | 0.31801
0.29843 | 0.31355 | 0.7129 | 0.3117
0.28818 | 0.30278 | 0.6884 | 0.30099
0.28213 | 0.29643 | 0.67397 | 0.29468
0.27518 | 0.28912 | 0.65735 | 0.28741
0.26547 | 0.27893 | 0.63417 | 0.27728
0.25797 | 0.27104 | 0.61624 | 0.26944
0.25376 | 0.26661 | 0.60618 | 0.26504
0.24405 | 0.25642 | 0.583 | 0.25491
0.24167 | 0.25392 | 0.57732 | 0.25242
0.2338 | 0.24565 | 0.55851 | 0.2442
0.22831 | 0.23988 | 0.54539 | 0.23846
0.22172 | 0.23295 | 0.52964 | 0.23158
0.21238 | 0.22314 | 0.50734 | 0.22182
0.21238 | 0.22314 | 0.50734 | 0.22182
0.20963 | 0.22026 | 0.50078 | 0.21895
0.20049 | 0.21065 | 0.47894 | 0.2094
0.19535 | 0.20525 | 0.46666 | 0.20404
0.19151 | 0.20121 | 0.45748 | 0.20002
0.18785 | 0.19736 | 0.44873 | 0.1962
0.18327 | 0.19256 | 0.4378 | 0.19142
0.1743 | 0.18313 | 0.41637 | 0.18205
0.1721 | 0.18082 | 0.41112 | 0.17975
0.16459 | 0.17293 | 0.39319 | 0.17191
0.1613 | 0.16947 | 0.38531 | 0.16847
0.158 | 0.16601 | 0.37744 | 0.16503
0.15526 | 0.16312 | 0.37088 | 0.16216
0.14885 | 0.15639 | 0.35557 | 0.15547
0.14317 | 0.15043 | 0.34202 | 0.14954
0.13676 | 0.14369 | 0.32671 | 0.14285
0.1353 | 0.14216 | 0.32321 | 0.14132
0.13017 | 0.13677 | 0.31096 | 0.13596
0.12596 | 0.13235 | 0.3009 | 0.13156
0.12285 | 0.12908 | 0.29347 | 0.12831
0.12175 | 0.12792 | 0.29084 | 0.12717
0.11571 | 0.12157 | 0.27641 | 0.12086
0.10993 | 0.1155 | 0.26261 | 0.11482
0.10839 | 0.11388 | 0.25892 | 0.11321
0.10472 | 0.11003 | 0.25017 | 0.10938
0.10472 | 0.11003 | 0.25017 | 0.10938
0.099049 | 0.10407 | 0.23661 | 0.10345
0.093923 | 0.098682 | 0.22437 | 0.098099
0.091543 | 0.096181 | 0.21868 | 0.095613
0.083753 | 0.087997 | 0.20007 | 0.087478
0.08247 | 0.086649 | 0.19701 | 0.086137
0.082755 | 0.086948 | 0.19769 | 0.086434
0.076857 | 0.080752 | 0.1836 | 0.080275
0.075811 | 0.079653 | 0.1811 | 0.079182
0.072136 | 0.075791 | 0.17232 | 0.075343
0.070041 | 0.07359 | 0.16732 | 0.073156
0.065545 | 0.068866 | 0.15657 | 0.068459
0.065178 | 0.068481 | 0.1557 | 0.068077
0.060052 | 0.063095 | 0.14345 | 0.062722
0.058587 | 0.061556 | 0.13996 | 0.061193
0.055292 | 0.058094 | 0.13208 | 0.05775
0.048486 | 0.050943 | 0.11582 | 0.050642
0.0494 | 0.051903 | 0.11801 | 0.051597
0.048486 | 0.050943 | 0.11582 | 0.050642
0.04925 | 0.051746 | 0.11765 | 0.05144
0.047419 | 0.049822 | 0.11328 | 0.049528
0.043757 | 0.045975 | 0.10453 | 0.045703
0.040462 | 0.042512 | 0.096657 | 0.042261
0.035685 | 0.037493 | 0.085246 | 0.037272
0.035658 | 0.037465 | 0.08518 | 0.037243
0.028833 | 0.030294 | 0.068878 | 0.030115
0.031674 | 0.033279 | 0.075663 | 0.033082
0.028927 | 0.030393 | 0.069103 | 0.030214
0.026547 | 0.027893 | 0.063417 | 0.027728
0.027463 | 0.028854 | 0.065604 | 0.028684
0.025998 | 0.027316 | 0.062105 | 0.027154
0.021937 | 0.023049 | 0.052404 | 0.022913
0.020506 | 0.021545 | 0.048984 | 0.021417
0.021435 | 0.022521 | 0.051204 | 0.022388
0.01508 | 0.015844 | 0.036023 | 0.01575
0.016295 | 0.01712 | 0.038925 | 0.017019
0.016295 | 0.01712 | 0.038925 | 0.017019
0.012999 | 0.013658 | 0.031053 | 0.013577
0.011168 | 0.011734 | 0.026679 | 0.011665
0.010253 | 0.010772 | 0.024492 | 0.010709
0.0081949 | 0.0086102 | 0.019576 | 0.0085593
0.0075065 | 0.0078868 | 0.017932 | 0.0078403
0.0060418 | 0.006348 | 0.014433 | 0.0063105
0.0051264 | 0.0053862 | 0.012246 | 0.0053544
0.0029294 | 0.0030778 | 0.0069978 | 0.0030597
0.0018309 | 0.0019237 | 0.0043737 | 0.0019123
0 | 0 | 0 | 0

## absorbed tissue 4x4
Skin | Lung | Bone | Muscle
0.967 | 1.016 | 2.31 | 1.01
0.90499 | 0.95085 | 2.1619 | 0.94523
0.79144 | 0.83155 | 1.8906 | 0.82663
0.78287 | 0.82254 | 1.8701 | 0.81768
0.76308 | 0.80175 | 1.8229 | 0.79701
0.75011 | 0.78812 | 1.7919 | 0.78347
0.73208 | 0.76918 | 1.7488 | 0.76464
0.72901 | 0.76595 | 1.7415 | 0.76142
0.72461 | 0.76133 | 1.731 | 0.75683
0.71472 | 0.75093 | 1.7073 | 0.7465
0.69537 | 0.7306 | 1.6611 | 0.72629
0.68921 | 0.72414 | 1.6464 | 0.71986
0.67404 | 0.7082 | 1.6102 | 0.70402
0.65953 | 0.69295 | 1.5755 | 0.68886
0.64568 | 0.6784 | 1.5424 | 0.6744
0.63205 | 0.66408 | 1.5099 | 0.66016
0.6204 | 0.65184 | 1.482 | 0.64799
0.61073 | 0.64168 | 1.4589 | 0.63789
0.5971 | 0.62735 | 1.4264 | 0.62365
0.58874 | 0.61858 | 1.4064 | 0.61492
0.57182 | 0.60079 | 1.366 | 0.59724
0.5595 | 0.58786 | 1.3366 | 0.58438
0.54609 | 0.57377 | 1.3045 | 0.57038
0.5439 | 0.57146 | 1.2993 | 0.56808
0.52587 | 0.55252 | 1.2562 | 0.54925
0.51466 | 0.54074 | 1.2294 | 0.53754
0.50718 | 0.53288 | 1.2116 | 0.52973
0.49751 | 0.52272 | 1.1885 | 0.51963
0.4863 | 0.51094 | 1.1617 | 0.50792
0.47706 | 0.50124 | 1.1396 | 0.49828
0.46563 | 0.48923 | 1.1123 | 0.48634
0.45552 | 0.4786 | 1.0882 | 0.47577
0.44694 | 0.46959 | 1.0677 | 0.46682
0.43639 | 0.4585 | 1.0425 | 0.4558
0.4232 | 0.44465 | 1.011 | 0.44202
0.41551 | 0.43656 | 0.99257 | 0.43398
0.40539 | 0.42594 | 0.96842 | 0.42342
0.39396 | 0.41392 | 0.94111 | 0.41148
0.38495 | 0.40445 | 0.91958 | 0.40207
0.37659 | 0.39568 | 0.89962 | 0.39334
0.36648 | 0.38505 | 0.87546 | 0.38278
0.35857 | 0.37674 | 0.85656 | 0.37451
0.34955 | 0.36727 | 0.83502 | 0.3651
0.34604 | 0.36357 | 0.82662 | 0.36142
0.33504 | 0.35202 | 0.80036 | 0.34994
0.32625 | 0.34278 | 0.77936 | 0.34076
0.31812 | 0.33423 | 0.75992 | 0.33226
0.30976 | 0.32546 | 0.73997 | 0.32354
0.30405 | 0.31945 | 0.72631 | 0.31757
0.29129 | 0.30605 | 0.69585 | 0.30425
0.28756 | 0.30213 | 0.68692 | 0.30034
0.28052 | 0.29474 | 0.67012 | 0.293
0.27173 | 0.2855 | 0.64911 | 0.28381
0.26601 | 0.27949 | 0.63546 | 0.27784
0.25942 | 0.27256 | 0.6197 | 0.27095
0.24952 | 0.26217 | 0.59607 | 0.26062
0.24469 | 0.25709 | 0.58452 | 0.25557
0.23721 | 0.24923 | 0.56666 | 0.24776
0.22974 | 0.24138 | 0.5488 | 0.23995
0.22578 | 0.23722 | 0.53935 | 0.23582
0.22182 | 0.23306 | 0.5299 | 0.23169
0.21501 | 0.2259 | 0.51362 | 0.22457
0.20753 | 0.21805 | 0.49576 | 0.21676
0.1983 | 0.20835 | 0.47371 | 0.20712
0.19654 | 0.2065 | 0.4695 | 0.20528
0.19039 | 0.20003 | 0.4548 | 0.19885
0.18577 | 0.19518 | 0.44377 | 0.19403
0.18093 | 0.1901 | 0.43222 | 0.18898
0.1761 | 0.18502 | 0.42066 | 0.18393
0.16994 | 0.17855 | 0.40596 | 0.1775
0.16862 | 0.17717 | 0.40281 | 0.17612
0.15895 | 0.167 | 0.3797 | 0.16602
0.15719 | 0.16515 | 0.3755 | 0.16418
0.15257 | 0.1603 | 0.36447 | 0.15936
0.14905 | 0.15661 | 0.35607 | 0.15568
0.14378 | 0.15106 | 0.34346 | 0.15017
0.13806 | 0.14506 | 0.32981 | 0.1442
0.13411 | 0.1409 | 0.32035 | 0.14007
0.12927 | 0.13582 | 0.3088 | 0.13502
0.12663 | 0.13305 | 0.3025 | 0.13226
0.11938 | 0.12542 | 0.28517 | 0.12468
0.11718 | 0.12311 | 0.27992 | 0.12239
0.11234 | 0.11803 | 0.26836 | 0.11734
0.10838 | 0.11388 | 0.25891 | 0.1132
0.10706 | 0.11249 | 0.25576 | 0.11183
0.10047 | 0.10556 | 0.24 | 0.10494
0.09959 | 0.10464 | 0.2379 | 0.10402
0.095632 | 0.10048 | 0.22845 | 0.099885
0.088597 | 0.093087 | 0.21164 | 0.092537
0.086619 | 0.091008 | 0.20692 | 0.090471
0.08486 | 0.08916 | 0.20272 | 0.088634
0.082662 | 0.08685 | 0.19746 | 0.086337
0.078265 | 0.082231 | 0.18696 | 0.081745
0.075187 | 0.078997 | 0.17961 | 0.07853
0.07123 | 0.074839 | 0.17016 | 0.074397
0.067712 | 0.071143 | 0.16175 | 0.070723
0.064634 | 0.06791 | 0.1544 | 0.067508
0.063755 | 0.066986 | 0.1523 | 0.06659
0.057599 | 0.060518 | 0.1376 | 0.060161
0.053862 | 0.056591 | 0.12867 | 0.056257
0.053862 | 0.056591 | 0.12867 | 0.056257
0.050784 | 0.053358 | 0.12131 | 0.053042
0.045508 | 0.047814 | 0.10871 | 0.047531
0.04287 | 0.045042 | 0.10241 | 0.044776
0.041551 | 0.043656 | 0.099258 | 0.043398
0.039792 | 0.041808 | 0.095056 | 0.041561
0.038033 | 0.03996 | 0.090855 | 0.039724
0.033636 | 0.035341 | 0.080351 | 0.035132
0.030558 | 0.032107 | 0.072999 | 0.031917
0.02836 | 0.029797 | 0.067747 | 0.029621
0.039791 | 0.041808 | 0.095055 | 0.041561
0.024842 | 0.026101 | 0.059344 | 0.025947
0.021105 | 0.022175 | 0.050417 | 0.022044
0.016708 | 0.017555 | 0.039913 | 0.017451
0.015829 | 0.016631 | 0.037812 | 0.016533
0.012311 | 0.012935 | 0.02941 | 0.012859
0.011432 | 0.012011 | 0.027309 | 0.01194
0.0096731 | 0.010163 | 0.023108 | 0.010103
0.0065954 | 0.0069296 | 0.015755 | 0.0068886
0.0065954 | 0.0069296 | 0.015755 | 0.0068886
0.0030779 | 0.0032338 | 0.0073525 | 0.0032147
0 | 0 | 0 | 0

## absorbed tissue 2Cu4x4
Skin | Lung | Bone | Muscle
0.98 | 1.003 | 1.637 | 1.001
0.56093 | 0.57409 | 0.93697 | 0.57295
0.47365 | 0.48476 | 0.79118 | 0.4838
0.4689 | 0.4799 | 0.78325 | 0.47895
0.4598 | 0.47059 | 0.76805 | 0.46965
0.45426 | 0.46492 | 0.7588 | 0.464
0.44714 | 0.45764 | 0.74691 | 0.45672
0.43897 | 0.44927 | 0.73325 | 0.44837
0.42354 | 0.43348 | 0.70748 | 0.43261
0.42314 | 0.43307 | 0.70682 | 0.43221
0.41721 | 0.427 | 0.69691 | 0.42615
0.41088 | 0.42052 | 0.68634 | 0.41968
0.40257 | 0.41202 | 0.67246 | 0.4112
0.39624 | 0.40554 | 0.66189 | 0.40473
0.38991 | 0.39907 | 0.65132 | 0.39827
0.38002 | 0.38894 | 0.6348 | 0.38817
0.3733 | 0.38206 | 0.62356 | 0.3813
0.36301 | 0.37153 | 0.60638 | 0.37079
0.35945 | 0.36789 | 0.60043 | 0.36716
0.35088 | 0.35912 | 0.58612 | 0.3584
0.34759 | 0.35574 | 0.58061 | 0.35503
0.33783 | 0.34576 | 0.56431 | 0.34507
0.33466 | 0.34252 | 0.55903 | 0.34184
0.32636 | 0.33402 | 0.54515 | 0.33335
0.31686 | 0.3243 | 0.52929 | 0.32365
0.31132 | 0.31863 | 0.52004 | 0.318
0.305 | 0.31215 | 0.50947 | 0.31153
0.29906 | 0.30608 | 0.49955 | 0.30547
0.29075 | 0.29758 | 0.48568 | 0.29698
0.28759 | 0.29434 | 0.48039 | 0.29375
0.28245 | 0.28908 | 0.4718 | 0.2885
0.27612 | 0.2826 | 0.46123 | 0.28203
0.26939 | 0.27572 | 0.45 | 0.27517
0.26346 | 0.26964 | 0.44008 | 0.2691
0.25766 | 0.2637 | 0.43039 | 0.26318
0.25449 | 0.26047 | 0.42511 | 0.25995
0.2446 | 0.25034 | 0.40859 | 0.24984
0.24144 | 0.2471 | 0.4033 | 0.24661
0.23432 | 0.23982 | 0.39141 | 0.23934
0.23155 | 0.23698 | 0.38678 | 0.23651
0.2272 | 0.23253 | 0.37951 | 0.23207
0.22324 | 0.22848 | 0.3729 | 0.22803
0.21731 | 0.22241 | 0.36299 | 0.22196
0.21177 | 0.21674 | 0.35374 | 0.21631
0.20742 | 0.21229 | 0.34647 | 0.21186
0.20109 | 0.20581 | 0.3359 | 0.2054
0.19515 | 0.19973 | 0.32599 | 0.19934
0.19159 | 0.19609 | 0.32004 | 0.1957
0.18803 | 0.19245 | 0.31409 | 0.19206
0.1821 | 0.18637 | 0.30418 | 0.186
0.17735 | 0.18152 | 0.29625 | 0.18115
0.1734 | 0.17747 | 0.28964 | 0.17711
0.16641 | 0.17031 | 0.27797 | 0.16997
0.16562 | 0.1695 | 0.27665 | 0.16917
0.16008 | 0.16384 | 0.2674 | 0.16351
0.15652 | 0.16019 | 0.26145 | 0.15987
0.15019 | 0.15371 | 0.25088 | 0.15341
0.14703 | 0.15048 | 0.24559 | 0.15018
0.14228 | 0.14562 | 0.23766 | 0.14533
0.13793 | 0.14116 | 0.23039 | 0.14088
0.13595 | 0.13914 | 0.22709 | 0.13886
0.13239 | 0.1355 | 0.22114 | 0.13523
0.12764 | 0.13064 | 0.21321 | 0.13038
0.12527 | 0.12821 | 0.20925 | 0.12795
0.1225 | 0.12537 | 0.20462 | 0.12512
0.11775 | 0.12052 | 0.19669 | 0.12028
0.11577 | 0.11849 | 0.19339 | 0.11826
0.11103 | 0.11363 | 0.18546 | 0.11341
0.10865 | 0.1112 | 0.1815 | 0.11098
0.1047 | 0.10716 | 0.17489 | 0.10694
0.10232 | 0.10473 | 0.17092 | 0.10452
0.098764 | 0.10108 | 0.16498 | 0.10088
0.095599 | 0.097843 | 0.15969 | 0.097648
0.094017 | 0.096224 | 0.15705 | 0.096032
0.08927 | 0.091365 | 0.14912 | 0.091183
0.088875 | 0.09096 | 0.14846 | 0.090779
0.082941 | 0.084887 | 0.13854 | 0.084718
0.078985 | 0.080839 | 0.13194 | 0.080677
0.079776 | 0.081648 | 0.13326 | 0.081486
0.076611 | 0.078409 | 0.12797 | 0.078253
0.074765 | 0.07652 | 0.12489 | 0.076367
0.072392 | 0.074091 | 0.12092 | 0.073943
0.070414 | 0.072067 | 0.11762 | 0.071923
0.067249 | 0.068828 | 0.11233 | 0.06869
0.065667 | 0.067208 | 0.10969 | 0.067074
0.062898 | 0.064374 | 0.10507 | 0.064246
0.061316 | 0.062755 | 0.10242 | 0.062629
0.059733 | 0.061135 | 0.099779 | 0.061013
0.054986 | 0.056277 | 0.091849 | 0.056164
0.053008 | 0.054252 | 0.088545 | 0.054144
0.053404 | 0.054657 | 0.089206 | 0.054548
0.05103 | 0.052228 | 0.085242 | 0.052124
0.047866 | 0.048989 | 0.079955 | 0.048891
0.045097 | 0.046155 | 0.07533 | 0.046063
0.042723 | 0.043726 | 0.071365 | 0.043639
0.042328 | 0.043321 | 0.070704 | 0.043235
0.04035 | 0.041297 | 0.0674 | 0.041214
0.038767 | 0.039677 | 0.064757 | 0.039598
0.036394 | 0.037248 | 0.060792 | 0.037174
0.035207 | 0.036033 | 0.05881 | 0.035961
0.033625 | 0.034414 | 0.056167 | 0.034345
0.030856 | 0.03158 | 0.051541 | 0.031517
0.029669 | 0.030365 | 0.049559 | 0.030305
0.027295 | 0.027936 | 0.045594 | 0.02788
0.026109 | 0.026721 | 0.043612 | 0.026668
0.023339 | 0.023887 | 0.038986 | 0.02384
0.022153 | 0.022673 | 0.037004 | 0.022627
0.022153 | 0.022673 | 0.037004 | 0.022627
0.019779 | 0.020243 | 0.033039 | 0.020203
0.01701 | 0.017409 | 0.028414 | 0.017375
0.015823 | 0.016195 | 0.026431 | 0.016162
0.014637 | 0.01498 | 0.024449 | 0.01495
0.01345 | 0.013766 | 0.022467 | 0.013738
0.012659 | 0.012956 | 0.021145 | 0.01293
0.010681 | 0.010931 | 0.017841 | 0.01091
0.0098896 | 0.010122 | 0.01652 | 0.010102
0.0083073 | 0.0085022 | 0.013877 | 0.0084853
0.0059338 | 0.006073 | 0.0099118 | 0.0060609
0.0051426 | 0.0052633 | 0.0085902 | 0.0052528
0.0031647 | 0.0032389 | 0.0052863 | 0.0032325
0.0027691 | 0.0028341 | 0.0046255 | 0.0028284
0 | 0 | 0 | 0

## absorbed tissue 6x8
Skin | Lung | Bone | Muscle
0.967 | 1.016 | 2.31 | 1.01
0.65221 | 0.68525 | 1.558 | 0.68121
0.5634 | 0.59195 | 1.3459 | 0.58845
0.55347 | 0.58152 | 1.3222 | 0.57809
0.55217 | 0.58015 | 1.319 | 0.57673
0.55347 | 0.58152 | 1.3222 | 0.57809
0.54095 | 0.56836 | 1.2922 | 0.565
0.53525 | 0.56238 | 1.2786 | 0.55905
0.532 | 0.55896 | 1.2709 | 0.55566
0.5211 | 0.5475 | 1.2448 | 0.54427
0.5019 | 0.52733 | 1.199 | 0.52422
0.50662 | 0.53229 | 1.2102 | 0.52915
0.49572 | 0.52084 | 1.1842 | 0.51776
0.48824 | 0.51298 | 1.1663 | 0.50995
0.48352 | 0.50802 | 1.155 | 0.50502
0.47424 | 0.49828 | 1.1329 | 0.49533
0.46806 | 0.49178 | 1.1181 | 0.48888
0.46009 | 0.4834 | 1.0991 | 0.48055
0.45114 | 0.474 | 1.0777 | 0.4712
0.44561 | 0.46819 | 1.0645 | 0.46543
0.44089 | 0.46323 | 1.0532 | 0.4605
0.43243 | 0.45435 | 1.033 | 0.45166
0.42153 | 0.44289 | 1.007 | 0.44028
0.41275 | 0.43366 | 0.98598 | 0.4311
0.4051 | 0.42563 | 0.96772 | 0.42311
0.39713 | 0.41725 | 0.94867 | 0.41479
0.39013 | 0.4099 | 0.93196 | 0.40748
0.38834 | 0.40802 | 0.92769 | 0.40561
0.37891 | 0.39811 | 0.90515 | 0.39576
0.3737 | 0.39264 | 0.89271 | 0.39032
0.36524 | 0.38375 | 0.8725 | 0.38148
0.35922 | 0.37742 | 0.85812 | 0.3752
0.3545 | 0.37247 | 0.84685 | 0.37027
0.34409 | 0.36153 | 0.82198 | 0.35939
0.33758 | 0.35469 | 0.80643 | 0.3526
0.33108 | 0.34785 | 0.79089 | 0.3458
0.32441 | 0.34084 | 0.77495 | 0.33883
0.32018 | 0.3364 | 0.76485 | 0.33441
0.31497 | 0.33093 | 0.75241 | 0.32898
0.30846 | 0.32409 | 0.73686 | 0.32218
0.30228 | 0.3176 | 0.7221 | 0.31572
0.29675 | 0.31179 | 0.70888 | 0.30994
0.28878 | 0.30341 | 0.68984 | 0.30162
0.28357 | 0.29794 | 0.6774 | 0.29618
0.27706 | 0.2911 | 0.66186 | 0.28938
0.27511 | 0.28905 | 0.65719 | 0.28734
0.26942 | 0.28307 | 0.64359 | 0.2814
0.26144 | 0.27469 | 0.62455 | 0.27307
0.25917 | 0.2723 | 0.61911 | 0.27069
0.24973 | 0.26239 | 0.59656 | 0.26084
0.24924 | 0.26187 | 0.5954 | 0.26033
0.24176 | 0.25401 | 0.57752 | 0.25251
0.23102 | 0.24273 | 0.55187 | 0.24129
0.22858 | 0.24016 | 0.54604 | 0.23875
0.22207 | 0.23333 | 0.5305 | 0.23195
0.22679 | 0.23828 | 0.54177 | 0.23688
0.22061 | 0.23179 | 0.527 | 0.23042
0.21313 | 0.22392 | 0.50912 | 0.2226
0.20792 | 0.21845 | 0.49668 | 0.21716
0.20792 | 0.21845 | 0.49668 | 0.21716
0.20141 | 0.21162 | 0.48114 | 0.21037
0.19295 | 0.20273 | 0.46093 | 0.20153
0.1897 | 0.19931 | 0.45316 | 0.19813
0.18319 | 0.19247 | 0.43761 | 0.19134
0.18075 | 0.18991 | 0.43178 | 0.18879
0.17701 | 0.18598 | 0.42284 | 0.18488
0.17375 | 0.18256 | 0.41507 | 0.18148
0.16578 | 0.17418 | 0.39603 | 0.17315
0.16058 | 0.16871 | 0.38359 | 0.16772
0.15683 | 0.16478 | 0.37465 | 0.16381
0.1526 | 0.16034 | 0.36455 | 0.15939
0.15016 | 0.15777 | 0.35872 | 0.15684
0.14512 | 0.15247 | 0.34667 | 0.15157
0.14317 | 0.15042 | 0.342 | 0.14953
0.13845 | 0.14547 | 0.33073 | 0.14461
0.13341 | 0.14017 | 0.31869 | 0.13934
0.13048 | 0.13709 | 0.31169 | 0.13628
0.12674 | 0.13316 | 0.30275 | 0.13237
0.12446 | 0.13077 | 0.29731 | 0.12999
0.1173 | 0.12324 | 0.28021 | 0.12252
0.11453 | 0.12034 | 0.2736 | 0.11963
0.10982 | 0.11538 | 0.26233 | 0.1147
0.10705 | 0.11248 | 0.25573 | 0.11181
0.10477 | 0.11008 | 0.25029 | 0.10943
0.099079 | 0.1041 | 0.23668 | 0.10348
0.098103 | 0.10307 | 0.23435 | 0.10247
0.093385 | 0.098117 | 0.22308 | 0.097537
0.088341 | 0.092818 | 0.21103 | 0.09227
0.086877 | 0.091279 | 0.20753 | 0.09074
0.080207 | 0.084271 | 0.1916 | 0.083773
0.080207 | 0.084271 | 0.1916 | 0.083773
0.076139 | 0.079998 | 0.18188 | 0.079525
0.068981 | 0.072476 | 0.16478 | 0.072048
0.071909 | 0.075553 | 0.17178 | 0.075107
0.068981 | 0.072476 | 0.16478 | 0.072048
0.068005 | 0.071451 | 0.16245 | 0.071029
0.061497 | 0.064613 | 0.14691 | 0.064232
0.05922 | 0.06222 | 0.14147 | 0.061853
0.056291 | 0.059143 | 0.13447 | 0.058794
0.054013 | 0.05675 | 0.12903 | 0.056415
0.05076 | 0.053332 | 0.12126 | 0.053017
0.04653 | 0.048887 | 0.11115 | 0.048599
0.045065 | 0.047349 | 0.10765 | 0.047069
0.044089 | 0.046323 | 0.10532 | 0.04605
0.041324 | 0.043417 | 0.098715 | 0.043161
0.03807 | 0.039999 | 0.090942 | 0.039763
0.037582 | 0.039486 | 0.089776 | 0.039253
0.030911 | 0.032478 | 0.073842 | 0.032286
0.025868 | 0.027179 | 0.061794 | 0.027018
0.023916 | 0.025127 | 0.05713 | 0.024979
0.022126 | 0.023247 | 0.052855 | 0.02311
0.020662 | 0.021709 | 0.049357 | 0.021581
0.020662 | 0.021709 | 0.049357 | 0.021581
0.018384 | 0.019316 | 0.043916 | 0.019202
0.014154 | 0.014871 | 0.033812 | 0.014784
0.013178 | 0.013846 | 0.03148 | 0.013764
0.0099241 | 0.010427 | 0.023707 | 0.010365
0.010412 | 0.01094 | 0.024873 | 0.010875
0.0065076 | 0.0068374 | 0.015546 | 0.006797
0.004718 | 0.0049571 | 0.011271 | 0.0049278
0.0019523 | 0.0020512 | 0.0046637 | 0.0020391
0 | 0 | 0 | 0

## absorbed tissue 2Cu6x8
Skin | Lung | Bone | Muscle
0.98 | 1.003 | 1.637 | 1.001
0.41366 | 0.42337 | 0.69098 | 0.42252
0.34064 | 0.34864 | 0.56901 | 0.34794
0.34064 | 0.34864 | 0.56901 | 0.34794
0.337 | 0.34491 | 0.56293 | 0.34422
0.33327 | 0.34109 | 0.55669 | 0.34041
0.32914 | 0.33686 | 0.5498 | 0.33619
0.32177 | 0.32932 | 0.53748 | 0.32866
0.3199 | 0.32741 | 0.53436 | 0.32675
0.3139 | 0.32127 | 0.52434 | 0.32063
0.31066 | 0.31795 | 0.51892 | 0.31731
0.30368 | 0.3108 | 0.50726 | 0.31018
0.30053 | 0.30758 | 0.50201 | 0.30697
0.29955 | 0.30658 | 0.50037 | 0.30597
0.29257 | 0.29943 | 0.48871 | 0.29884
0.29168 | 0.29853 | 0.48723 | 0.29793
0.28293 | 0.28957 | 0.47261 | 0.289
0.28018 | 0.28676 | 0.46802 | 0.28618
0.27733 | 0.28384 | 0.46325 | 0.28327
0.27271 | 0.27911 | 0.45554 | 0.27855
0.2677 | 0.27398 | 0.44716 | 0.27343
0.25845 | 0.26452 | 0.43172 | 0.26399
0.25197 | 0.25788 | 0.42089 | 0.25737
0.25423 | 0.26019 | 0.42466 | 0.25967
0.25147 | 0.25738 | 0.42006 | 0.25686
0.24685 | 0.25265 | 0.41235 | 0.25214
0.2441 | 0.24983 | 0.40775 | 0.24933
0.24135 | 0.24701 | 0.40315 | 0.24652
0.23486 | 0.24037 | 0.39231 | 0.23989
0.22837 | 0.23373 | 0.38147 | 0.23327
0.2265 | 0.23182 | 0.37835 | 0.23136
0.22287 | 0.2281 | 0.37228 | 0.22764
0.21726 | 0.22236 | 0.36292 | 0.22192
0.21363 | 0.21864 | 0.35684 | 0.2182
0.21264 | 0.21763 | 0.3552 | 0.2172
0.20753 | 0.2124 | 0.34666 | 0.21198
0.20527 | 0.21009 | 0.34288 | 0.20967
0.19927 | 0.20395 | 0.33287 | 0.20354
0.19465 | 0.19922 | 0.32515 | 0.19882
0.19278 | 0.19731 | 0.32203 | 0.19691
0.18816 | 0.19258 | 0.31431 | 0.1922
0.18403 | 0.18835 | 0.30741 | 0.18798
0.18079 | 0.18503 | 0.30199 | 0.18466
0.1743 | 0.17839 | 0.29116 | 0.17804
0.17342 | 0.17749 | 0.28968 | 0.17713
0.17194 | 0.17598 | 0.28721 | 0.17563
0.16418 | 0.16803 | 0.27424 | 0.16769
0.16319 | 0.16702 | 0.2726 | 0.16669
0.1572 | 0.16089 | 0.26258 | 0.16056
0.15484 | 0.15847 | 0.25864 | 0.15815
0.15258 | 0.15616 | 0.25486 | 0.15584
0.14658 | 0.15002 | 0.24485 | 0.14972
0.14284 | 0.1462 | 0.23861 | 0.1459
0.14245 | 0.14579 | 0.23795 | 0.1455
0.13596 | 0.13915 | 0.22711 | 0.13887
0.1336 | 0.13674 | 0.22317 | 0.13646
0.13223 | 0.13533 | 0.22087 | 0.13506
0.12761 | 0.1306 | 0.21315 | 0.13034
0.12387 | 0.12678 | 0.20691 | 0.12652
0.12112 | 0.12396 | 0.20231 | 0.12371
0.11886 | 0.12165 | 0.19854 | 0.1214
0.1161 | 0.11883 | 0.19394 | 0.11859
0.11237 | 0.115 | 0.1877 | 0.11478
0.10912 | 0.11168 | 0.18228 | 0.11146
0.10637 | 0.10887 | 0.17768 | 0.10865
0.10401 | 0.10645 | 0.17374 | 0.10624
0.10214 | 0.10454 | 0.17062 | 0.10433
0.097522 | 0.099811 | 0.1629 | 0.099612
0.098014 | 0.10031 | 0.16372 | 0.10011
0.093885 | 0.096088 | 0.15683 | 0.095897
0.091132 | 0.093271 | 0.15223 | 0.093085
0.088773 | 0.090856 | 0.14829 | 0.090675
0.085529 | 0.087536 | 0.14287 | 0.087362
0.0814 | 0.08331 | 0.13597 | 0.083144
0.080908 | 0.082807 | 0.13515 | 0.082642
0.078647 | 0.080493 | 0.13137 | 0.080332
0.075895 | 0.077676 | 0.12677 | 0.077521
0.07442 | 0.076166 | 0.12431 | 0.076015
0.070291 | 0.071941 | 0.11741 | 0.071797
0.068915 | 0.070532 | 0.11512 | 0.070391
0.068915 | 0.070532 | 0.11512 | 0.070391
0.064786 | 0.066306 | 0.10822 | 0.066174
0.06105 | 0.062483 | 0.10198 | 0.062358
0.056921 | 0.058257 | 0.095081 | 0.058141
0.058297 | 0.059665 | 0.09738 | 0.059546
0.055545 | 0.056848 | 0.092782 | 0.056735
0.055938 | 0.057251 | 0.093439 | 0.057136
0.054561 | 0.055842 | 0.09114 | 0.055731
0.0523 | 0.053528 | 0.087363 | 0.053421
0.048073 | 0.049201 | 0.080302 | 0.049103
0.046697 | 0.047793 | 0.078003 | 0.047697
0.045812 | 0.046887 | 0.076525 | 0.046794
0.043453 | 0.044472 | 0.072584 | 0.044384
0.042568 | 0.043567 | 0.071106 | 0.04348
0.040307 | 0.041253 | 0.067329 | 0.04117
0.038832 | 0.039743 | 0.064865 | 0.039664
0.038439 | 0.039341 | 0.064208 | 0.039262
0.036079 | 0.036926 | 0.060267 | 0.036853
0.034212 | 0.035014 | 0.057147 | 0.034945
0.032442 | 0.033203 | 0.054191 | 0.033137
0.030083 | 0.030789 | 0.05025 | 0.030727
0.028215 | 0.028877 | 0.04713 | 0.028819
0.028706 | 0.02938 | 0.047951 | 0.029321
0.027821 | 0.028474 | 0.046473 | 0.028418
0.025462 | 0.02606 | 0.042532 | 0.026008
0.023201 | 0.023745 | 0.038755 | 0.023698
0.021726 | 0.022236 | 0.036292 | 0.022192
0.020842 | 0.021331 | 0.034814 | 0.021288
0.019957 | 0.020425 | 0.033336 | 0.020384
0.014845 | 0.015193 | 0.024797 | 0.015163
0.015729 | 0.016099 | 0.026275 | 0.016066
0.014353 | 0.01469 | 0.023976 | 0.014661
0.012092 | 0.012376 | 0.020199 | 0.012351
0.011109 | 0.01137 | 0.018556 | 0.011347
0.010224 | 0.010464 | 0.017078 | 0.010443
0.0074715 | 0.0076468 | 0.01248 | 0.0076316
0.0069799 | 0.0071438 | 0.011659 | 0.0071295
0.0056036 | 0.0057351 | 0.0093603 | 0.0057237
0.0042273 | 0.0043265 | 0.0070613 | 0.0043179
0.002851 | 0.0029179 | 0.0047623 | 0.0029121
0.0014746 | 0.0015092 | 0.0024632 | 0.0015062
0 | 0 | 0 | 0

## absorbed tissue 8x10
Skin | Lung | Bone | Muscle
0.967 | 1.016 | 2.31 | 1.01
0.66124 | 0.69475 | 1.5796 | 0.69065
0.56869 | 0.59751 | 1.3585 | 0.59398
0.56367 | 0.59223 | 1.3465 | 0.58874
0.55548 | 0.58362 | 1.3269 | 0.58018
0.55012 | 0.578 | 1.3142 | 0.57459
0.5446 | 0.5722 | 1.301 | 0.56882
0.54009 | 0.56746 | 1.2902 | 0.5641
0.53658 | 0.56377 | 1.2818 | 0.56044
0.52788 | 0.55463 | 1.261 | 0.55135
0.52236 | 0.54883 | 1.2478 | 0.54559
0.51968 | 0.54602 | 1.2414 | 0.54279
0.50931 | 0.53512 | 1.2167 | 0.53196
0.50296 | 0.52844 | 1.2015 | 0.52532
0.49794 | 0.52317 | 1.1895 | 0.52008
0.49058 | 0.51544 | 1.1719 | 0.51239
0.48891 | 0.51368 | 1.1679 | 0.51065
0.47971 | 0.50401 | 1.1459 | 0.50104
0.47569 | 0.4998 | 1.1363 | 0.49685
0.46566 | 0.48925 | 1.1124 | 0.48636
0.45713 | 0.48029 | 1.092 | 0.47745
0.45161 | 0.47449 | 1.0788 | 0.47169
0.44257 | 0.465 | 1.0572 | 0.46225
0.43806 | 0.46026 | 1.0464 | 0.45754
0.43204 | 0.45393 | 1.0321 | 0.45125
0.4225 | 0.44391 | 1.0093 | 0.44129
0.41029 | 0.43108 | 0.98012 | 0.42854
0.41263 | 0.43354 | 0.98572 | 0.43098
0.40661 | 0.42722 | 0.97133 | 0.42469
0.39858 | 0.41878 | 0.95215 | 0.41631
0.3944 | 0.41439 | 0.94216 | 0.41194
0.38587 | 0.40543 | 0.92179 | 0.40303
0.37801 | 0.39717 | 0.90301 | 0.39482
0.37132 | 0.39014 | 0.88702 | 0.38783
0.3658 | 0.38434 | 0.87384 | 0.38207
0.35727 | 0.37537 | 0.85346 | 0.37316
0.35543 | 0.37344 | 0.84907 | 0.37124
0.3454 | 0.3629 | 0.82509 | 0.36075
0.33904 | 0.35622 | 0.80991 | 0.35412
0.33536 | 0.35235 | 0.80112 | 0.35027
0.32549 | 0.34198 | 0.77754 | 0.33997
0.32181 | 0.33812 | 0.76875 | 0.33612
0.31445 | 0.33039 | 0.75117 | 0.32844
0.30994 | 0.32564 | 0.74039 | 0.32372
0.30174 | 0.31703 | 0.72081 | 0.31516
0.29589 | 0.31088 | 0.70682 | 0.30904
0.29053 | 0.30526 | 0.69404 | 0.30345
0.28602 | 0.30051 | 0.68325 | 0.29874
0.28234 | 0.29664 | 0.67446 | 0.29489
0.27648 | 0.29049 | 0.66047 | 0.28878
0.27046 | 0.28417 | 0.64609 | 0.28249
0.26227 | 0.27556 | 0.62651 | 0.27393
0.25825 | 0.27134 | 0.61692 | 0.26974
0.25139 | 0.26413 | 0.60054 | 0.26257
0.24922 | 0.26185 | 0.59534 | 0.2603
0.24153 | 0.25376 | 0.57697 | 0.25227
0.23233 | 0.2441 | 0.55499 | 0.24266
0.23199 | 0.24375 | 0.55419 | 0.24231
0.22647 | 0.23795 | 0.541 | 0.23654
0.21644 | 0.2274 | 0.51703 | 0.22606
0.21326 | 0.22407 | 0.50944 | 0.22274
0.20924 | 0.21985 | 0.49985 | 0.21855
0.20105 | 0.21124 | 0.48027 | 0.20999
0.19553 | 0.20544 | 0.46709 | 0.20422
0.19469 | 0.20456 | 0.46509 | 0.20335
0.18834 | 0.19788 | 0.4499 | 0.19671
0.18516 | 0.19454 | 0.44231 | 0.19339
0.18114 | 0.19032 | 0.43272 | 0.1892
0.17379 | 0.18259 | 0.41514 | 0.18151
0.17328 | 0.18206 | 0.41394 | 0.18099
0.16709 | 0.17556 | 0.39916 | 0.17452
0.16241 | 0.17064 | 0.38797 | 0.16963
0.1589 | 0.16695 | 0.37958 | 0.16596
0.15706 | 0.16502 | 0.37519 | 0.16404
0.1507 | 0.15834 | 0.36 | 0.1574
0.14803 | 0.15553 | 0.35361 | 0.15461
0.14435 | 0.15166 | 0.34482 | 0.15077
0.13883 | 0.14586 | 0.33164 | 0.145
0.13531 | 0.14217 | 0.32324 | 0.14133
0.1303 | 0.1369 | 0.31126 | 0.13609
0.12578 | 0.13215 | 0.30047 | 0.13137
0.1221 | 0.12829 | 0.29168 | 0.12753
0.11759 | 0.12354 | 0.28089 | 0.12281
0.11524 | 0.12108 | 0.2753 | 0.12037
0.11073 | 0.11634 | 0.26451 | 0.11565
0.10805 | 0.11353 | 0.25812 | 0.11286
0.10437 | 0.10966 | 0.24933 | 0.10901
0.098517 | 0.10351 | 0.23534 | 0.1029
0.099354 | 0.10439 | 0.23734 | 0.10377
0.094336 | 0.099116 | 0.22535 | 0.098531
0.091659 | 0.096304 | 0.21896 | 0.095735
0.08798 | 0.092438 | 0.21017 | 0.091892
0.082962 | 0.087166 | 0.19818 | 0.086651
0.078111 | 0.082069 | 0.18659 | 0.081585
0.078446 | 0.082421 | 0.18739 | 0.081934
0.074432 | 0.078203 | 0.1778 | 0.077741
0.068912 | 0.072404 | 0.16462 | 0.071976
0.067574 | 0.070998 | 0.16142 | 0.070579
0.064396 | 0.067659 | 0.15383 | 0.067259
0.060883 | 0.063968 | 0.14544 | 0.063591
0.057538 | 0.060454 | 0.13745 | 0.060097
0.055865 | 0.058696 | 0.13345 | 0.05835
0.052186 | 0.05483 | 0.12466 | 0.054506
0.049844 | 0.05237 | 0.11907 | 0.05206
0.044993 | 0.047273 | 0.10748 | 0.046994
0.042652 | 0.044813 | 0.10189 | 0.044548
0.041815 | 0.043934 | 0.09989 | 0.043675
0.038637 | 0.040595 | 0.092298 | 0.040356
0.038972 | 0.040947 | 0.093098 | 0.040705
0.035794 | 0.037608 | 0.085506 | 0.037386
0.032616 | 0.034269 | 0.077914 | 0.034066
0.028602 | 0.030051 | 0.068325 | 0.029874
0.024086 | 0.025306 | 0.057537 | 0.025157
0.017613 | 0.018505 | 0.042074 | 0.018396
0.016392 | 0.017222 | 0.039157 | 0.017121
0.0085303 | 0.0089626 | 0.020378 | 0.0089097
0.0081958 | 0.0086111 | 0.019578 | 0.0085603
0.0058542 | 0.0061508 | 0.013985 | 0.0061145
0.0036797 | 0.0038662 | 0.0087903 | 0.0038434
0.003178 | 0.003339 | 0.0075916 | 0.0033193
0.00050178 | 0.00052721 | 0.0011987 | 0.00052409
0 | 0 | 0 | 0

## absorbed tissue 10x15
Skin | Lung | Bone | Muscle
0.967 | 1.016 | 2.31 | 1.01
0.71701 | 0.75334 | 1.7128 | 0.74889
0.60509 | 0.63575 | 1.4455 | 0.632
0.59825 | 0.62857 | 1.4291 | 0.62486
0.60243 | 0.63296 | 1.4391 | 0.62922
0.58952 | 0.61939 | 1.4083 | 0.61574
0.58117 | 0.61062 | 1.3883 | 0.60701
0.57585 | 0.60503 | 1.3756 | 0.60146
0.57072 | 0.59964 | 1.3634 | 0.5961
0.56503 | 0.59366 | 1.3498 | 0.59015
0.56028 | 0.58867 | 1.3384 | 0.5852
0.54528 | 0.57291 | 1.3026 | 0.56953
0.54946 | 0.5773 | 1.3126 | 0.57389
0.54168 | 0.56912 | 1.294 | 0.56576
0.53332 | 0.56035 | 1.274 | 0.55704
0.52554 | 0.55217 | 1.2554 | 0.54891
0.52136 | 0.54778 | 1.2454 | 0.54454
0.51415 | 0.5402 | 1.2282 | 0.53701
0.50105 | 0.52643 | 1.1969 | 0.52333
0.48605 | 0.51068 | 1.1611 | 0.50766
0.49592 | 0.52105 | 1.1847 | 0.51797
0.487 | 0.51167 | 1.1634 | 0.50865
0.48491 | 0.50948 | 1.1584 | 0.50647
0.472 | 0.49591 | 1.1275 | 0.49298
0.46896 | 0.49272 | 1.1203 | 0.48981
0.46307 | 0.48654 | 1.1062 | 0.48366
0.4532 | 0.47616 | 1.0826 | 0.47335
0.44656 | 0.46918 | 1.0667 | 0.46641
0.4382 | 0.46041 | 1.0468 | 0.45769
0.43042 | 0.45223 | 1.0282 | 0.44956
0.42263 | 0.44405 | 1.0096 | 0.44143
0.41485 | 0.43587 | 0.991 | 0.4333
0.41219 | 0.43308 | 0.98465 | 0.43052
0.40498 | 0.4255 | 0.96742 | 0.42298
0.39928 | 0.41951 | 0.95381 | 0.41703
0.3951 | 0.41512 | 0.94383 | 0.41267
0.37688 | 0.39597 | 0.90029 | 0.39363
0.37839 | 0.39757 | 0.90392 | 0.39522
0.367 | 0.3856 | 0.87671 | 0.38332
0.36188 | 0.38021 | 0.86446 | 0.37797
0.35656 | 0.37463 | 0.85176 | 0.37242
0.35352 | 0.37144 | 0.84451 | 0.36924
0.34004 | 0.35727 | 0.8123 | 0.35516
0.33833 | 0.35548 | 0.80822 | 0.35338
0.32903 | 0.3457 | 0.786 | 0.34366
0.3239 | 0.34032 | 0.77375 | 0.33831
0.31707 | 0.33314 | 0.75743 | 0.33117
0.30872 | 0.32436 | 0.73747 | 0.32244
0.30511 | 0.32057 | 0.72885 | 0.31868
0.29524 | 0.3102 | 0.70527 | 0.30836
0.29429 | 0.3092 | 0.703 | 0.30737
0.28232 | 0.29663 | 0.67443 | 0.29488
0.28081 | 0.29503 | 0.6708 | 0.29329
0.2734 | 0.28725 | 0.65311 | 0.28556
0.26827 | 0.28187 | 0.64086 | 0.2802
0.25935 | 0.27249 | 0.61955 | 0.27088
0.25631 | 0.2693 | 0.61229 | 0.26771
0.2491 | 0.26172 | 0.59505 | 0.26018
0.24283 | 0.25514 | 0.58009 | 0.25363
0.23866 | 0.25075 | 0.57011 | 0.24927
0.23353 | 0.24536 | 0.55786 | 0.24391
0.22613 | 0.23758 | 0.54018 | 0.23618
0.21948 | 0.2306 | 0.5243 | 0.22924
0.21056 | 0.22123 | 0.50298 | 0.21992
0.20277 | 0.21305 | 0.48439 | 0.21179
0.20638 | 0.21684 | 0.49301 | 0.21556
0.20182 | 0.21205 | 0.48212 | 0.2108
0.19765 | 0.20766 | 0.47214 | 0.20643
0.1929 | 0.20267 | 0.4608 | 0.20148
0.18929 | 0.19888 | 0.45219 | 0.19771
0.18208 | 0.1913 | 0.43495 | 0.19017
0.18037 | 0.18951 | 0.43087 | 0.18839
0.17164 | 0.18033 | 0.41001 | 0.17927
0.17107 | 0.17973 | 0.40865 | 0.17867
0.16423 | 0.17255 | 0.39232 | 0.17153
0.1591 | 0.16717 | 0.38007 | 0.16618
0.15493 | 0.16278 | 0.3701 | 0.16182
0.15189 | 0.15959 | 0.36284 | 0.15864
0.14771 | 0.1552 | 0.35286 | 0.15428
0.14411 | 0.15141 | 0.34424 | 0.15051
0.1367 | 0.14363 | 0.32655 | 0.14278
0.13214 | 0.13884 | 0.31567 | 0.13802
0.12854 | 0.13505 | 0.30705 | 0.13425
0.12436 | 0.13066 | 0.29707 | 0.12989
0.11809 | 0.12408 | 0.28211 | 0.12335
0.11544 | 0.12129 | 0.27576 | 0.12057
0.11031 | 0.1159 | 0.26351 | 0.11521
0.10613 | 0.11151 | 0.25353 | 0.11085
0.10347 | 0.10872 | 0.24718 | 0.10808
0.09683 | 0.10174 | 0.23131 | 0.10114
0.092653 | 0.097347 | 0.22133 | 0.096773
0.091513 | 0.096151 | 0.21861 | 0.095583
0.091134 | 0.095752 | 0.2177 | 0.095186
0.085248 | 0.089568 | 0.20364 | 0.089039
0.083159 | 0.087373 | 0.19865 | 0.086857
0.076514 | 0.080391 | 0.18278 | 0.079917
0.073856 | 0.077599 | 0.17643 | 0.07714
0.070249 | 0.073809 | 0.16781 | 0.073373
0.067211 | 0.070617 | 0.16056 | 0.0702
0.063034 | 0.066228 | 0.15058 | 0.065837
0.061515 | 0.064632 | 0.14695 | 0.064251
0.056199 | 0.059047 | 0.13425 | 0.058698
0.048984 | 0.051466 | 0.11702 | 0.051163
0.051453 | 0.05406 | 0.12291 | 0.053741
0.046896 | 0.049272 | 0.11203 | 0.048981
0.044238 | 0.046479 | 0.10568 | 0.046205
0.040061 | 0.042091 | 0.095699 | 0.041842
0.036453 | 0.038301 | 0.087081 | 0.038074
0.036453 | 0.038301 | 0.087081 | 0.038074
0.031707 | 0.033314 | 0.075743 | 0.033117
0.031327 | 0.032915 | 0.074835 | 0.03272
0.025631 | 0.02693 | 0.061229 | 0.026771
0.022404 | 0.023539 | 0.053519 | 0.0234
0.021454 | 0.022542 | 0.051251 | 0.022408
0.017277 | 0.018153 | 0.041273 | 0.018046
0.01405 | 0.014762 | 0.033563 | 0.014675
0.01405 | 0.014762 | 0.033563 | 0.014675
0.010442 | 0.010972 | 0.024945 | 0.010907
0.0062654 | 0.0065829 | 0.014967 | 0.006544
0.0037972 | 0.0039897 | 0.009071 | 0.0039661
0.0017088 | 0.0017953 | 0.0040819 | 0.0017847
0 | 0 | 0 | 0

## absorbed tissue2Cu10x15
Skin | Lung | Bone | Muscle
0.98 | 1.003 | 1.637 | 1.001
0.45252 | 0.46315 | 0.7559 | 0.46222
0.36214 | 0.37064 | 0.60493 | 0.3699
0.3545 | 0.36282 | 0.59216 | 0.3621
0.35507 | 0.3634 | 0.59311 | 0.36268
0.35404 | 0.36235 | 0.5914 | 0.36163
0.34697 | 0.35511 | 0.57958 | 0.3544
0.34446 | 0.35254 | 0.57539 | 0.35184
0.34149 | 0.34951 | 0.57043 | 0.34881
0.33841 | 0.34635 | 0.56529 | 0.34566
0.33647 | 0.34437 | 0.56205 | 0.34368
0.33248 | 0.34028 | 0.55537 | 0.3396
0.3294 | 0.33713 | 0.55023 | 0.33646
0.32643 | 0.33409 | 0.54527 | 0.33343
0.32289 | 0.33047 | 0.53937 | 0.32981
0.32038 | 0.3279 | 0.53517 | 0.32725
0.31434 | 0.32171 | 0.52507 | 0.32107
0.30977 | 0.31704 | 0.51745 | 0.31641
0.30532 | 0.31249 | 0.51001 | 0.31187
0.29973 | 0.30677 | 0.50068 | 0.30616
0.29722 | 0.3042 | 0.49648 | 0.30359
0.29574 | 0.30268 | 0.49401 | 0.30208
0.28364 | 0.2903 | 0.4738 | 0.28972
0.28364 | 0.2903 | 0.4738 | 0.28972
0.27908 | 0.28563 | 0.46618 | 0.28506
0.27509 | 0.28154 | 0.45951 | 0.28098
0.2695 | 0.27582 | 0.45017 | 0.27527
0.26653 | 0.27279 | 0.44521 | 0.27224
0.26356 | 0.26975 | 0.44026 | 0.26921
0.25603 | 0.26204 | 0.42768 | 0.26152
0.2525 | 0.25842 | 0.42177 | 0.25791
0.24839 | 0.25422 | 0.41491 | 0.25371
0.2444 | 0.25013 | 0.40824 | 0.24963
0.24086 | 0.24651 | 0.40233 | 0.24602
0.23687 | 0.24242 | 0.39566 | 0.24194
0.22888 | 0.23425 | 0.38232 | 0.23378
0.22785 | 0.2332 | 0.38061 | 0.23273
0.22123 | 0.22643 | 0.36955 | 0.22597
0.21325 | 0.21825 | 0.35621 | 0.21782
0.22078 | 0.22596 | 0.36879 | 0.22551
0.2137 | 0.21872 | 0.35697 | 0.21828
0.20823 | 0.21311 | 0.34782 | 0.21269
0.20674 | 0.2116 | 0.34535 | 0.21117
0.20161 | 0.20634 | 0.33677 | 0.20593
0.19613 | 0.20074 | 0.32762 | 0.20034
0.19408 | 0.19863 | 0.32419 | 0.19824
0.18963 | 0.19408 | 0.31676 | 0.19369
0.18655 | 0.19093 | 0.31161 | 0.19055
0.18404 | 0.18836 | 0.30742 | 0.18798
0.17856 | 0.18275 | 0.29827 | 0.18239
0.17354 | 0.17761 | 0.28988 | 0.17726
0.17103 | 0.17505 | 0.28569 | 0.1747
0.16692 | 0.17084 | 0.27883 | 0.1705
0.16544 | 0.16932 | 0.27635 | 0.16899
0.15996 | 0.16372 | 0.2672 | 0.16339
0.15745 | 0.16115 | 0.26301 | 0.16083
0.15186 | 0.15543 | 0.25367 | 0.15512
0.15141 | 0.15496 | 0.25291 | 0.15465
0.14536 | 0.14877 | 0.24281 | 0.14847
0.14228 | 0.14562 | 0.23766 | 0.14533
0.13977 | 0.14305 | 0.23347 | 0.14276
0.13623 | 0.13943 | 0.22756 | 0.13915
0.13429 | 0.13744 | 0.22432 | 0.13717
0.12927 | 0.13231 | 0.21594 | 0.13204
0.12573 | 0.12869 | 0.21003 | 0.12843
0.12368 | 0.12658 | 0.2066 | 0.12633
0.12471 | 0.12763 | 0.20831 | 0.12738
0.11866 | 0.12145 | 0.19821 | 0.1212
0.11512 | 0.11783 | 0.1923 | 0.11759
0.11467 | 0.11736 | 0.19154 | 0.11712
0.10908 | 0.11164 | 0.1822 | 0.11141
0.1101 | 0.11269 | 0.18392 | 0.11246
0.10508 | 0.10755 | 0.17553 | 0.10734
0.10463 | 0.10708 | 0.17477 | 0.10687
0.09858 | 0.10089 | 0.16467 | 0.10069
0.097096 | 0.099375 | 0.16219 | 0.099177
0.095043 | 0.097273 | 0.15876 | 0.097079
0.088996 | 0.091084 | 0.14866 | 0.090903
0.088539 | 0.090617 | 0.1479 | 0.090436
0.086029 | 0.088048 | 0.1437 | 0.087873
0.084432 | 0.086413 | 0.14104 | 0.086241
0.080438 | 0.082326 | 0.13436 | 0.082162
0.076901 | 0.078706 | 0.12846 | 0.078549
0.075418 | 0.077188 | 0.12598 | 0.077034
0.073935 | 0.07567 | 0.1235 | 0.075519
0.073935 | 0.07567 | 0.1235 | 0.075519
0.069941 | 0.071583 | 0.11683 | 0.07144
0.067888 | 0.069481 | 0.1134 | 0.069342
0.066861 | 0.06843 | 0.11168 | 0.068294
0.064807 | 0.066328 | 0.10825 | 0.066196
0.062297 | 0.063759 | 0.10406 | 0.063632
0.05933 | 0.060723 | 0.099106 | 0.060602
0.057277 | 0.058621 | 0.095675 | 0.058504
0.056364 | 0.057687 | 0.094151 | 0.057572
0.052827 | 0.054067 | 0.088242 | 0.053959
0.050317 | 0.051498 | 0.084049 | 0.051395
0.04929 | 0.050447 | 0.082334 | 0.050346
0.047807 | 0.048929 | 0.079857 | 0.048831
0.044726 | 0.045776 | 0.074711 | 0.045684
0.043243 | 0.044258 | 0.072233 | 0.044169
0.039706 | 0.040638 | 0.066325 | 0.040557
0.038679 | 0.039587 | 0.064609 | 0.039508
0.036169 | 0.037018 | 0.060417 | 0.036944
0.033202 | 0.033981 | 0.055461 | 0.033914
0.031719 | 0.032463 | 0.052984 | 0.032399
0.029665 | 0.030361 | 0.049553 | 0.030301
0.028182 | 0.028843 | 0.047075 | 0.028786
0.025101 | 0.02569 | 0.041929 | 0.025639
0.024645 | 0.025223 | 0.041167 | 0.025173
0.020081 | 0.020552 | 0.033544 | 0.020511
0.020652 | 0.021136 | 0.034497 | 0.021094
0.019054 | 0.019501 | 0.031828 | 0.019462
0.015631 | 0.015998 | 0.026111 | 0.015966
0.016088 | 0.016465 | 0.026873 | 0.016432
0.011524 | 0.011794 | 0.019249 | 0.011771
0.011067 | 0.011327 | 0.018487 | 0.011305
0.010041 | 0.010276 | 0.016772 | 0.010256
0.0079868 | 0.0081742 | 0.013341 | 0.0081579
0.0079868 | 0.0081742 | 0.013341 | 0.0081579
0.0050203 | 0.0051381 | 0.0083859 | 0.0051278
0.0039934 | 0.0040871 | 0.0066706 | 0.004079
0 | 0 | 0 | 0

## absorbed tissue 4x15
Skin | Lung | Bone | Muscle
0.967 | 1.016 | 2.31 | 1.01
0.64382 | 0.67644 | 1.538 | 0.67244
0.55128 | 0.57922 | 1.3169 | 0.5758
0.54853 | 0.57632 | 1.3103 | 0.57292
0.53929 | 0.56662 | 1.2883 | 0.56327
0.53702 | 0.56424 | 1.2829 | 0.5609
0.5226 | 0.54908 | 1.2484 | 0.54584
0.51887 | 0.54517 | 1.2395 | 0.54195
0.51482 | 0.54091 | 1.2298 | 0.53772
0.50413 | 0.52967 | 1.2043 | 0.52655
0.4944 | 0.51946 | 1.1811 | 0.51639
0.48792 | 0.51265 | 1.1656 | 0.50962
0.48063 | 0.50499 | 1.1481 | 0.502
0.47318 | 0.49715 | 1.1303 | 0.49422
0.46491 | 0.48847 | 1.1106 | 0.48559
0.45794 | 0.48115 | 1.094 | 0.47831
0.44725 | 0.46991 | 1.0684 | 0.46714
0.43121 | 0.45306 | 1.0301 | 0.45038
0.43898 | 0.46123 | 1.0487 | 0.45851
0.42975 | 0.45152 | 1.0266 | 0.44886
0.42148 | 0.44284 | 1.0069 | 0.44023
0.4163 | 0.43739 | 0.99447 | 0.43481
0.40706 | 0.42769 | 0.9724 | 0.42516
0.40382 | 0.42428 | 0.96466 | 0.42178
0.39086 | 0.41066 | 0.93369 | 0.40824
0.38535 | 0.40487 | 0.92053 | 0.40248
0.3766 | 0.39568 | 0.89963 | 0.39334
0.36882 | 0.38751 | 0.88105 | 0.38522
0.36282 | 0.38121 | 0.86672 | 0.37896
0.35585 | 0.37389 | 0.85008 | 0.37168
0.35067 | 0.36844 | 0.83769 | 0.36626
0.34192 | 0.35924 | 0.81679 | 0.35712
0.33868 | 0.35584 | 0.80904 | 0.35374
0.33268 | 0.34954 | 0.79472 | 0.34748
0.32118 | 0.33745 | 0.76724 | 0.33546
0.31842 | 0.33456 | 0.76066 | 0.33258
0.31291 | 0.32877 | 0.7475 | 0.32683
0.30351 | 0.31889 | 0.72504 | 0.31701
0.29622 | 0.31123 | 0.70762 | 0.30939
0.29152 | 0.30629 | 0.6964 | 0.30449
0.2865 | 0.30102 | 0.6844 | 0.29924
0.27678 | 0.2908 | 0.66117 | 0.28908
0.27305 | 0.28688 | 0.65227 | 0.28519
0.269 | 0.28263 | 0.64259 | 0.28096
0.26203 | 0.27531 | 0.62594 | 0.27368
0.25555 | 0.2685 | 0.61046 | 0.26691
0.24858 | 0.26118 | 0.59382 | 0.25963
0.24485 | 0.25726 | 0.58491 | 0.25574
0.2361 | 0.24807 | 0.56401 | 0.2466
0.23011 | 0.24177 | 0.54969 | 0.24034
0.22832 | 0.23989 | 0.54543 | 0.23848
0.22136 | 0.23257 | 0.52878 | 0.2312
0.21536 | 0.22627 | 0.51446 | 0.22494
0.20936 | 0.21997 | 0.50014 | 0.21867
0.20094 | 0.21112 | 0.48001 | 0.20987
0.20288 | 0.21316 | 0.48465 | 0.2119
0.19689 | 0.20686 | 0.47033 | 0.20564
0.19267 | 0.20244 | 0.46027 | 0.20124
0.18846 | 0.19801 | 0.4502 | 0.19684
0.18246 | 0.19171 | 0.43588 | 0.19058
0.17922 | 0.18831 | 0.42814 | 0.18719
0.17566 | 0.18456 | 0.41962 | 0.18347
0.17145 | 0.18013 | 0.40955 | 0.17907
0.16318 | 0.17145 | 0.38981 | 0.17044
0.16075 | 0.1689 | 0.38401 | 0.1679
0.15719 | 0.16515 | 0.37549 | 0.16418
0.152 | 0.1597 | 0.3631 | 0.15876
0.14876 | 0.1563 | 0.35536 | 0.15537
0.14503 | 0.15238 | 0.34646 | 0.15148
0.14001 | 0.1471 | 0.33446 | 0.14623
0.13499 | 0.14183 | 0.32246 | 0.14099
0.13126 | 0.13791 | 0.31355 | 0.13709
0.12704 | 0.13348 | 0.30349 | 0.13269
0.12251 | 0.12872 | 0.29265 | 0.12795
0.11975 | 0.12582 | 0.28607 | 0.12508
0.11732 | 0.12327 | 0.28026 | 0.12254
0.11359 | 0.11935 | 0.27136 | 0.11865
0.10906 | 0.11458 | 0.26052 | 0.11391
0.10582 | 0.11118 | 0.25278 | 0.11052
0.10403 | 0.10931 | 0.24852 | 0.10866
0.10112 | 0.10624 | 0.24155 | 0.10561
0.09658 | 0.10147 | 0.23071 | 0.10087
0.092853 | 0.097558 | 0.22181 | 0.096982
0.090098 | 0.094663 | 0.21523 | 0.094104
0.086371 | 0.090748 | 0.20633 | 0.090212
0.08313 | 0.087342 | 0.19858 | 0.086827
0.080861 | 0.084959 | 0.19316 | 0.084457
0.07762 | 0.081554 | 0.18542 | 0.081072
0.073893 | 0.077638 | 0.17652 | 0.077179
0.072597 | 0.076276 | 0.17342 | 0.075825
0.069842 | 0.073381 | 0.16684 | 0.072948
0.066115 | 0.069465 | 0.15794 | 0.069055
0.063684 | 0.066911 | 0.15213 | 0.066516
0.060943 | 0.064031 | 0.14558 | 0.063653
0.057689 | 0.060612 | 0.13781 | 0.060254
0.055906 | 0.058739 | 0.13355 | 0.058392
0.05542 | 0.058228 | 0.13239 | 0.057884
0.050883 | 0.053461 | 0.12155 | 0.053145
0.048452 | 0.050907 | 0.11574 | 0.050607
0.044887 | 0.047162 | 0.10723 | 0.046883
0.04116 | 0.043246 | 0.098324 | 0.04299
0.039215 | 0.041202 | 0.093679 | 0.040959
0.035974 | 0.037797 | 0.085937 | 0.037574
0.037433 | 0.03933 | 0.089421 | 0.039097
0.034678 | 0.036435 | 0.08284 | 0.03622
0.041155 | 0.04324 | 0.098311 | 0.042985
0.030465 | 0.032009 | 0.072775 | 0.031819
0.028682 | 0.030136 | 0.068517 | 0.029958
0.026414 | 0.027752 | 0.063098 | 0.027588
0.024469 | 0.025709 | 0.058453 | 0.025557
0.021228 | 0.022304 | 0.05071 | 0.022172
0.030499 | 0.032045 | 0.072858 | 0.031856
0.028695 | 0.030149 | 0.068549 | 0.029971
0.015719 | 0.016515 | 0.037549 | 0.016418
0.01345 | 0.014131 | 0.032129 | 0.014048
0.012478 | 0.01311 | 0.029807 | 0.013032
0.010209 | 0.010726 | 0.024388 | 0.010663
0.0074542 | 0.0078319 | 0.017807 | 0.0077856
0.0074542 | 0.0078319 | 0.017807 | 0.0077856
0.0042132 | 0.0044267 | 0.010065 | 0.0044006
0.0032409 | 0.0034052 | 0.0077421 | 0.0033851
0 | 0 | 0 | 0

## absorbed tissue 2Cu8x10
Skin | Lung | Bone | Muscle
0.98 | 1.003 | 1.637 | 1.001
0.42275 | 0.43267 | 0.70617 | 0.43181
0.34102 | 0.34902 | 0.56964 | 0.34833
0.32897 | 0.33669 | 0.54951 | 0.33602
0.33234 | 0.34014 | 0.55514 | 0.33946
0.33673 | 0.34463 | 0.56247 | 0.34394
0.33428 | 0.34212 | 0.55838 | 0.34144
0.32703 | 0.3347 | 0.54627 | 0.33403
0.3212 | 0.32874 | 0.53654 | 0.32809
0.31967 | 0.32718 | 0.53398 | 0.32652
0.31385 | 0.32122 | 0.52426 | 0.32058
0.31385 | 0.32122 | 0.52426 | 0.32058
0.30711 | 0.31432 | 0.513 | 0.31369
0.30272 | 0.30982 | 0.50566 | 0.30921
0.3018 | 0.30888 | 0.50413 | 0.30827
0.29598 | 0.30292 | 0.4944 | 0.30232
0.28965 | 0.29644 | 0.48383 | 0.29585
0.28628 | 0.29299 | 0.4782 | 0.29241
0.28188 | 0.2885 | 0.47086 | 0.28792
0.28045 | 0.28704 | 0.46847 | 0.28646
0.27504 | 0.2815 | 0.45943 | 0.28093
0.27075 | 0.27711 | 0.45227 | 0.27655
0.26534 | 0.27157 | 0.44322 | 0.27102
0.26197 | 0.26812 | 0.43759 | 0.26758
0.25911 | 0.26519 | 0.43282 | 0.26466
0.25717 | 0.2632 | 0.42958 | 0.26268
0.24787 | 0.25369 | 0.41405 | 0.25319
0.24838 | 0.25421 | 0.4149 | 0.25371
0.24164 | 0.24732 | 0.40364 | 0.24682
0.24062 | 0.24627 | 0.40194 | 0.24578
0.23388 | 0.23937 | 0.39068 | 0.23889
0.22653 | 0.23184 | 0.37839 | 0.23138
0.22265 | 0.22787 | 0.37191 | 0.22742
0.21734 | 0.22244 | 0.36304 | 0.22199
0.21489 | 0.21993 | 0.35895 | 0.21949
0.21254 | 0.21752 | 0.35502 | 0.21709
0.20763 | 0.21251 | 0.34683 | 0.21208
0.19895 | 0.20362 | 0.33233 | 0.20322
0.19742 | 0.20205 | 0.32977 | 0.20165
0.1965 | 0.20111 | 0.32824 | 0.20071
0.19599 | 0.20059 | 0.32738 | 0.20019
0.18823 | 0.19265 | 0.31442 | 0.19226
0.18874 | 0.19317 | 0.31527 | 0.19278
0.1819 | 0.18617 | 0.30384 | 0.18579
0.18098 | 0.18523 | 0.30231 | 0.18486
0.17608 | 0.18021 | 0.29412 | 0.17985
0.17322 | 0.17728 | 0.28934 | 0.17693
0.16831 | 0.17226 | 0.28115 | 0.17192
0.16637 | 0.17028 | 0.27791 | 0.16994
0.16055 | 0.16432 | 0.26819 | 0.16399
0.15861 | 0.16233 | 0.26494 | 0.16201
0.15381 | 0.15742 | 0.25693 | 0.15711
0.1485 | 0.15198 | 0.24806 | 0.15168
0.14891 | 0.1524 | 0.24874 | 0.1521
0.14115 | 0.14446 | 0.23577 | 0.14417
0.14309 | 0.14644 | 0.23901 | 0.14615
0.13972 | 0.143 | 0.23338 | 0.14271
0.13441 | 0.13756 | 0.22451 | 0.13729
0.13246 | 0.13557 | 0.22127 | 0.1353
0.12664 | 0.12962 | 0.21155 | 0.12936
0.12613 | 0.12909 | 0.21069 | 0.12884
0.12174 | 0.1246 | 0.20336 | 0.12435
0.11745 | 0.12021 | 0.19619 | 0.11997
0.115 | 0.1177 | 0.1921 | 0.11746
0.115 | 0.1177 | 0.1921 | 0.11746
0.11163 | 0.11425 | 0.18647 | 0.11402
0.10918 | 0.11174 | 0.18237 | 0.11152
0.10479 | 0.10725 | 0.17504 | 0.10703
0.10387 | 0.10631 | 0.1735 | 0.10609
0.098455 | 0.10077 | 0.16446 | 0.10056
0.095595 | 0.097839 | 0.15968 | 0.097644
0.093655 | 0.095853 | 0.15644 | 0.095662
0.089774 | 0.091881 | 0.14996 | 0.091698
0.087833 | 0.089895 | 0.14672 | 0.089716
0.086812 | 0.088849 | 0.14501 | 0.088672
0.082931 | 0.084877 | 0.13853 | 0.084708
0.080071 | 0.081951 | 0.13375 | 0.081787
0.078539 | 0.080383 | 0.13119 | 0.080222
0.07762 | 0.079442 | 0.12966 | 0.079283
0.072718 | 0.074425 | 0.12147 | 0.074276
0.070777 | 0.072438 | 0.11823 | 0.072294
0.066488 | 0.068048 | 0.11106 | 0.067913
0.066896 | 0.068466 | 0.11174 | 0.06833
0.064956 | 0.06648 | 0.1085 | 0.066348
0.063015 | 0.064494 | 0.10526 | 0.064366
0.058726 | 0.060104 | 0.098096 | 0.059984
0.057704 | 0.059059 | 0.09639 | 0.058941
0.055764 | 0.057073 | 0.093149 | 0.056959
0.054845 | 0.056132 | 0.091613 | 0.05602
0.052904 | 0.054146 | 0.088372 | 0.054038
0.049432 | 0.050592 | 0.082571 | 0.050491
0.048002 | 0.049129 | 0.080183 | 0.049031
0.046061 | 0.047142 | 0.076941 | 0.047048
0.044121 | 0.045156 | 0.0737 | 0.045066
0.041261 | 0.04223 | 0.068923 | 0.042145
0.04167 | 0.042648 | 0.069606 | 0.042563
0.038299 | 0.039198 | 0.063976 | 0.03912
0.034929 | 0.035749 | 0.058346 | 0.035678
0.03544 | 0.036271 | 0.059199 | 0.036199
0.034418 | 0.035226 | 0.057493 | 0.035156
0.031559 | 0.032299 | 0.052716 | 0.032235
0.028597 | 0.029268 | 0.047769 | 0.02921
0.027678 | 0.028327 | 0.046233 | 0.028271
0.028597 | 0.029268 | 0.047769 | 0.02921
0.025737 | 0.026341 | 0.042992 | 0.026289
0.023797 | 0.024355 | 0.03975 | 0.024307
0.021856 | 0.022369 | 0.036509 | 0.022325
0.020324 | 0.020801 | 0.03395 | 0.02076
0.018894 | 0.019338 | 0.031561 | 0.019299
0.018894 | 0.019338 | 0.031561 | 0.019299
0.016954 | 0.017352 | 0.02832 | 0.017317
0.015524 | 0.015888 | 0.025931 | 0.015857
0.014094 | 0.014425 | 0.023543 | 0.014396
0.013073 | 0.01338 | 0.021837 | 0.013353
0.010622 | 0.010871 | 0.017743 | 0.010849
0.0091919 | 0.0094076 | 0.015354 | 0.0093888
0.0082727 | 0.0084668 | 0.013819 | 0.0084499
0.0053109 | 0.0054355 | 0.0088713 | 0.0054247